ОКП 43 1384 0092 03
ПРИБОР ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ ГР-60

ПАСПОРТ
Л82.845.001ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

        Прибор фильтровальный ГР-60 предназначен для ускоренного фильтрования проб воды в лабораторных и полевых условиях при температу​ре от плюс 5°С до плюс 40°С.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

         2.1. Допускаемые рабочее давление в баллоне, не более   29,43x104 Па (Зкгс/см2)
         2.2. Объем заливаемой пробы воды, м3, не менее           
      0,001
         2.3. Габаритные размеры (в футляре), мм, не более:
         диаметр
   210
          высота            410
         2.4. Масса прибора (в футляре), кг, не более
9

          2.5. Сведения о применяемых цветных металлах в фильтровальном приборе 
ГР-60:

          Алюминий

          АЛ-2
0,070 кг

          Латунь

           ЛС59-1
0,345 кг

          ЛС59-1Л
0,910 кг

          СВ-111
0,133 кг
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Обозначение из​делия
	Наименование изде​лия
	Количест​во
	Заводской номер
	Примеча​ние

	Л82.845.001
	Прибор фильтроваль​ный ГР-60
	1
	
	

	Л88.683.026-03
	Прокладка
	1
	
	

	ТУ 37.004.048-73
	Насос РН 150-3917010
	1
	
	

	
	Трубка 1С 6x2 типа 1, ГОСТ 5496-78
	0,5 м
	
	

	Л82.845.001ПС
	Паспорт
	1 экз.
	
	


4. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

        Не следует злоупотреблять высоким давлением, а повышать его можно только в случае резкого замедления процесса фильтрования. При фильтровании под давлением в 19,61x104 - 29,43x104 Па - (2-3 кгс/см2) необхо​димо предварительно на баллон надеть футляр так, чтобы манометр находил​ся вне футляра и соблюдать осторожность в обращении с прибором, не допус​кая ударов по баллону. После окончания фильтрования нужно выпустить воз​дух, нажав на золотник ниппеля, затем снять футляр.
        Категорически запрещается пользоваться прибором при неисправном манометре и давлении выше 29,43x104 Па (3 кгс/см2).

        Исправность манометра легко проверить.
        Для этого необходимо зажать шланг, подведенный к крышке баллона и произвести несколько качаний насосом. При исправном манометре стрелка его будет отклоняться по мере возрастания давления. После проверки мано​метра нужно выпустить воздух.
        После окончания фильтрования, необходимо через верхнее отверстие баллона выпустить остаток сжатого воздуха, для чего на 1-2 оборота отвин​тить крышку. Производить выпуск сжатого воздуха путем открывания зажима недопустимо, это может привести к травме рук и повреждению баллона.
5. ПОДГОТОВКА  ПРИБОРА  К  РАБОТЕ

        После доставки прибора к месту работы футляр осторожно снима​ется с основания. Насос вынимается из зажимов.
        Затем необходимо проверить, не имеет ли баллон каких-либо повре​ждений (трещин, сколов).
        При наличии последних, прибором пользоваться опасно.
        В этом случае он должен быть направлен на ремонт в специальные мастерские.
        Перед началом фильтрования внутреннюю полость баллона реко​мендуется промыть чистой водой. Кроме того, резиновую прокладку нужно смочить водой, чтобы к ней не прилипал бумажный фильтр.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

         Фильтрование взятых проб производится следующим образом. От​крывается зажим и крышка, баллон несколько отклоняется на шарнире. На сетку конуса строго по центру укладывается чистый фильтр, 011 см, баллон устанавливается на место и зажим закрывается, через верхнее отверстие в баллон вливается проба воды, подлежащая фильтрованию, и крышка со шту​цером завинчивается до отказа.
         После этого в баллон с помощью насоса нагнетается воздух, под дав​лением которого вода быстро фильтруется. Отфильтрованная вода стекает в сосуд, а затем измеряется.
         Давление в баллоне создается в зависимости от мутности воды и ха​рактера насосов. При большой мутности (около 1 кг на 1 м3 и более) и при на​личии в воде тонких илистых частиц фильтрование протекает медленно и давление можно ограничить до 4,9x10 - 9,8x104 Па (0,5 -1,0 кгс/см2).
        Если вода содержит мельчайшие коллоидные частицы, которые легко проходят через чистый фильтр, то в начале фильтрования, даже при давлении 0,98х104 - 1,96х104 Па (0,1 - 0,2 кгс/см2), первая вода будет мутной. Поэтому необходимо внимательно следить за стекающей водой до тех пор, пока не появится совершенно чистая вода. После этого фильтрование надо приоста​новить и мутную воду слить обратно в баллон для повторного фильтрования через тот же фильтр.

         При фильтровании проб воды большой мутности, частички грунта мо​гут прилипать к краю резиновой прокладки. В целях повышения точности фильтрования эти частицы рекомендуется снимать внутренней стороной свернутого вдвое фильтра, через который производилось фильтрование.

         По окончании фильтрования, особенно при работе с соленой морской водой, прибор следует промыть чистой пресной водой и протереть насухо его металлические части.
7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

         При длительном хранении кожаная манжета насоса может присох​нуть к шайбе штока и в результате плохо нагнетать воздух. Для устранения этого, нужно смочить манжету животным несоленым жиром, расправить ее и несколько раз прокачать вхолостую насос.

        Если насос все же работает плохо, нужно заменить манжету.

        Во избежание утечки воздуха под давлением необходимо проверить плотность всех мест соединения резиновых шлангов, укупорки крышки и рези​нового кольца в месте соединения баллона с конусом, подтянуть винты под скобой зажима.
8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

          8.1. Прибор должен храниться в сухом, проветриваемом помещении
при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80%, при отсутствии паров кислот и других едких веществ, вызывающих коррозию деталей.

         8.2. Транспортирование   приборов    производится    всеми    видами
транспорта в крытых транспортных средствах.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

         Прибор фильтровальный ГР-60 заводской номер _______________________


соответствует техническим условиям ТУ 25-1607.009-82 и признан годным для эксплуатации.

                                                                        Дата выпуска ______________________

                                        М. П.                        НачальникОТК ______________________ 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
           10.1. Завод-изготовитель  гарантирует  соответствие  прибора  ГР-60 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

         Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления. 
         Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуа​тацию.
