43 1141____

[image: image2.jpg]0




код продукции

КОМПЛЕКТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЕВОЙ КМП

ПАСПОРТ ЯИКТ.416321.001 ПС

[image: image3.jpg]ﬁ.llln-nl =
] m
n“\ \
e .
——
m





1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплект метеорологический полевой (в дальнейшем - метеокомплект) предназначен для проведения метеорологических измерений (скорости и направления ветра, атмосферного давления, температуры и относительной влажности воздуха) в полевых условиях.

1.2 Условия эксплуатации метеокомплекта: от минус 40 ºС до 50 ºС; измерение атмосферного давления при температуре от минус 10 ºС до 50 ºС и относительной влажности до 80 %; измерение влажности воздуха при температуре от минус 10ºС до 50 ºС; работа с компасом при температуре от минус 30 ºС до 50 ºС и относительной влажности до 80 % при температуре

20 ºС.

1.3 Технические характеристики 1.3.1 Диапазоны измерений должны быть:

	мгновенной скорости ветра, м/с
	от 1,5 до 20;

	направления ветра, град.
	от 0 до 360;

	температуры,  ºС
	от минус 25 до 50;

	относительной влажности воздуха, %
	от 10 до 100;

	атмосферного давления, мм рт.ст.
	от 610 до 790.

	1.3.2 Погрешности измерения не должны быть более:

	мгновенной скорости ветра, м/с
	± (0,7 + 0,07V),


где V - измеряемая скорость ветра;

составляющих погрешностей термометров психрометра,

	после введения поправок,  ºС
	± 0,5;

	1
	


	атмосферного
	давления,  при  температуре  (20±5)  ºС,

	мм рт.ст.
	± 2.

	1.3.3  Габаритные  размеры  метеокоплекта  в  "кейсе"  не

	более, мм:
	465×345×155.


1.3.4 Масса метеокомплекта в "кейсе" не более, кг
15.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки метеокомплекта должен соответ-

ствовать указанному в таблице 2.1. Таблица 2.1

	Обозначение
	Наименование и
	Кол.,
	Приме-

	документа
	условное обозначение
	шт.
	чание

	ЯИКТ.416321.001
	Комплект метеорологичес-
	
	

	
	кий полевой КМП,
	1
	

	
	в том числе:
	
	

	ЯИКТ.301317.001
	Метеомачта
	1
	

	
	
	компл.
	

	ЯИКТ.408118.008
	Датчик параметров ветра
	1
	

	ТУ25-04-1797-75
	Барометр-анероид
	
	

	
	контрольный М-67
	1
	

	ТУ25-7664.0021-89
	Компас горно- геологический
	
	

	
	ГГК
	1
	

	ТУ52.07
	Психрометр аспирационный
	
	

	(ГРПИ.405132.001)-92
	МВ-4-2М
	1
	

	
	Фонарик
	1
	

	ЯИКТ.416321.001 ПС
	Комплект метеорологический
	
	

	
	полевой КМП
	
	

	
	Паспорт
	1
	

	ГРПИ.405132.001 ПС
	Психрометр аспирационный
	1
	

	
	МВ-4-2М
	
	

	
	Паспорт
	1
	

	Л62.510.700 ПС
	Компас горно- геологический
	
	

	
	ГГК
	
	

	
	Паспорт
	1
	

	Л62.832.003 ПС
	Барометр-анероид
	
	

	
	контрольный М-67
	
	

	
	Паспорт
	1
	

	
	2
	
	


3 Устройство и принцип работы

3.1 Метеокомплект    (рис.1)    состоит    из    отдельных

	независимых
	друг   от
	друга
	метеорологических
	датчиков

	(приборов):
	
	
	
	

	датчика параметров ветра (поз.2), состоящего из чашечного

	анемометра и флюгарки с лимбом (поз.4);
	

	барометра-анероида
	М-67
	(в  дальнейшем  -
	барометр)


(поз.7);

психрометра аспирационного МВ-4-2М (в дальнейшем - психрометр) (поз.14);

компаса горно-геологического ГГК (в дальнейшем - компас) (поз.13).

В рабочем положении датчик параметров ветра устанавливается на мачте, состоящей из 6 колен. В походном положении датчик ветра разбирается и укладывается в "кейс".

3.2 Принцип работы чашечного анемометра основан на преобразовании скорости ветра в скорость вращения трехчашечной вертушки анемометра, механически связанной с осью электрического тахогенератора, вырабатывающего сигнал измерительной информации в виде напряжения переменного тока, пропорционального скорости ветра. Скорость ветра считывается со стрелочного прибора, отградуированного в м/с.

Измерение направления ветра осуществляется по лимбу, размещенному над флюгаркой, свободно вращающейся на оси.

При разворачивании метеокомплекта нулевую отметку лимба, установленного на мачте, ориентируют на север по компасу поворотом мачты.

Устройство и принцип работы барометра М-67, психрометра МВ-4-2М и компаса ГГК изложены в паспортах на них.

3


Рисунок 1 – Схема укладки метеокомплекта в «кейс» 1 – «кейс»; 2 - датчик параметров ветра; 3 – прихват;

4 – лимб; 5 – мешок с элементами мачты и растяжками; 6 –стрелочный прибор; 7 – барометр М-67; 8 - крюк для психрометра; 9 – документация; 10 – фонарь; 11 – вертушка; 12 – гайка; 13 – компас ГГК; 14 – психрометр МВ-4-2М

4


1

2

ЯИКТ.416321.001 ПС

3

4

5 [image: image1.jpg]



6

1000

Рисунок 2 – Метеомачта с датчиком параметров ветра в собранном виде

1 – чашечный анемометр;

2 – лимб для визуального отсчета направления ветра;

3 – флюгарка; 4 – разборная мачта, состоящая из 6 колен;

5 – стрелочный прибор отсчета скорости ветра;

6 – растяжки.

5

4 Подготовка к работе

4.1 Подготовка к работе метеокомплекта включает следующие операции:

4.1.1 Извлечь  из  «кейса»  тканевый  мешок  с  элементами

мачты.

4.1.2 Собрать мачту, как показано на рис.2. На штангу с белой отметкой устанавливается прихват поз.3 рис.1 и закрепляется стопорным винтом. Штанги скручиваются по резьбе. На стойку приходится 6 штанг: верхняя - штанга с белой отметкой, на которую крепится датчик ветра, нижняя – штанга с коническим концом и опорной квадратной планкой, которой мачта опирается о землю. Остальные четыре штанги – промежуточные, одна из которых штанга со стопорным винтом, на которую крепится стрелочный прибор.

4.1.3 Извлечь из «кейса» датчик ветра поз.2 рис. 1 с лимбом поз.4 и вертушкой поз.11. Собрать датчик ветра:

1) установить лимб над флюгаркой, зажав его подвижной гайкой;

2) закрепить вертушку гайкой поз. 12 рис. 1 на датчике ветра.

4.1.4 На расстоянии одного метра от точки установки стойки мачты вбить в землю три трубчатых кола под углом 120º. Прицепить к ним крючки растяжек.

4.1.5 Установить датчик ветра на стойку и закрепить стопорным винтом.

6

4.1.6 Установить стойку с датчиком ветра в вертикальном положении, сориентировать нулевую отметку лимба датчика

ветра по компасу на север, воткнуть стойку в землю и стяжками зафиксировать ее в вертикальном положении.

4.1.7 Подключить провод от анемометра к стрелочному прибору и убедиться в работе датчика ветра (стрелка на шкале

прибора должна отклоняться от нулевого положения при вращении вертушки анемометра).

4.1.8 При работе с психрометром поз. 14 рис. 1 на датчике ветра необходимо на кронштейне со стрелочным прибором закрепить крюк для психрометра поз. 8. Психрометр подвешивается на крюк за «шарик».

4.1.9 В случае запотевания аккуратно протереть термометры и стекло барометра мягкой и чистой тканью.

5  Работа с метеокомплектом

5.1 Работа с метеокомплектом заключается в считывании показаний скорости ветра по стрелочному прибору, направления ветра (по лимбу), давления с учетом поправок, указанных в паспорте на барометр М-67, температуры и относительной влажности, с учетом поправок, указанных в паспорте на психрометр МВ-4-2М, и последующим вычислением относительной влажности, методика которого описана в паспорте на психрометр МВ-4-2М.

5.2 В темное время суток при снятии отсчетов пользоваться фонариком, находящимся в «кейсе».

7

6 Правила хранения

6.1 Условия хранения метеокомплекта должны соответствовать условиям 3 ГОСТ 15150-69 (в неотапливаемом помещении).

7  Транспортирование

7.1 Метеокомплект может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме авиационного.

7.2 Транспортирование метеокомплекта - в горизонтальном положении.

Переносить (в руках) – в вертикальном положении.

8 Требования охраны окружающей среды

8.1 Метеокомплект вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации не приносит.

8

9 Техническое обслуживание

9.1 Метеокомплект требует осторожного обращения во избежание механического повреждения. Необходимо предохранять метеокомплект от ударов и резких сотрясений.

В промежутках между измерениями метеокомплект должен храниться в «кейсе».

Датчик ветра периодически, не реже одного раза в год, должен подвергаться поверке в аэродинамической трубе.

Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить разборку датчика ветра и других приборов, входящих в состав комплекта, в учебных целях.

В случае необходимости произвести вскрытие датчика ветра, промывку и смазку подшипников. Смазку подшипников производить приборным маслом. Промывку подшипников с последующей их смазкой необходимо также производить, если трение в оси вертушки возрастает настолько, что она перестает вращаться при скорости ветра больше 1,5 м/с.

Техническое обслуживание барометра, психрометра и компаса производится в соответствии с указаниями, изложенными в паспортах на них.

9

10 Свидетельство о приемке

Комплект
метеорологический
полевой
КМП

ЯИКТ.416321.001
№ _____________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП  _____________________
___________________

(личная подпись)
(расшифровка подписи)

________________________

(год, месяц, число)

11 Свидетельство об упаковывании

Комплект
метеорологический
полевой
КМП

ЯИКТ.416321.001
№ ______________

заводской номер

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

	________________  _________________
	__________________

	(должность)
	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)


_________________________

(год, месяц, число)

10

12 Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя (поставщика)

12.1 Срок  службы  метеокомплекта  до  списания  не  менее

6 лет.

12.2 Завод-изготовитель гарантирует соответствие метеокомплекта требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода метеокомплекта в эксплуатацию.

12.4 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

11

12

