43 1141

[image: image1.jpg]



код продукции

КОМПЛЕКТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЕВОЙ КМП – 6

ПАСПОРТ ЯИКТ.416321.006 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Комплект метеорологический полевой (в дальнейшем – метеокомплект) предназначен для проведения метеорологических измерений (скорости ветра по стрелочному прибору, направления ветра по лимбу, атмосферного давления с учетом поправок указанных в паспорте на барометр М – 67 и температуры с учетом поправок, указанных в паспорте на термометр ТБ – 16) в полевых условиях.

1.1.2Наименованиеиобозначениеизделия: Комплект метеорологический полевой КМП – 6 ЯИКТ.416321.006

1.1.3 Дата изготовления:_________________________________________________

1.1.4 Заводской номер изделия:___________________________________________

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Условия эксплуатации метеокомплекта:

- при измерении скорости и направления ветра
от минус 40 до плюс 50 °С;

· измерение атмосферного давления при температуре от плюс 10 до плюс 50 °С

· относительной влажности воздуха  до 80 %;

	-  работа
	с  компасом  при  температуре  от  минус
	30  до
	плюс
	50  °С

	и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 20 °С.
	
	

	1.2.2 Диапазоны измерений должны быть:
	
	
	

	- мгновенной скорости ветра, м/с
	
	от 1,5 до 20;

	- направление ветра, градусы
	
	от 0 до 360;

	- температуры, °С
	от минус 33 до плюс 50;

	- атмосферного давления, мм рт. ст.
	
	от 610 до 790.

	1.2.3 Погрешности измерения должны быть не более:
	
	
	

	- мгновенной скорости ветра, м/с
	
	±(0,7+0,07V);

	где V – измеряемая скорость ветра;
	
	
	

	- температуры, °С:
	
	
	

	- от минус 33 до минус 10
	
	
	±10;

	- от минус 10 до плюс 50
	
	
	±0,5;

	- атмосферного давления, при температуре плюс (20±5) °С, мм рт. ст.
	±2.

	1.2.4  Габаритные  размеры  метеокомплекта  в  футляре,  мм,  должны  быть  не

	более:
	
	
	447×416×226.

	1.2.5 Масса метеокомплекта в футляре, кг, должна быть не менее:
	
	16.

	1.2.6 Высота метеомачты, м, не должна быть более:
	
	
	2,3.


1.2.7 Сведения о содержащихся в датчике параметров ветра цветных металлах. 1.2.7.1 Содержание в изделии цветных металлов, кг, должно быть не более:

1

Алюминий Д16 ТКР – 0,301;

Д16 АТ – 0,3821; Д16Б – 0,06; А5М – 0,0141; АК12 – 0,0033; АМцМ – 0,002; АД1 – 0,0133. Медь – 0,025.

Латунь ЛС59 – 1АВ – 0,003.

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах содержащихся в остальных приборах приведены в их индивидуальных паспортах, входящих в комплектность.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки метеокомплекта должен соответствовать указанному в таблице 1

Таблица 1 – Комплектность

	Обозначение изделия
	Наименование
	Коли-
	Заводской
	Приме-

	
	изделия
	чество
	номер
	чание

	
	Комплект метеорологический
	1
	
	

	ЯИКТ.416321.006
	полевой КМП – 6, в том
	
	
	

	
	числе:
	
	
	

	ЯИКТ.301317.001
	Метеомачта
	1 компл.
	
	

	ЯИКТ.408118.008
	Датчик параметров ветра
	1
	
	

	
	Барометр – анероид
	1
	
	

	ТУ 25-04-1797-75
	контрольный М – 67
	
	
	

	
	Компас горно – геологический
	1
	
	

	ТУ 25-7664.0021-89
	ГГК
	
	
	

	Л82.820.000
	Термометр батарейный
	1
	
	

	
	ТБ – 16
	
	
	

	
	Фонарь СПОТЛАЙТ 303D
	1
	
	Импорт

	
	
	
	
	

	
	Комплект метеорологический
	
	
	


	ЯИКТ.416321.006 ПС
	полевой КМП – 6 Паспорт
	1 экз.
	
	

	
	Барометр – анероид
	
	
	

	
	контрольный М – 67
	1 экз.
	
	

	Л62.832.003 ПС
	Паспорт
	
	
	

	
	Компас горно-геологический
	
	
	

	Л62.510.700 ПС
	ГГК  Паспорт
	1 экз.
	
	

	
	Термометр батарейный
	
	
	

	Л82.820.000 ПС
	ТБ – 16  Паспорт
	1 экз.
	
	


2

3
РЕСУРСЫ,
СРОКИ
СЛУЖБЫ
И
ХРАНЕНИЯ,
ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(ПОСТАВЩИКА)

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие метеокомплекта требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

3.3 Срок службы метеокомплекта до списания не менее 6 лет.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода метеокомплекта

· эксплуатацию.

3.5 Юридический адрес изготовителя: 215500, Россия, Смоленская обл., г. Сафоново ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект метеорологический полевой КМП – 6
ЯИКТ.416321.006
№______________

наименование изделия
обозначение
заводской номер

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации
______________________
_________________
________________________

должность
личная подпись
расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

	5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	
	
	

	Комплект метеорологический полевой КМП – 6  ЯИКТ.416321.006
	________________

	наименование изделия
	обозначение
	
	заводской номер


изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

	
	Начальник ОТК

	МП_____________________
	_____________________________

	личная подпись
	расшифровка подписи

	___________________
	

	год, месяц, число
	


3

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Сведения о движении изделия в эксплуатации заносятся в таблицу 2

Таблица 2 – Сведения о движении изделия в эксплуатации

[image: image2.jpg]



	Датаустановки
	
	Датаснятия
	Наработка
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Причина

	
	
	
	
	
	

	
	Где
	
	с начала
	после
	снятия

	
	установлено
	
	
	
	

	
	
	
	эксплуатации
	последнего
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ремонта
	

	
	
	
	
	
	




	(снятие) установку проводившего Подпись лица


4

6.2 Сведения о приеме и передачи изделия заносится в таблицу 3

Таблица 3 – Сведения о приеме и передачи изделия

	
	
	Основание
	Предприятие, должность
	

	Дата
	Состояние
	(наименование, номер
	и подпись
	Примечан

	
	изделия
	и дата документа)
	сдавшего
	принявшего
	ие

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5

7 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Сведения о рекламациях

7.1.1 При возникновении отказа метеокомплекта в период гарантийного срока необходимо сообщить изготовителю:

- заводской номер изделия; - дата выпуска (изготовителя);

- описание дефекта и условий эксплуатации, при которых произошел отказ.

7.1.2 Учет рекламаций производится в соответствии с таблицей 5

Таблица 5 – Сведения о рекламациях

	
	
	
	Должность,
	

	
	Предъявленные
	Меры, принятые по
	фамилия и
	

	Дата
	рекламации, их
	рекламации
	подпись лица,
	Примечание

	
	краткое
	
	ответственного
	

	
	содержание
	
	лица
	

	
	
	
	
	


6

8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

8.1 Устройство и работа изделия

8.1.1 Принцип работы датчика параметров ветра

8.1.1.1 Принцип работы чашечного анемометра основан на преобразовании скорости ветра в скорость вращения трехчашечной вертушки анемометра, механически связанной с осью электрического тахогенератора, вырабатывающего сигнал измерительной информации в виде напряжения переменного тока, пропорционального скорости ветра.

Скорость ветра считывается со стрелочного прибора, отградуированного в м/с. Измерение направления ветра осуществляется по лимбу, размещенному над

флюгаркой, свободно вращающейся на оси.

При разворачивании метеокомплекта нулевую отметку лимба, установленного на метеомачте, ориентируют на север по компасу поворотом мачты.

· Устройство и принцип работы барометра, термометра и компаса изложены

· паспортах прилагаемых к этим изделиям

8.1.2 Извлечь из футляра мешок с элементами метеомачты поз.4 в соответствии с

рисунком 1.

8.1.3 Собрать метеомачту в соответствии с рисунком 2.

8.1.3.1 На штангу с белой отметкой устанавливается прихват и закрепляется стопорным винтом.

8.1.3.2 Штанги скручиваются по резьбе. На стойку приходится 6 штанг: верхняя - штанга с белой отметкой, на которую крепится датчик параметров ветра, нижняя – штанга

· коническим концом и опорной квадратной планкой, которой метеомачта опирается о землю.

8.1.3.3 Остальные четыре штанги – промежуточные, одна из которых штанга со стопорным винтом, на которую крепится стрелочный прибор.

8.1.4 Извлечь из футляра датчик параметров ветра поз.9 и вертушку поз.11 в соответствии с рисунком 1. Извлечь из кармана чехла лимб. Собрать датчик параметров ветра:

- установить лимб над флюгаркой, зажав его подвижной гайкой; - вертушку поз.11 закрепить гайкой поз.10 на датчике параметров ветра в

соответствии с рисунком 2.

8.1.5 На расстоянии одного метра от точки установки стойки метеомачты вбить в землю три трубчатых кола под углом 120º. Прицепить к ним крючки растяжек.

8.1.6 Установить датчик параметров ветра на стойку и закрепить стопорным винтом.

8.1.7 Установить стойку с датчиком параметров ветра в вертикальном положении, сориентировать нулевую отметку лимба датчика параметров ветра по компасу на север, воткнуть стойку в землю и стяжками зафиксировать ее в вертикальном положении.

8.1.8 Подключить провод от анемометра к стрелочному прибору и убедиться в работе датчика параметров ветра (стрелка на шкале прибора должна отклоняться от нулевого положения при вращении вертушки анемометра).

8.1.9 В темное время суток для снятия показаний приборов пользоваться фонарем поз.2 в соответствии с рисунком 1.

7


Рисунок 1 – Метеокомплект уложенный в футляр

1 – футляр; 2 – фонарь СПОТЛАЙТ 303D;

3 – компас горно – геологический ГГК;

4 – мешок с элементами мачты;

5 – барометр – анероид контрольный М – 67; 6 – документация; 7 – термометр батарейный ТБ – 16;

8 – прибор стрелочный; 9 – датчик параметров ветра; 10 – гайка; 11 – вертушка

8


Рисунок 2 – Метеомачта с датчиком параметров ветра в собранном виде

1 – чашечный анемометр;

2 – лимб для визуального отсчета направления ветра;

3 – разборная мачта, состоящая из 6 колен; 4 – растяжки;

5 – стрелочный прибор  отсчета скорости ветра; 6 – флюгарка

9

8.2 Упаковка

8.2.1 В комплект укладочных средств входят:

· футляр;

· чехол с заплечными ремнями. 8.2.2 В футляр укладываются:

· метеомачта, в разобранном виде, предварительно упакованная в мешок;

· датчик параметров ветра, в разобранном виде, уложен в штатные места футляра;

· термометр,  компас,  барометр  и  фонарь  также,  уложены  в  штатные  места

футляра.

8.2.3 В чехол укладываются:

· футляр, укомплектованный приборами;

· лимб, из состава датчика параметров ветра (в карман чехла).

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9.1 Общие указания

9.1.1 Метеокомплект требует осторожного обращения во избежание механического повреждения.

9.1.2 Необходимо предохранять метеокомплект от ударов и резких сотрясений.

· промежутках между измерениями метеокомплект должен храниться в футляре.

9.1.3 Датчик параметров ветра периодически, не реже одного раза в год, должен подвергаться поверке в аэродинамической трубе.

9.1.4 Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить разборку датчика параметров ветра и других приборов, входящих в состав метеокомплекта, в учебных целях.

9.1.5 В случае необходимости произвести вскрытие датчика параметров ветра, для промывки и смазки подшипников. Смазку подшипников производить приборным маслом. Промывку подшипников с последующей их смазкой необходимо также производить, если трение в оси вертушки возрастает настолько, что она перестает вращаться при скорости ветра больше 1,5 м/с.

9.1.6 В случае запотевания аккуратно протереть термометр и стекло барометра мягкой и чистой тканью.

9.1.7 Техническое обслуживание барометра, термометра и компаса производиться в соответствии с указаниями, изложенными в паспортах прилагаемых к этим приборам.

9.2 Меры безопасности

9.2.1 Не допускать падений или ударов приборов, входящих в состав метеокомплекта.

9.2.2 Не допускается разворачивание метеокомплекта (установка метеомачты, крепление на ней датчика параметров ветра) при скорости ветра больше 35 м/с, а также в грозовую погоду.

9.2.3 При сборке и установки метеомачты обеспечить ее устойчивое положение в

грунте.

9.2.4 Соблюдать осторожность при использовании термометра ТБ-16, не допускать падения прибора и биения ртутных термометров, входящих в изделие.

10

9.2.5 Термометрическая жидкость ртуть относится к особо опасным вредным веществам. В случае боя термометра рассыпанную ртуть собрать медной лопаточкой, обработанной предварительно в азотной кислоте или ватой, смоченной раствором калия марганцовокислого (марганцовки). Ртуть временно хранить под слоем воды высотой не менее 5 см, т.к. открытая ртуть испаряется и загрязняет воздух. Особенно сильное испарение происходит при температуре выше 20º.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Условия хранения изделия

10.1.1 Условия хранения метеокомплекта должны соответствовать условиям 3 ГОСТ 15150-69 (в неотапливаемом помещении).

10.1.2 Метеокомплект должен храниться в сухом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 %. В помещении не должно быть паров кислот или других едких летучих веществ, вызывающих коррозию деталей и узлов изделия.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Требования к транспортированию и условиям, при которых оно должно осуществляться

11.1.1 Метеокомплект может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме авиационного.

11.1.2 Метеокомплект транспортируется и переносится (в руках) – в вертикальном

положении.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Термометры, не пригодные к эксплуатации по различным причинам или разбитые, утилизировать следующим образом:

· собрать и хранить рассыпавшуюся ртуть в соответствии с пунктом 9.2.5 настоящего паспорта. Стеклобой без ртути утилизировать в соответствии с порядком, действующем в организации – потребителе;

· термометры, не пригодные к эксплуатации, стеклобой с остатками ртути и собранную ртуть сдать в установленном порядке в специализированную организацию, занимающуюся приемом, складированием и утилизацией веществ, загрязняющих окружающую среду.

11

13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12

