| Приложение к свидетельству № 43962 | лист № 1 |
| --- | --- |
| об утверждении типа средств измерений | всего листов 7 |

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Станции метеорологические М-49М

Назначение средства измерений

Станции метеорологические М-49М (далее - метеостанции) предназначены для дис-танционного измерения скорости и направления воздушного потока (ветра), атмосферного давления, температуры и относительной влажности воздуха, определения температуры точки росы.

Описание средства измерений

Принцип действия метеостанций основан на преобразовании метеорологических пара-метров: температуры и относительной влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления воздушного потока (ветра) в электрические величины, отсчитываемые визу-ально по показаниям соответствующих цифровых табло, расположенных на пульте метео-станции или дисплея персонального компьютера при применении прикладной программы

«МеteoSave».

Метеостанции изготавливаются в 5 вариантах исполнения, отличающихся комплекта-

цией.

Основными составляющими частями являются:

- датчик ветра малогабаритный ДВМ или датчик ветра М-127;

- блок датчиков температуры и влажности с защитой от солнечной радиации;

- измерительный пульт с датчиком атмосферного давления с цифровой индикацией ме-теопараметров для применения в помещениях, или измерительный пульт для полевых усло-вий, или метеоадаптер компьютерный, применяемый взамен измерительного пульта, пере-дающий метеоинформацию от датчиков непосредственно на персональный компьютер (из-мерительный пульт с датчиком давления без цифровой индикации);

- штатив (мачта-тренога) для полевого варианта метеостанции;

- кабельный комплект.

Чувствительным элементом первичного преобразователя скорости воздушного потока (ветра) служит восьмилопастная вертушка, а для определения направления – флюгарка. Вер-тушка и флюгарка выполнены в виде самолетного фюзеляжа, который с помощью тройника соединен с вертикальной неподвижной трубой основания, закрепляемой на конце мачты. В зависимости от комплектации, в метеостанцию включается датчик ветра М-127 , либо датчик ветра малогабаритный ДВМ, имеющие различные диапазоны и погрешность измерений ско-рости ветра.

Вращение восьмилопастной вертушки и измерение положения флюгарки относительно неподвижного основания преобразуются в электрические импульсы с помощью импульсато-ров, построенных на герконах. Значения скорости и направления воздушного потока на выходе датчика представляются в виде частоты следования и фазово-го сдвига между сериями электрических импульсов.

Первичный измерительный преобразователь (ПИП) канала измерений относительной влажности воздуха представляет собой сорбционно-емкостной чувствительный элемент, принцип действия которого основан на зависимости диэлектрической проницаемости поли-мерного влагочувствительного слоя от влажности окружающей воздушной среды. Чувстви-тельный элемент включен в цепь электрического генератора, частота которого изменяется пропорционально относительной влажности воздуха.

В качестве ПИП канала измерения температуры используется кварцевый резонатор, преобразующий температуру окружающего воздуха в частоту электрического сигнала.

Лист № 2 всего листов 7

Температура точки росы влаги определяется программно на основе результатов изме-рений относительной влажности и температуры воздуха.

Чувствительные элементы температуры и относительной влажности вместе со вторич-ными преобразователями измерительных каналов помещены в кожухи и закреплены внутри жалюзийной защиты от солнечного перегрева и атмосферных осадков.

В качестве ПИП канала измерения атмосферного давления используется кварцевый ре-зонатор, преобразующий значения атмосферного давления в частоту электрического сигнала.

Обмен данными с персональным компьютером (в дальнейшем - ПК) производится по последовательному интерфейсу RS 232. Специальное программное обеспечение, функцио-нирующее на ПК, отображает и сохраняет результаты измерений метеорологических пара-метров.

Внешний вид метеостанции показан на рисунке 1.

| Стационарный вариант | Полевой вариант | Место пломбирования |
| --- | --- | --- |
|  | Рис. 1 |  |

Программное обеспечение

Работой пульта управляет встроенный микроконтроллер. Защита программного обеспе-чения осуществляется путем записи бита защиты при программировании микроконтроллера. Установленный бит защиты запрещает чтение кода микропрограммы, поэтому модификация программного обеспечения умышленная или неумышленная невозможна. Снять бит защиты можно только при полной очистке памяти микроконтроллера вместе с находящейся в ней программой Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 3.

| Идентификационные данные программного обеспечения | Таблица1 |
| --- | --- |
| Наименование | Идентификационное | Номер версии (иден- | Алгоритм вычисления |
| программного | наименование про- | тификационный номер) | цифрового идентифика- |
| обеспечения | граммного обеспече- | программного обеспе- | тора программного обес- |
|  | ния | чения | печения |
| М-49М | М-49М | 3.x* | CRC32 |
|  | Программный комплекс «МеteoSave» |  |
| Просмотр | Просмотр | 1.3.1.0.x** | CRC32 |
| метеоданных | метеоданных |  |  |
| Сохранение ме- | Сохранение | 1.5.1.х*** | CRC32 |
| теоданных | метеоданных |  |  |

Примечания

1 *3 является значимой частью номера версии, x≥ 1 обозначает модификации, заклю-чающиеся в несущественных для основных технических характеристик изменениях и устра-нениях незначительных программных дефектов.

Лист № 3 всего листов 7

2 **1.3.1.0 является значимой частью номера версии, x≥ 2 обозначает модификации, заключающиеся в несущественных для основных технических характеристик изменениях и устранениях незначительных программных дефектов.

3 ***1.5.1 является значимой частью номера версии, x≥ 0 обозначает модификации, заключающиеся в несущественных для основных технических характеристик изменениях и устранениях незначительных программных дефектов.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений по МИ 3286-2010 – В.

Метрологические и технические характеристики

|  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока: |  |
| -при использовании датчика ветра М-127, м/с | от 1,5 до 60 |
| - при использовании датчика ветра ДВМ, м/с | от 0,6 до 60 |
| Диапазон измерений направления воздушного потока, градусы | от 0 до 360 |
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа (мм рт.ст.) | от 400 до 1060 (от 300 до 800) |
| Диапазон измерений температуры воздуха, ºС | от минус 50 до 50 |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 30 до 98 |
| Диапазон определения температуры точки росы, ºС | от 5 до 50 |
| Пределы допускаемой абсолютной | погрешности при измере- |  |
| нии скорости воздушного потока: |  |  |
| - при использовании датчика ветра М-127, м/с | ± (0,5 + 0,05V) |
| - при использовании датчика ветра ДВМ, м/с | ± (0,3 + 0,05V), где |
|  |  | V –значение скорости |
| Пределы допускаемой абсолютной | погрешности при измере- | ± 10 |
| нии направления воздушного потока, градусы |  |
| Пределы допускаемой абсолютной | погрешности при измере- |  |
| нии атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.) | ± 2,0 (± 1,5) |
| Пределы допускаемой абсолютной | погрешности при измере- |  |
| нии температуры воздуха, ºС |  | ± 0,8 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при изме- |  |
| рении относительной влажности воздуха, % | ±10 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при опреде- |  |
| ление температуры точки росы, ºС |  | ± 7,0 |
| Порог чувствительности датчиков по скорости: |  |
| - при использовании датчика ветра М-127, не более, м/с | 0,8 |
| - при использовании датчика ветра ДВМ, не более, м/с | 0,6 |
| Порог чувствительности датчиков по направлению, не более, |  |
| м/с |  | 1,2 |
| Электрическое питание: |  |  |
| от сети переменного тока частотой 50 ±1Гц, В | 220+22-33 |
| при питании от постоянного тока, В |  | 12 ± 1 или 24 ± 1 (в зависимо- |
|  |  | сти от варианта исполнения) |
| Потребляемая мощность: |  | 35 |
| От сети переменного тока, В∙А, не более |  |
| От сети постоянного тока, Вт, не более | 15 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Диапазон температур окружающего | воздуха при влажности до |  |
| 98 %, 0С (датчики стационарных и полевого вариантов испол- | от минус 50 до 50 |
| нения и пульт полевого варианта исполнения) |  |

Лист № 4 всего листов 7

| Диапазон температур окружающего воздуха при влажности до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 %, 0С (пульт и метеоадаптер, предназначенные для эксплуа- | от 5 до 40 |  |  |  |
| тации в помещениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний срок службы, лет |  |  | 8 |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ, ч |  | 16000 |  |  |  |
| Габаритные размеры и масса составных частей метеостанций не превышает значений, |
| указанных в таблице 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование | Габаритные размеры, | Масса, |  |
|  |  |  |  |  | мм, не более | кг, не |  |
| составных частей |  | составных частей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина |  | ширина | высота | более |  |
| ЯИКТ.301317.006 |  | Штатив | 1040 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1600) |  | 185 | 185 | 5,5 |  |
| ЯИКТ.402139.002 |  | Датчик ветра малогабаритный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДВМ | 380 |  |  | 194 | 412 | 2,0 |  |
| ЯИКТ.408715.001 |  | Блок датчиков температуры и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | влажности ДТВ | 240 |  |  | 197 | 230 | 3,0 |  |
| ЯИКТ.408715.002 |  | Блок датчиков температуры и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | влажности ДТВ | 240 |  |  | 197 | 150 | 1,5 |  |
| ЯИКТ.468364.008 |  | Пульт с датчиком давления | 260 |  |  | 210 | 140 | 5,0 |  |
| ЯИКТ.468364.008-01 | Пульт с датчиком давления | 260 |  |  | 210 | 140 | 5,0 |  |
| ЯИКТ.468364.012 |  | Метеоадаптер компьютерный | 215 |  |  | 140 | 80 | 2,0 |  |
| ЯИКТ.468364.013 |  | Пульт с датчиком давления | 355 |  |  | 185 | 125 | 5,0 |  |
| ЯИКТ.685631.005 |  | Кабель | 30000 |  | Ø30 | - | 4,2 |  |
| ЯИКТ.685631.005-03 | Кабель | 10000 |  | Ø30 | - | 1,6 |  |
| ЯИКТ.685631.009 |  | Кабель | 2000 |  |  | 40 | 20 | 0,05 |  |
| ЯИКТ.685631.015 |  | Кабель | 2000 |  |  | Ø30 | - | 0,1 |  |
| ЯИКТ.685631.016 |  | Кабель | 20000 |  | 45 | 30 | 1,4 |  |
| Л82.788.004 |  | Датчик ветра М-127 | 640 |  |  | 290 | 695 | 6,5 |  |
| Л86.644.066 |  | Кабель | 30000 |  | 30 | 60 | 3,8 |  |
| Л86.644.066-04 |  | Кабель | 10000 |  | 30 | 60 | 1,6 |  |
|  |  | Блок электропитания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VN50A-220S24-CL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с сетевым шнуром | 200 |  |  | 75 | 35 | 1,0 |  |

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на фирменных планках, которые крепятся на датчиках, пульте (метеоадаптере компьютерном) в указанных на чертежах местах, фотохимическим

способом, тиснением или другими способами нанесения маркировки, и на первом листе формуляра – типографским способом или оттиском штампа с изображением знака.

Лист № 5 всего листов 7

Комплектность средства измерений

|  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество на ис- |  |
|  |  |  | полнение |  |  |
|  |  | .416311.001 | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Обозначение | Наименование |  | .416311.001- | .416311.001- | .416311.001- | .416311.001- | Примечание |
| изделия | изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЯИКТ | ЯИКТ | ЯИКТ | ЯИКТ | ЯИКТ |  |
| ЯИКТ.301317.006 | Штатив | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.402139.002 | Датчик ветра малогабаритный |  |  |  |  |  |  |
|  | ДВМ | - | - | 1 | - | 1 |  |
| ЯИКТ.408715.001 | Блок датчиков температуры и |  |  |  |  |  |  |
|  | влажности ДТВ | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| ЯИКТ.408715.002 | Блок датчиков температуры и |  |  |  |  |  |  |
|  | влажности ДТВ | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.468364.008 | Пульт с датчиком давления | 1 | - | - | - | 1 |  |
| ЯИКТ.468364.008-01 | Пульт с датчиком давления | - | 1 | - | - | - |  |
| ЯИКТ.468364.012 | Метеоадаптер компьютерный | - | - | - | 1 | - |  |
| ЯИКТ.468364.013 | Пульт с датчиком давления | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.685631.005 | Кабель | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| ЯИКТ.685631.005-03 | Кабель | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.685631.009 | Кабель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ЯИКТ.685631.015 | Кабель | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.685631.016 | Кабель | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.416939.003 | Программное обеспечение М- |  |  |  |  |  |  |
|  | 49М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Л82.788.004 | Датчик ветра | 1 | 1 | - | 1 | - | М-127 |
| Л86.644.066 | Кабель | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Л86.644.066-04 | Кабель | - | - | 1 | - | - |  |
|  | Методика поверки. Приложе- |  |  |  |  |  |  |
|  | ние к ЯИКТ.416311.001РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| ЯИКТ.416311.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | - | - | 1 |  |
| ЯИКТ.416311.001-02 РЭ | Руководство по эксплуатации | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.416311.002-03 РЭ | Руководство по эксплуатации | - | - | - | 1 | - |  |
| ЯИКТ.416311.001ФО | Формуляр | 1 | 1 | - | - | 1 |  |
| ЯИКТ.416311.001-02ФО | Формуляр | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.416311.002-03ФО | Формуляр | - | - | - | 1 | - |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП |  |  |  |  |  |  |
|  | согласно ведомости: |  |  |  |  |  |  |
| ЯИКТ.416311.001 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | 1 | - | - | - |  |
| ЯИКТ.416311.001-02 ЗИ | Ведомость ЗИП | - | - | 1 | - | - |  |
| ЯИКТ.416311.001-03 ЗИ | Ведомость ЗИП | - | - | - | 1 | - |  |
| ЯИКТ.416311.001-04 ЗИ | Ведомость ЗИП | - | - | - | - | 1 |  |
|  | Комплект сменных частей |  |  |  |  |  |  |
|  | Переходник АЦ6.272.010 | - | - | 1 | - | - |  |

Лист № 6 всего листов 7

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой «Станции метеорологические М-49М. Методи-ка поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 15 декабря

2005 г.

Основные средства поверки и вспомогательное оборудование:

- Аэродинамическая труба, диапазон создаваемых скоростей воздушного потока от 0,5 до 60 м/с, погрешность ± (0,25 + 0,02V), где V – скорость воздушного потока.

- Установка для воспроизведения и поддержания абсолютного давления воздуха в диапазоне от 40 до 106 кПа

- Климатическая камера “Фойтрон 3001-01”

Область температур от минус 20 до плюс 60 ºС, погрешность ± 1 ºС, влажность от 30 до 98 %, погрешность ± 1 %.

4. Термобарокамера ТBV-1000

Область температур от минус 55 до плюс 60 ºС Погрешность ± 1 0С.

- Манометр эталонный абсолютного давления МПА-15. Диапазон измерения от 0,133 до 400 кПа (от 1 до 3000 мм рт. ст.).

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 13 Па (± 0,1 мм рт.ст.)

- Генератор влажного газа динамический "ГВГ" ЩДЕК.418313.002ТУ, имеющий диапазон воспроизведения относительной влажности от 0 до 100 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 1 %, диапазон воспроизведения температуры точки росы от ми-нус 80 до плюс 20 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 1°С.

- Гигрометр НМР233, имеющий диапазон измерений относительной влажности от 0 до 100%, пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 1 %.

- Водяной термостат для диапазона температур от плюс 5 до 50 °С, погрешность поддержания температуры ± 0,05 °С.

- Криостат для диапазона температур от минус 50 до 0 ºС, погрешность поддержания температуры ± 0,1 °С.

- Термометр сопротивления платиновый ТСП 5071 с частотно-цифровым преобра-зователем Ф-206; диапазон температуры от минус 100 °С до плюс 200 °С, пределы допус-каемой абсолютной погрешности ± 0,1 °С.

Сведения о методиках измерений

Методика прямых измерений изложена в Руководстве по эксплуатации ЯИКТ.416311.001-(02, 03) РЭ

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к станциям ме-теорологическим М-49М

- ГОСТ 8. 542-86 «ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная по-верочная схема для средств измерений скорости воздушного потока».

- ГОСТ 8.558-93. «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений тем-пературы».

- ГОСТ  8.547-86. «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная пове-

рочная схема для	средств измерений относительной влажности газов»

- ГОСТ 8.223-76. Государственная система обеспечения единства измерений. Государ-ственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений аб-солютного давления в диапазоне от 2,7x10 в ст. 2 до 4000х10 в ст. 2 Па

- ЯИКТ.416311.001 ТУ «Станции метеорологические М-49М. Технические условия».

Лист № 7 всего листов 7

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-печения единства измерений.

-выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Феде-рации обязательным требованиям;

-осуществление деятельности в области охраны окружающей среды; - осуществление деятельности в области гидрометеорологии.

Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии	Е.Р. Петросян

М.П.	«____» __________ 2011 г.