Метеомачта 2 метра

ПАСПОРТ

ЯИКТ.301317.008 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Метеомачта 2 метра (далее - метеомачта) предназначена для установки на ней датчика ветра метеостанций типа М-49 и М-49М, анеморумбометров М63М-1 или их модификаций.

1.1.2 Наименование и обозначение изделия: Метеомачта 2 метра ЯИКТ.301317.008

1.1.3 Дата изготовления: ________________________________________

1.1.4 Заводской номер изделия:__________________________________

1.2 Основные технические данные

# 1.2.1 Условия эксплуатации метеомачты: при температуре от минус 60 до  плюс 40 ˚С и относительной влажности  100 %  при температуре плюс 25 ˚С.

1.2.2 Высота метеомачты, м, должна быть                                      2,2±0,2.

1.2.3 Габаритные размеры метеомачты в упаковке, мм, должны быть не более:                                                                                                514×482×107;

1164×264×181.

1.2.4 Масса метеомачты в упаковке, кг, должна быть не менее         33,8.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки метеомачты должен соответствовать таблице 1

Таблица 1 – Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. | Заводской номер | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯИКТ.301317.008 | Метеомачта 2 метра в том числе: | 1 компл. |  |  |
| ЯИКТ.301314.017 | Основание | 1 |  |  |
| ЯИКТ.713452.003 | Втулка | 1 |  |  |
| ЯИКТ.715242.001 | Стойка | 2 |  |  |
| ЯИКТ.715242.002 | Стойка | 1 |  |  |
| ЯИКТ.715512.005 | Штырь | 1 |  |  |
| ЯИКТ.715512.006 | Штырь | 4 |  |  |
| ЯИКТ.746116.002 | Штырь | 3 |  |  |
|  | Болты ГОСТ 7798-70 М6-6g×40.5.8 019 (S10) М10-6g×75.5.8 019 (S17) | 1 2 |  |  |
|  | Гайки ГОСТ 5915-70 М6-6Н.5.019 (S10) М10-6Н.5.019 (S17) | 1 2 |  |  |
|  | Шайбы ГОСТ 6402-70 6.65Г.029 10.65Г.029 | 1 2 |  |  |
|  | Шайбы ГОСТ 11371-78 6.01.019 10.01.019 | 1 2 |  |  |
|  | Талреп крюк-кольцо М12 DIN1480 | 3 |  |  |
|  | Проволока Б-2-1,5 ГОСТ 9389-75 | 15 м |  | 3 растяжки по 5 м |
| ЯИКТ.301317.008 ПС | Метеомачта 2 метра Паспорт | 1 экз. |  |  |

# 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие метеомачты требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

3.3 Срок службы метеомачты до списания не менее 10 лет.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода метеомачты в эксплуатацию.

3.5 Юридический адрес изготовителя: 215500, Россия, Смоленская обл.,

г. Сафоново ОАО «Сафоновский завод Гидрометприбор».

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Метеомачта 2 метра            ЯИКТ.301317.008               №_____________

наименование изделия                                          обозначение                                              заводской номер

Упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

___________________          _______________           __________________

должность                                              личная подпись                                  расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

# 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Метеомачта 2 метра         ЯИКТ.301317.008               _________________

наименование изделия                                 обозначение                                               заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП     ____________________          _______________________

личная подпись                                                  расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

# 6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Сведения о движении изделия при эксплуатации заносятся в

таблицу 2

Таблица 2 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

6.2 Сведения о приеме и передачи изделия заносится в таблицу 3

Таблица 3 – Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

7 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

7.1 Устройство и работа изделия

# 7.1.1 Перед началом работы с метеомачтой необходимо проверить ее                                                                                                                   комплектность в соответствии с таблицей 1.

# 7.1.2 Собрать метеомачту в соответствии с рисунком 2.

# 7.1.3 Основание поз.1 крепить к грунту штырями поз. 6.

# Соединить между собой стойки поз. 3 с помощью болтов поз. 9 (М10), шайб  поз. 13 (10.65Г), 15 (10.01) и гаек поз. 11 (М10). В основание поз. 1 вкрутить соединенные стойки поз. 3 любым концом.

# На свободный конец стойки поз. 3 накрутить втулку поз. 2, к которой, затем крепить три проволочные растяжки поз. 17.

# Штырь поз. 5 установить в стойку поз. 4 и соединить их с помощью болта      поз. 8 (М6) , шайб поз. 12 (6.65Г), 14 (6.01) и гайки поз. 10 (М6).

# Стойку поз. 4 вкрутить во втулку поз. 2 (предварительно установив датчик ветра на штыре поз. 5).

# 7.1.4 В грунт вбить три штыря поз. 7 на расстояние примерно 1,5 м от оси основания поз. 1 в соответствии с рисунком 1. Соединить растяжки поз. 17 и штыри поз. 7 с помощью талрепов поз. 16 в соответствии с рисунком 2.

# Проверить отклонение от вертикали, которое не должно превышать 20 мм по высоте метеомачты. Отрегулировать талрепами поз. 16  минимальное отклонение от вертикали и необходимое натяжение растяжек поз. 17 для надежной устойчивости метеомачты.

# Требования по установке метеомачты, изложенные в пунктах 7.1.3 и 7.1.4, обеспечиваются технологией или регламентом организации, производящей монтаж метеомачты.

Рисунок 1 – Схема размещения растяжек в плане

1 – основание; 2 – втулка; 3 – стойка; 4 – стойка; 5 – штырь; 6 – штырь;

7 – штырь; 8 – болт; 9 – болт; 10 – гайка;  11 – гайка; 12 – шайба;

13 – шайба; 14 – шайба; 15 – шайба; 16 – талреп; 17 – растяжка

Рисунок 2 – Метеомачта 2 метра

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Общие указания

8.1.1 Для технического обслуживания датчика ветра, его необходимо снять с метеомачты, для этого нужно талрепами поз. 16 ослабить натяжение растяжек поз. 17 в соответствии с рисунком 1. Затем выкрутить стойку поз. 4 из втулки поз. 2 и снять со штыря поз. 7 датчик ветра, в соответствии с рисунком 1.

8.1.2 Техническое обслуживание метеомачты заключается в периодическом  внешнем осмотре, проверки прочности соединения сборочных единиц, устойчивости закрепления основания в грунте, проверки вертикальности установки метеомачты и провисания растяжек согласно пунктам 7.1.3 и 7.1.4.

8.2 Меры безопасности

8.2.1 Не допускается монтаж и демонтаж метеомачты и датчика ветра при скорости больше 35 м/с, а также в грозовую и предгрозовую погоду.

8.2.2 При сборке и установке метеомачты необходимо обеспечить ее устойчивое положение в грунте.

9 ХРАНЕНИЕ

9.1 Условия хранения

9.1.1 Метеомачта должна храниться в упаковке производителя.

Условия хранения метеомачты должны соответствовать условиям С по        ГОСТ 15150-69 (в неотапливаемом хранилище при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности 100 % при температуре 25 °С).

В помещении не должно быть паров кислот или других едких летучих веществ, вызывающих коррозию деталей и сборочных единиц изделия.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Требования к транспортированию и условиям при которых оно должно осуществляться

10.1.1 Метеомачта транспортируется в упаковке производителя всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной  влажности 100 % при температуре плюс 25 °С.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

11.1 Метеомачта признана непригодной к ремонту и подлежит утилизации.

11.2 При утилизации метеомачту разобрать, разделив ее на детали и утилизировать в порядке, установленном потребителем.