КОД ОКП 43 1110

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ИПСЭС-1

Руководство по эксплуатации

ЕСКТ.416311.003 РЭ

| 1 | ОПИСАНИЕ И РАБОТА............................................................................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | НАЗНАЧЕНИЕ. ...................................................................................................... | 4 |
|  | 1.2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ................................................................ | 4 |
|  | 1.3 | СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ................................................................ | 6 |
|  | 1.4 | МАРКИРОВКА ...................................................................................................... | 7 |
|  | 1.5 | УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ.................................................................................. | 7 |
|  | 1.6 | ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ........................................................................ | 7 |
|  | 1.7 | ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ......................................... | 7 |
| 2 | УСТРОЙСТВО И РАБОТА........................................................................................... | 8 |
|  | 2.1 | ПРИНЦИП РАБОТЫ ............................................................................................. | 8 |
|  | 2.2 | СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ................... | 9 |
|  | 2.3 | УПАКОВКА ........................................................................................................... | 9 |
| 3 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ................................................................... | 9 |
|  | 3.1 | ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ............................................................. | 9 |
|  | 3.2 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .............................................................................................. | 13 |
| 4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ........................................................................ | 14 |
| 5 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.................................................................................................. | 15 |
| 6 | ХРАНЕНИЕ ................................................................................................................. | 16 |
| 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.......................................................................................... | 16 |
| 8 | УТИЛИЗАЦИЯ ............................................................................................................ | 16 |
| 9 | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .............................................................................. | 17 |
| 10 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ.................................................... | 18 |
| 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ............... | 19 |
| 12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ ............................................................................. | 19 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .......................................................................................................... | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ........................................................................................................... | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В........................................................................................................... | 22 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ......................................................................... | 30 |

2

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации измерителя параметров среды ИПСЭС-1 (далее – ИПСЭС) и содержит сведения о назначении, технических данных, составе, конструкции и работе ИПСЭС и его составных частей.

ИПСЭС имеет две модификации: ИПСЭС-1 – базовая модификация;

ИПСЭС-1 01 - модификация с упрощенным датчиком давления.

РЭ предназначено для ознакомления с конструкцией обеих модификаций ИПСЭС, правилами эксплуатации, условиями работы, технического обслуживания, монтажа, транспортирования и хранения.

Обслуживание ИПСЭС должно производиться персоналом, ознакомившимся с настоящим РЭ и имеющим допуск для проведения работ.

3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение.

ИПСЭС предназначен для измерений метеорологических параметров: температуры, относительной влажности, атмосферного давления и передачи полученных результатов измерений по цифровым каналам связи на внешние устройства отображения информации или системы сбора метеорологических данных.

Характеристики ИПСЭС соответствуют обязательным требованиям, предъявляемым к средствам измерений применяемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Область применения ИПСЭС - гидрометеорология, метеорологическое обеспечение транспорта, мониторинг состояния окружающей атмосферы, промышленная безопасность.

ИПСЭС имеет две модификации: ИПСЭС-1 – базовая модификация;

ИПСЭС-1 01 - модификация с упрощенным датчиком давления.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон измерений температуры окружающего воздуха от минус 60 до

60оС.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры не более ± 0,2оС для температур выше минус 30 оС и не более ± 0,3 оС для температур ниже либо равных минус 30оС.

- Диапазон измерений относительной влажности окружающего воздуха от

10 до 100 %.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности:

при температуре воздуха от 0 до 50°С, не более ± 3 %;

при температуре от минус 40 до 0°С включительно не более ±5%.

  - Диапазон измерений атмосферного давления от 600 до 1100 гПа.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления при температуре от минус 40 до 50°С не более, гПа:

± 0,3 для базовой модификации ИПСЭС-1;

± 2 для модификации ИПСЭС-1 01 с упрощенным датчиком давления.

  - ИПСЭС обеспечивает передачу данных без запроса один раз в секунду в стандарте RS485 по двухпроводной линии связи с погонным сопротивлением не более 100 Ом/км, индуктивностью 0,5 мГн/км, емкостью 0,08 мкФ/км на скорости 38400 бит/с на расстояние до 1200 м.

  - Выходным сигналом ИПСЭС является цифровой сигнал с представленными в виде ASCII - кодов результатами измерений температуры, относительной влажности и атмосферного давления. Также имеется возможность получения данных от ИПСЭС по запросу.

  - Передаваемая от ИПСЭС в виде ASCII - кодов информация содержит:

- название, модификацию, заводской номер, сетевой адрес ModBus;

- информацию о версии используемого программного обеспечения;

4

- общую наработку в минутах;

- текущее значение температуры, °С;

- текущее значение относительной влажности, %;

- текущее значение атмосферного давления, гПа;

- контрольную сумму переданного информационного пакета.

Примечания:

- Описание протокола обмена для перевода и работы ИПСЭС по запросу приведено в приложении Б.

- Первичная и периодическая поверка в соответствии с документом МП 254-0024-2013 осуществляется при работе ИПСЭС в режиме передачи информации в виде ASCII – кодов в соответствии с п.п. 1.2.7 и 1.2.8.

1.2.10 Питание ИПСЭС осуществляется от источника постоянного напряжения (24±4) В. Общая потребляемая электрическая мощность не более 10 ВА.

1.2.11 ИПСЭС предназначен для измерений в диапазоне температур окружающего воздуха:

для ИК температуры – от минус 60 до 60оС; для ИК относительной влажности воздуха – от минус 40 до 50оС;

для ИК атмосферного давления – от минус 40 до 50 оС.

- ИПСЭС устойчив к воздействию повышенной влажности до 98% при температуре 35 оС.

- Степень защиты ИПСЭС от внешних воздействий соответствует IP54 по ГОСТ 14254 – 96.

- ИПСЭС устойчив к воздействию росы и инея.

- ИПСЭС, упакованный в транспортную тару, прочен к воздействию

температур от минус 50 до 50 C, соответствующих условиям транспортирования.

- ИПСЭС, упакованный в транспортную тару, прочен к воздействию ударов с ускорением 100 м/с2 с длительностью ударного импульса 5 - 20 мс при общем количестве ударов 2000, соответствующих условиям транспортирования «Л» по ГОСТ Р 51908-2002.

- ИПСЭС обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

- Габаритные размеры и масса ИПСЭС приведены в таблице 1.

Таблица 1 Габаритные размеры и масса ИПСЭС

| Наименование | Габаритные размеры мм, | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | не более |  |
| Измеритель | параметров | 475х 180х 655 | 6,0 |
| среды ИПСЭС-1 |  |  |  |

1.2.19 Идентификационные данные встроенного программного обеспечения, используемого в ИПСЭС, соответствуют таблице 2.

5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения

|  |  | Номер версии | Цифровой | Алгоритм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вычисления |
| Наименование | Номер | (идентификацио | идентификатор ПО |  |
|  |  |  |  | цифрового |
| ПО | ПО | нный номер) | (контрольная сумма |  |
|  |  |  |  | идентификатора |
|  |  | ПО | исполняемого кода) |  |
|  |  |  |  | ПО |
| Программа | 643.ЕСКТ.00001 |  |  | CRC32 |
| измерителя |  | v.15 | 4893АС39 |  |
| ИПСЭС-1 | -15 |  |  |  |

  - Средняя наработка ИПСЭС на отказ составляет не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы ИПСЭС составляет не менее 8 лет.

- Состав и комплект поставки

1.3.1 ИПСЭС состоит из:

  - щупа (далее - ЩП), в котором размещены датчики температуры и влажности,

- также электронные компоненты для усиления и преобразования аналоговых сигналов датчиков температуры и влажности в цифровые;

  - модуля электроники (далее - МЭ), в котором расположен датчик давления (далее - ДД) и процессор для обработки данных.

  - кронштейна с радиационной защитой, в которую помещается ЩП и на котором размещен МЭ .

Для питания ИПСЭС используется блок питания производства ЗАО «НПП «Электронстандарт» ЕСКТ.436534.001 или может использоваться другой блок питания с постоянным напряжением 24 В, максимальным током не менее 0,5 А и удовлетворяющий потребителя по условиям эксплуатации.

1.3.2 ИПСЭС укомплектован принадлежностями и эксплуатационной документацией, наименование и количество которых указано в таблице 3.

Таблица 3 Комплектность ИПСЭС

|  |  |  | Количество на |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  | Наименование | модификацию |
|  |  |  | баз. | 01 |
| ИПСЭС-1 |  | ИПСЭС - 1 (базовая модификация) | 1 | - |
| ЕСКТ.416311.003 |  |  |  |  |
| ИПСЭС-1 01 |  | ИПСЭС-1 01 (модификация с | - | 1 |
| ЕСКТ.416311.003-01 |  | упрощенным датчиком давления) |  |  |
|  | Запасные части и принадлежности |  |  |
|  |  | Комплект ЗИП | 1 | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации |  |  |
| ЕСКТ.416311.003 РЭ |  | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| МП 254-0024-2013 |  | Методика поверки | 1 | 1 |

6

1.4 Маркировка

  - Маркировка ИПСЭС наносится на МЭ ИПСЭС и содержит: а) знак предприятия-изготовителя; б) наименование «ИПСЭС-1»;

в) знак утверждения типа средства измерений; г) заводской номер и год выпуска.

    - Маркировка нанесена способом, обеспечивающим сохранность надписей

- течение всего срока службы ИПСЭС.

    - Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ14192 в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Маркировка наносится несмываемой краской на тару. На транспортной таре нанесены основные и дополнительные надписи по ГОСТ 14192-96 и манипуляционные знаки "ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ".

1.5 Упаковка и хранение

    - Поставка ИПСЭС производится в транспортной упаковке. Упаковка обеспечивает сохранность ИПСЭС при транспортировании и хранении по группе 1

ГОСТ 15150-69.

1.6 Требования безопасности

  - Безопасность конструкции ИПСЭС соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИПСЭС соответствует классу 0I.

  - К работам по монтажу, установке, ремонту и эксплуатации ИПСЭС допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и ознакомленные с руководством по эксплуатации ЕСКТ.416311.003 РЭ.

  - Все работы, связанные с монтажом ИПСЭС, необходимо проводить при полностью отключенном напряжении питания.

1.7 Требования охраны окружающей среды При хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации ИПСЭС не

наносит вреда окружающей природной среде и здоровью человека.

7

2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1 Принцип работы

    - На рисунке приложения А представлен общий вид ИПСЭС с радиационной защитой. ИПСЭС состоит из:

- щупа поз.1 (далее - ЩП), в котором размещены датчики температуры и влажности, а также электронные компоненты для усиления и преобразования аналоговых сигналов измерительных каналов температуры и влажности в цифровые;

- модуля электроники поз. 5 (далее - МЭ), в котором расположен датчик давления (далее - ДД) и процессор для обработки данных. МЭ обеспечивает приём и обработку измерительной информации от ЩП и ДД, а также передачу данных на индикаторное устройство или системы сбора метеорологической информации.

- устройства радиационной защиты поз.3 (далее – РЗ).

    - В датчике температуры ЩП использован пленочный платиновый термометр сопротивления. АЦП, встроенный в процессор, размещенный на плате ЩП, производит измерение падения напряжения на термометре сопротивления и сравнение с падением напряжения на образцовом сопротивлении. По отношению сопротивлений производится расчет температуры окружающей среды.

    - Относительная влажность воздуха определяется по изменению емкости сенсора влажности. При помощи специализированной микросхемы емкость сенсора преобразуется в цифровой код, который считывается процессором и далее в значение относительной влажности.

  - Процессор ЩП формирует пакет, содержащий результат измерений температуры и влажности, который пересылается в МЭ. ЩП соединен с МЭ кабелем, обеспечивающим подачу питания на ЩП и передачу сигналов на МЭ.

- Значение атмосферного давления получается путем считывания текущих

показаний датчика давления. В ИПСЭС-1 используется кварцевый датчик5 атмосферного давления. В модификации ИПСЭС-1 01 используется упрощенный датчик давления, имеющий меньшую точность измерений.

- Процессор МЭ обеспечивает прием информации от датчиков о температуре, влажности, давлении, обрабатывает их, преобразует в ASCII-код и в виде одного информационного пакета в стандарте RS485 без запроса один раз в секунду передает на подключенное к ИПСЭС индикаторное устройство или в метеорологические системы для последующей обработки и сохранения.

- Модификация конкретного прибора указывается в руководстве по эксплуатации а также содержится в передаваемом ИПСЭС информационном пакете. Описание передаваемой от ИПСЭС информации дано в п.п. 3.2.3. Описание

8

протокола обмена ИПСЭС доступные для чтения /записи регистры в режиме передачи информации по запросу - протокол Modbus, приводится в приложении Б.

2.2 Средства поверки, инструмент и принадлежности 2.2.1 ИПСЭС является средством измерений и при выпуске, а затем один раз в

год подлежит поверке в соответствии с документом МП 254-0024-2013 «Измеритель параметров среды ИПСЭС-1. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева». В этом документе указаны средства измерений, предназначенные для поверки. Других специальных средств измерений не требуется.

2.3 Упаковка

- Поставка ИПСЭС производится в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность ИПСЭС при хранении и транспортировании.

- Сопроводительная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и находится в упаковке.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка к использованию

  - Вскрыть упаковку и извлечь ИПСЭС из тары.

  - Сверить наличие всех компонентов ИПСЭС в соответствии с подразделом 1.3.2 настоящего РЭ, проверить отсутствие механических повреждений на приборе.

- Открутить 4 винта и снять крышку МЭ поз.3 рис.1. Отключить кабель соединительный поз. 1 рис.2, идущий от платы процессорной к плате соединительной. Вставить кабель «витая пара» поз.5 рис.2 в кабельный ввод крышки, соединить при помощи 4-х жильного кабеля, например, отрезком витой

пары с сечением проводников 0,258 мм2,	установленные в плате на крышке МЭ

клеммные соединители «+24В»,«-24В», «RS485A», «RS485B».

9

1

2

3

| 4 |  |
| --- | --- |
| 5 | 6 |

RS485 А

RS485 В

7

|  |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +24 В | Общ. |  |  |

1 – РЗ; 2 - ЩП; 3 - МЭ; 4 – штуцер ДД; 5 - кабель соединительный; 6 - компьютер; 7 - конвертор RS485 - RS232; 8 - блок питания

Рисунок 1 - Схема соединений ИПСЭС с компьютером.

10

3.1.3 Вид крышки с кабелем связи представлен на рис.2.

1

2

3

4

5

6

1–кабель соединительный; 2 – соединитель выхода RS485; 3 - соединитель питания 24В; 4 – кабель «витая пара»; 5- крышка МЭ; 6 – кабельный ввод.

Рис.2 - Монтаж кабеля для соединения ИПСЭС с БП и компьютером.

  - Закрепить ИПСЭС в требуемом месте при помощи креплений поз.5 рис.

- Для этого открутить 4 гайки поз.2 и снять верхнюю и нижнюю скобы крепления поз.3. Установить скобы так, чтобы они охватывали мачту, установить шайбы и закрутить гайки поз.4. Подключить соответствующие жилы кабеля поз.4 рис. 2 идущего от МЭ к источнику питания и входу индикаторного устройства или метеорологического комплекса. Соединить клемму заземления, расположенную с обратной стороны ИПСЭС, с земляным контактом в месте установки ИПСЭС.

11

1	2	3	4

1 – шасси МЭ; 2, 4 – гайки крепления; 3 – скоба. Рис. 3 Узел крепление ИПСЭС к мачте.

Внимание! Для правильной работы датчика давления МЭ ИПСЭС должен занимать положение с отклонением не более ±5 град. от вертикали!

3.1.6 При расстоянии между ИПСЭС и блоком питания менее 10 м рекомендуется использовать кабель типа «витая пара» предназначенный для применения вне помещений. В этом случае одна витая пара используется для передачи цифрового сигнала, а вторая (остальные) пара – для подачи питающего напряжения. Наружный диаметр кабеля должен быть от 5 до 8 мм для обеспечения плотного обжатия кабельным вводом.

- При использовании кабеля «витая пара» с погонным сопротивлением не более 100 Ом/км, индуктивностью 0,5 мГн/км, емкостью 0,08 мкФ/км, ИПСЭС обеспечивает передачу данных на скорости 38400 бит/с на расстояние до 1200 м.

Внимание! При подключении длинной линии непосредственно к ДВЭС, необходимо принять меры к защите от микросекундных импульсных помех. При использовании блоков питания производства ЗАО «НПП «Электронстандарт» устройство защиты от импульсной уже размещено в блоке питания и применение дополнительных устройств не требуется.

- Для устранения отражений от конца линии, при длине линии связи больше 20..30 м установить перемычку на разъем Х1, находящийся на плате

12

процессора МЭ. В этом случае сопротивление 120 Ом подключается между линиями

- и В интерфейса RS485.

    - Соединить выходы А и В интерфейса RS485 с соответствующими входами конвертора интерфейса подключенного к компьютеру. Включить блок питания ИПСЭС, компьютер, конвертор интерфейса RS485-RS232. После загрузки операционной системы компьютера, запустить программу чтения состояния СОМ-порта из состава ОС Windows HyperTerminal или аналогичную, например, Comset. На дисплее компьютера проконтролировать наличие информации, передаваемой от ИПСЭС, и ее периодическое, один раз в секунду, обновление.

      - Демонтаж ИПСЭС производить в обратной последовательности.

      - Для контроля несанкционированного доступа внутрь ИПСЭС потребитель производит опломбировку верхней крышки ИПСЭС после установки и проверки ИПСЭС на штатной позиции.

      - Работа ИПСЭС совместно с блоками питания производства ЗАО «НПП «Электронстандарт» позволяет:

- увеличить расстояние между ИПСЭС и индикаторным устройством до 10 км при использовании двухпроводной линии связи;

- объединять выходной сигнал 3-х приборов, например, ДВЭС-2, ДВЭС-1 и ИПСЭС, в один информационный пакет;

- передавать информацию при помощи GSM модема на удаленные системы сбора информации.

Функциональные возможности и порядок использования по назначению приведен в руководстве по эксплуатации на блоки питания БПЭС ЕСКТ.565151.001 - 003.

3.2 Использование

      - После подачи питания процессор ИПСЭС производит опрос ЩП и ДД, обрабатывает данные, формирует информационный пакет и передает полученную информацию на подключенные видеоконтрольное устройство или метеорологические системы.

      - В течении первых 30 с после включения, кроме измеренных значений, ИПСЭС передает информацию о модификации и отображает версию программного обеспечения.

      - Передаваемая от ИПСЭС и выводимая на дисплей информация содержит следующие данные:

  - название, модификация, сетевой адрес ModBus;

  - версия программного обеспечения;

  - название, модификация;

  - заводской номер

13

- наработка в минутах;

- текущее значение температуры, °С;

- текущее значение относительной влажности, %;

- текущее значение атмосферного давления, гПа;

- контрольную сумму переданного информационного пакета.

Информация передаваемая ИПСЭС после окончания 30 с должна содержать:

- название, модификация;

- заводской номер

- наработка в минутах;

- текущее значение температуры, °С;

- текущее значение относительной влажности, %;

- текущее значение атмосферного давления, гПа;

- контрольную сумму переданного информационного пакета.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Общие указания

  - При эксплуатации ИПСЭС подлежит следующим видам обслуживания:

- ТО-1 – еженедельное техническое обслуживание;

-ТО-2 – ежеквартальное профилактическое техническое обслуживание; - поверка – проводится один раз в год в соответствии с документом МП 254-

0024-2013 «Измеритель параметров среды ИПСЭС-1. Методика поверки». Поверка может быть внеочередной – после ремонта. Для удобства проведения поверки, МЭ может быть демонтирован для чего необходимо открутить 4 винта крепления МЭ.

4.1.2 Требования к обслуживающему персоналу Работа с ИПСЭС, ежеквартальное и профилактическое обслуживание должно

производиться персоналом, ознакомившимся с настоящим РЭ и имеющим допуск к проведению работ.

Периодическую поверку ИПСЭС производить только в организациях, имеющих право на проведение указанной работы.

4.2 Меры безопасности При проведении технического обслуживания должны выполняться требования

техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу 01 ГОСТ 12.2.006-87.

ВНИМАНИЕ! – не рекомендуется производить монтаж и демонтаж ИПСЭС в грозовую и предгрозовую погоду.

4.3 Порядок технического обслуживания ИПСЭС 4.3.1 При техническом обслуживании должны быть выполнены работы,

указанные в таблице 2.

14

Таблица 2

| Наименование операции | Виды технического обслуживания |
| --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | поверка |
| Внешний осмотр | 1 раз в неделю | + | + |
| Контроль работоспособности | 1 раз в неделю | + | + |
| Очистка от пыли и грязи | - | ежеквартально | + |
| Поверка | - | - | 1 раз в год |

  - При внешнем осмотре проверяют отсутствие пыли и грязи на ЩП, механических повреждений конструкции МЭ, а также соединительного кабеля между ИПСЭС, блоками питания и видеоконтрольным устройством. Кроме того, следует убедиться в отсутствии повреждений источника постоянного тока.

  - При профилактическом обслуживании ТО-2 производят осмотр и очистку радиационной защиты, проверку заземления.

Для очистки защитных сеток от мусора и грязи необходимо:

- ослабить гайку фиксатора ЩП поз.2 рис. приложения А и вынуть ЩП из радиационной защиты;

- очистить внешнюю сторону металлической сетки ЩП от образовавшихся загрязнений;

- аккуратно вставить ЩП и закрутить гайку фиксатора поз. 2;

- включить питание ИПСЭС.

Примечание – при большом количестве пыли в воздухе обслуживание датчиков должно проводиться чаще.

Контроль работоспособности производят в соответствии с подразделом 2.2.1. 4.3.4 Техническое освидетельствование ИПСЭС должен проходить плановую поверку раз в год в соответствии с

документом МП 254-0024-2013 «Измеритель параметров среды ИПСЭС. Методика поверки». При положительных результатах поверки госповеритель заносит отметку и проставляет клеймо в подраздел Периодическая поверка входит как приложение в Руководство по эксплуатации ЕСКТ.416311.003 РЭ. При отрицательных результатах поверки ИПСЭС направляется в ремонт на завод-изготовитель.

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- При возникновении неисправностей в процессе эксплуатации ИПСЭС для их устранения следует руководствоваться таблицей 3.

- Ремонт ИПСЭС должен проходить в заводских условиях. После выполнения ремонта необходимо выполнить внеочередную поверку ИПСЭС в соответствии с документом «Методика поверки».

15

Таблица 3 Возможные неисправности ИПСЭС и способы их устранения

| № | Сообщение о | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | неисправности | неисправности |  |
| 1 | После включения | Обрыв кабеля связи | Проверить целостность кабеля |
|  | питания отсутствует | между МЭ и | между МЭ и системой сбора данных, |
|  | сигнал от ИПСЭС | системой сбора | при необходимости устранить обрыв |
|  |  | данных |  |
| 2 | После включения | Отсутствует | Открутить 4 винта крышки МЭ, |
|  | питания | напряжение | проверить вставку плавкую, при |
|  | отсутствует сигнал | питания в ИПСЭС | необходимости заменить вставку |
|  | от ИПСЭС |  | плавкую на работоспособную |
|  |  |  | номиналом 0,5 А |

6 ХРАНЕНИЕ ИПСЭС, упакованные в соответствии с техническими условиями

ЕСКТ.416311.003 ТУ, в течение гарантийного срока хранения должны храниться согласно группе 1 по ГОСТ 15150 – 68. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.

  - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

    - ИПСЭС, упакованные в соответствии с техническими условиями ЕСКТ.416311.003 ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары

- упакованными ИПСЭС от атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом ИПСЭС должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.

7.2 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемых для перевозки ИПСЭС, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.

8 УТИЛИЗАЦИЯ ИПСЭС не требует специальной подготовки перед отправкой на утилизацию.

16

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 ИПСЭС-1______ заводской №___________

соответствует техническим условиям ЕСКТ.416311.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___» ___________201 г.

МП	__________________	___________________

|  | Подпись представителя ОТК | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | «___» ___________201 г. |  |  |  |  |
|  | 9.2 По результатам первичной поверки изделие признано годным к |
|  | применению. |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки "___"___________201 г. |  |  |  |
|  | Поверительное клеймо |  |  | _________________ |  |
| ________________ |  |  |
|  | Подпись поверителя |  |  | расшифровка подписи |
|  | 9.3 Сведения о периодических и внеочередных поверках вносятся в таблицу |
|  | Таблица – Сведения о поверках |  |  |  |  |
|  |  | № | Дата | Дата | Поверитель |  |
|  | Вид поверки | Свидетельства |  | очередной |  | Подпись, |  |
|  |  |  | проведения |  | Фамилия И.О. |  |  |
|  |  | о поверке1 |  | поверки |  | клеймо |  |

17

10 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

10.1 Свидетельство о консервации ИПСЭС-1________ заводской №___________ подвергнут в соответствии с

требованиями инструкции по упаковке и консервации.

Дата консервации «___» ___________201 г. Срок консервации

МП

Консервацию произвел	(подпись)

Изделие после консервации принял	(подпись)

10.2 Свидетельство об упаковке.

ИПСЭС-1_______ заводской №___________ упакован на предприятии – изготовителе в соответствии с требованиями инструкции по упаковке и консервации.

Дата упаковки «___» ___________201 г.

Упаковку произвел	(подпись)

Изделие после упаковки принял	(подпись)

18

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

  - Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ИПСЭС ЕСКТ.416311.001 ТУ при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем РЭ.

  - Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты ввода ИПСЭС в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его изготовления.

  - Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части ИПСЭС либо весь ИПСЭС целиком, если неисправность не может быть устранена на предприятии-изготовителе. Периодическая поверка ИПСЭС не входит

- гарантийные обязательства предприятия-изготовителя.

  - По истечении гарантийного срока ремонт ИПСЭС следует производить, руководствуясь разделом «Возможные неисправности и способы их устранения» настоящего РЭ. В случае других неисправностей ИПСЭС по вопросам ремонта обращаться в группу ремонта предприятия-изготовителя.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 12.1 В случае отказа ИПСЭС в период гарантийных обязательств, а также

обнаружении некомплектности, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

–заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию изделия;

– характер дефекта или некомплектности.

19

Приложение А

| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

1 – ЩП; 2 - фиксатор ЩП; 3 – РЗ; 4 - винт крепления РЗ; 5 - крепление ИПСЭС к мачте (верхнее); 6 – винты крышки МЭ; 7 – кабельный ввод подключения ИПСЭС.

Рисунок Общий вид ИПСЭС-1

20

Приложение Б

Таблица регистров ИПСЭС доступных для чтения и записи.

| Тип переменной | Ренгистрс | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| u32 | 2 | Переключение режимов: | Чтение и запись. |
|  |  | 1 - ModBusRTU | После сброса |
|  |  | 0 - Передача ASCII кодов | питания |
|  |  | без запроса. | реализуется режим |
|  |  |  | установленный по |
|  |  |  | адресу 180. |
| u32 | 4 | Серийный номер устройства | Чтение и запись |
| u32 | 6 | Время наработки (мин) | Чтение |
| float | 8 | Влажность, % (ХХ,Х) | Чтение |
| float | 10 | Температура, град.С | Чтение |
|  |  | (знак ХХ,ХХ) |  |
| float | 12 | Давление, гПа (ХХХХ,ХХ) | Чтение |
| u32 | 178 | Адрес устройства в сети | Чтение и запись |
|  |  | от 1 до 247 |  |
| u32 | 180 | Режим по умолчанию (при | После сброса |
|  |  | включении): | питания |
|  |  | 0 – включение в режиме ASCII; | реализуется режим |
|  |  | * – фиксация последнего | установленный в |
|  |  | режима работы . | регистре 180 |

Пример посылки запроса к ИПСЭС.

Запрос на чтение:

3 регистра влажности, температуры и давления : ->01 04 00 08 00 06 F1 CA

01 – адрес устройства;

04 – код команды (чтение);

00 08 адрес начального регистра; 00 06 - количество регистров (в данном случае их3 по 2 байта); F1 CA – контрольная сумма пакета.

Ответ ИПСЭС:

<- 01 04 0C ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ crc crc 01 - адрес устройства; 04 – код команды (чтение);

0C – кол-во байт в ответе (3 float по 4 байта);

- ХХ ХХ ХХ значение регистра 8;

- ХХ ХХ ХХ значение регистра 10;

- ХХ ХХ ХХ значение регистра 12;

Crc crc – 2 байта контрольной суммы пакета.

21

Приложение В

22

23

24

25

26

27

28

29

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего | № | Вход. | Под- | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- | заме- | но- | анну- | лис-тов | доку | № | пись |  |
|  | нен- | нен- | вых | лиро- | (стра- | м. | со- |  |  |
|  | ных | ных |  | ван- | ниц) |  | про- |  |  |
|  |  |  |  | ных |  |  | во- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дит. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кум. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |

30