= « МЕТЕО-10 »	=

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

(МЕТЕОСТАНЦИЯ)

Паспорт Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия №ROCC RU.ME20.C00365

|  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение прибора |  | 3 стр. |
| 2. | Комплектность |  |  | 3 стр. |
| 3. | Технические характеристики |  |  |  | 4 стр. |
| 4. | Устройство и принцип работы прибора |  |  |  |  | 5 стр. |
| 5. | Подготовка к работе и проведение измерений |  |  |  | 6 стр. |
| 6. | Требования безопасности |  |  |  |  |  |  | 7 стр. |
| 7. | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  | 7 стр. |
| 8. | Хранение |  |  |  |  |  | 7 стр. |
| 9. | Гарантийные обязательства |  |  |  |  |  |  | 8 стр. |
| 10. Специальные отметки |  |  |  |  |  | 9 стр. |

Сведения о периодической поверке прибора

Результаты поверки (калибровки) прибора для измерения климатических параметров «МЕТЕО-10», зав № ______

| Организация | Дата | Результаты | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| производившая | поверки | поверки | поверителя и | очеред- |
| поверку |  |  | оттиск | ной |
|  |  |  | поверительного | поверки |
|  |  |  | клейма |  |

2	11

Сведения о первичной поверке прибора

Организация, производившая поверку:

Дата__________________

Клеймо поверителя: Подпись_______

10

1. Назначение прибора

Прибор	для	измерения	климатических	параметров

«МЕТЕО-10»,	предназначен	для	определения	температуры,

влажности воздуха и атмосферного давления.

Функции прибора:

- измерение относительной влажности воздуха, %;

- измерение атмосферного давления, кПа, мм.рт.ст;

- измерение температуры воздуха, ºС.

Область применения – контроль климатических условий проведения испытаний электрооборудования.

Прибор	«МЕТЕО-10»	является	многофункциональным,

восстанавливаемым, ремонтируемым изделием и по номенклатуре показателей надежности относится к виду II

согласно ГОСТ 27.003-90.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с паспортом и руководством по эксплуатации.

2. Комплектность

Прибор «МЕТЕО-10» ______________________________ 1 шт.

| Батарея питания типа «Крона» |  |  |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт и руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |
| Сумка-чехол |  |  |  |  | 1 шт. |
| 3 |  |  |  |  |  |

3. Технические характеристики

Диапазон измерений:

| Температура, °С |  | -10…+50 |
| --- | --- | --- |
| Давление, кПа |  | 80… 106 |
| Относительная влажность, % |  | 10…96 |
| Абсолютная погрешность измерений: |
| Температура, °С |  | ± 0,5 |
| Давление, кПа |  | ±1,0 |
| Относительная влажность, % |  | ± 5,0 |

Для достижения указанных точностных характеристик необходимо, чтобы прибор пришел в равновесное состояние с окружающей средой. Поэтому, в зависимости от условий транспортировки и эксплуатации, может потребоваться значительное время выдержки на месте измерения.

Например, после транспортировки в зимнее время измерения в отапливаемом помещении можно проводить после выдержки прибора в расчехленном состоянии не менее

2хчасов.

Питание, В	____________________ 9

Потребляемый ток в режиме измерения не более, мА_____15

Габаритные размеры  прибора, мм ______________130x70x25

Масса прибора не более, кг __________________________0,2

Службы не менее 3 лет.

4

Рабочие условия применения:

-атмосферное давление, кПа ___________________ 80 … 106

12. Поверка прибора

Поверка прибора проводится органами Государственной Метрологической службы или организациями, аккредитованными на право поверки.

13. Свидетельство о приемке

Прибор для измерения климатических параметров «Метео-10», зав. № ______, соответствует требованиям технических условий ТУ 421790-008-70268773-07, и признан годным для эксплуатации.

| Штамп ОТК | ___________________ |
| --- | --- |
|  | личная подпись |
| Дата выпуска | ___________ 200__г. |

Место отметки организации-продавца о продаже прибора Дата продажи

"______"________________200__г.

М. П.

При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления

9

неисправности	вследствие	неправильной	эксплуатации

составляется  изготовителем  в  присутствии  заинтересованных

сторон.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в

прибор	изменения,	не	ухудшающие	метрологические

характеристики прибора.

8

4. Устройство и принцип работы прибора

«МЕТЕО-10» содержит: датчики влажности, давления,

температуры, микроконтроллер.

Принцип работы прибора «МЕТЕО-10» состоит в преобразовании значения аналогового сигнала с датчиков, его последующей обработки и вывода данных на жидкокристаллический (ЖК) дисплей.

Прибор «МЕТЕО-10» смонтирован в диэлектрическом корпусе. На лицевой панели размещен ЖК дисплей, кнопка включения и выключения прибора расположена на боковой стенке прибора.

В корпусе просверлены отверстия для вентиляции внутреннего пространства прибора.

5. Подготовка к работе и проведение измерений

После перевозки прибора в зимних условиях перед очередным включением следует выдержать прибор при температуре 20  5 С в течение 2 ч.

  - Проведение измерений:

- Поставить прибор на горизонтальную сухую поверхность. Не пытайтесь проводить измерения, удерживая метеостанцию в руках, это приведет к искажению показаний влажности и температуры. Время ожидания 10 минут.

5

- Включить прибор кнопкой ВКЛ. На жидкокристал-

лический дисплей выводятся 3 климатических параметра:

температура - ºС , влажность - % и атмосферное давление

в двух единицах измерения (hPa; mmHg). Значения измерений автоматически обновляются по мере изменения климатических параметров.

После проведения измерений прибор отключить от

питания.

7. Техническое обслуживание изделия

Смена батареи:

- открыть крышку батарейного отсека.

- извлечь использованную батарею.

- вставить новую батарею.

8. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать прибор и вносить в схему изменения.

- Запрещается эксплуатировать прибор с механическими повреждениями корпуса.

- Не допускается попадание воды или другой жидкости во внутрь корпуса прибора.

- Не допускается контакт прибора с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами, а так же их парами.

6

9. Условия эксплуатации

Прибор «МЕТЕО-10» пригоден к эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10 0C до + 50 0C и

относительной влажности воздуха до 90 %. После транспортировки в зимних условиях перед очередным включением необходимо дать прогреться прибору до температуры окружающего воздуха в течение 2-х часов.

10. Хранение

Прибор «МЕТЕО-10» рекомендуется хранить при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +35ºС и влажности воздуха до 95 %. При хранение прибора в течение времени,

превышающего 10 суток, следует извлечь батарею из батарейного отсека.

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель устанавливает гарантийный срок для прибора

«МЕТЕО-10» в 12 месяцев со дня реализации, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности.

В течение гарантийного срока изготовитель производит ремонт вышедшего из строя прибора при условии наличия паспорта,

отметки организации-продавца, даты продажи, отсутствия внешних повреждений корпуса и сохранности пломб изготовителя.

Заключение о неисправности прибора по вине изготовителя или

7