РУКОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗУМ-2-П

Содержание

1.	Описание и работа уровнемера	2

1.1. Назначение уровнемера	2

1.2. Технические характеристики	3

1.3. Комплектность	4

1.4. Маркировка	4

1.5. Устройство и принцип работы	5

2.	Подготовка к работе и порядок проведения измерений	6

2.1. Подключение	6

2.2. Калибровка	7

2.3. Настройка	10

2.4. Работа уровнемера	16

2.5. Возможные неисправности и способы их устранения	17

3.	Техническое обслуживание	17

4.	Хранение	17

5.	Транспортирование	18

6.	Гарантийные обязательства	18

7.	Свидетельство о приемке	19

8.	Свидетельство об упаковывании	19

Приложение А	20

Приложение Б	21

Приложение В	22

Приложение Г	23

Приложение Д	24

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на уровнемер ультразвуковой переносной «УЗУМ-2-П» (далее – уровнемер) и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с уровнемером, техническими характеристиками, способом применения и обслуживания.

Безотказная работа уровнемера и срок его службы зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед использованием уровнемера на объекте необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и следовать его указаниям.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА УРОВНЕМЕРА 1.1. Назначение уровнемера

1.1.1. Уровнемер предназначен для:

- измерения уровня жидких сред в открытых и закрытых резервуарах, через стенку толщиной не более 30 мм, без непосредственного контакта с измеряемой средой;

- измерения температуры наружной стенки резервуара;

- вычисления объема содержимого резервуара;

- выдачи предупреждений о выходе за границы значений максимального или минимального уровня или объема.

- По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение уровнемера УХЛ1.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне рабочих температур:

- от 233 до 323 К (от минус 40 до +50 ºС) и относительной влажности до 95 % при 308 К (+35 ºС) для преобразователя ультразвукового;

- от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 ºС) и относительной влажности до 95 % при 308 К (+35 ºС) для блока вычислительного.

- Уровнемер состоит из преобразователя ультразвукового и блока вычислительного.

- Принцип работы уровнемера основан на импульсном ультразвуковом зондировании резервуара с жидкостью и определении уровня по времени прихода ультразвуковой волны.

- Уровнемер рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

- Уровнемер обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

- Уровнемер относится к изделиям конкретного назначения (ИКН) вида 1, непрерывного длительного применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 27.003.

- Пример записи обозначения уровнемера при его заказе и в документации другой продукции: «Уровнемер ультразвуковой переносной «УЗУМ-2-П» ДКЯГ.407631.003 ТУ».

2

1.2. Технические характеристики

- Уровнемер обеспечивает измерение уровня жидкости в диапазоне от 0,25 до 6 м.

- Уровнемер обеспечивает точность измерения уровня жидкости с погрешностью, не

более:

±15 мм в диапазоне от 0,25 до 1 м; ±45 мм в диапазоне от 1 до 3 м; ±90 мм в диапазоне от 3 до 6 м.

- Погрешность при измерении объема зависит от геометрических размеров резервуара.

- Уровнемер работает от 4-х аккумуляторов NiMh типа АА, каждый номинальным напряжением 1,2 В.

- Ток, потребляемый уровнемером, не более:

а) 80 мА в режиме измерения; б) 100 мкА в выключенном состоянии.

- Время технической готовности уровнемера к измерению, не более 1 минуты после включения режима «ИЗМЕРЕНИЕ».

- Степень защиты оболочки блоков уровнемера – IP40 по ГОСТ 14254

- Средняя наработка до отказа уровнемера в режиме измерения не менее 67000 ч.

- Вероятность возникновения отказа не более 0,01 за 1000 ч.

- Масса уровнемера, не более:

- блок вычислительный – 0,4 кг;

- преобразователь ультразвуковой – 0,15 кг.

  - Габаритные размеры уровнемера, не более:

- блок вычислительный – 200х100х40 мм;

- преобразователь ультразвуковой – 50х40х50 мм.

  - Уровнемер сохраняет работоспособность при: а) температуре окружающего воздуха:

- от 233 до 323 К (от минус 40 до +50 ºС) для преобразователя ультразвукового;

- от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 ºС) для блока вычислительного.

б) относительной влажности 95 % при 308 К (+35 ºС).

1.2.13. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых уровнемером, не превышает требований ГОСТ 51318.22 (СИСПР 22).

1.2.14 Уровнемер устойчив к воздействию:

а) вибрационных нагрузок в диапазоне от 10 до 55 Гц при максимальном ускорении 0,2 g (1,96 м/с²);

б) импульсного механического удара в соответствии с ГОСТ Р 50777.

3

1.2.15. Уровнемер в упаковке при транспортировании выдерживает:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

б) температуру окружающего воздуха от 223 до 328 К (от минус 50 до +55 ºС); в) относительную влажность воздуха (95 ±3) % при температуре 308 К (+35 ºС).

1.2.16. Время готовности уровнемера к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, не менее 6 ч.

1.3. Комплектность

1.3.1. Комплект поставки уровнемера указан в таблице 1.1. Таблица 1.1

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКЯГ.407631.003 | Уровнемер ультразвуковой “УЗУМ-2-П” | 1 компл. |
|  |  | в составе: |  |
| 1.1 | ДКЯГ.408842.004 | Блок вычислительный “УЗУМ-2-П” | 1 шт. |
| 1.2 | ДКЯГ.407531.002 | Преобразователь ультразвуковой “ПУ-400” | 1 шт. |
| 1.3 | ДКЯГ.685561.004-01 | Кабель Д (L=10 м, до 25 м по согласованию) | 1 шт. |
| 1.4 |  | Аккумулятор NiMH, тип АА, 1.2 В | 4 шт. |
| 1.5 |  | Блок питания 12 В | 1 шт. |
| 1.6 | ДКЯГ.407631.001-01 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

1.4. Маркировка

- На блоке вычислительном нанесена маркировка, содержащая: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование или условное обозначение уровнемера;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя); - месяц и год изготовления; - знак соответствия (при наличии сертификата соответствия).

- На преобразователе ультразвуковом нанесена маркировка, содержащая: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование или условное обозначение преобразователя ультразвукового;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя); - месяц и год изготовления; - знак соответствия (при наличии сертификата соответствия).

4

1.5. Устройство и принцип работы

1.5.1. Уровнемер состоит из:

а) преобразователя ультразвукового «ПУ-400», состоящего из магнита, пьезопластины и датчика температуры, заключенных в герметичный корпус размером ∅ 40×50 мм и предназначенного для:

- излучения и приема ультразвуковой волны;

- измерения температуры внешней стенки резервуара.

  - зависимости от толщины стенки резервуара, уровнемер ультразвуковой комплектуется одним из следующих преобразователей ультразвуковых:

    - «ПУ-400» (0,4) для резервуаров с толщиной стенки 7 мм и более;

    - «ПУ-400» (1,0) для резервуаров с толщиной стенки до 7 мм.

Крепление датчика к металлическим резервуарам осуществляется с помощью магнита, встроенного в датчик. К немагнитным резервуарам крепление датчика осуществляется при помощи технологического приспособления (в комплект поставки не входит).

б) блока вычислительного, представляющего собой электронное устройство, помещенное в пластмассовый корпус, предназначенного для:

- вычисления уровня, объема и температуры с последующим выводом информации на ЖК-индикатор;

- ввода параметров жидкой среды с клавиатуры;

- ввода геометрических размеров резервуара с клавиатуры;

- ввода аварийных параметров по уровню и объему.

1.5.2. Внешний вид клавиатуры показан на Рис. 1.

Рис. 1 1.5.3. Функциональное назначение кнопок клавиатуры: 0 – 9 – Ввод значащих цифр; ● – Запятая;

5

F – Дополнительные функции; Выход – Возврат в меню; – Движение курсора вверх

С – Стирание значащих цифр (в режиме ввода); включение/выключение подсветки (в режиме измерения);

Ввод – Подтверждение введенных значений; – Движение курсора вниз;  – Включение/Выключение уровнемера;

1.5.4. Принцип работы уровнемера основан на импульсном ультразвуковом зондировании резервуара с жидкостью, определении уровня (H) по времени прихода ультразвуковой волны.

Уровень (H) определяется по формуле:

H = 12 ⋅ (U C 1 ⋅ TC 1 − U C 2 ⋅TC 2 ) , где

UC1 - скорость ультразвука в жидкости;

TC1 - время регистрации ультразвуковой волны преобразователем ультразвуковым «ПУ-400»,

отраженной от границы раздела двух сред;

UC 2  - скорость звука в материале резервуара;

TC 2 - время прохождения ультразвуковой волны через стенку резервуара.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 2.1. Подключение

2.1.1. Соберите схему согласно приложению А. а) осуществите подключение кабеля;

б) установите преобразователь ультразвуковой «ПУ-400» согласно приложению В.

в) установите в отсек для батареек блока вычислительного аккумуляторы NiMH типа АА, каждый номинальным напряжением 1,2 В.

ВНИМАНИЕ! Крепление преобразователя ультразвукового «ПУ-400» производится на ровную, горизонтальную поверхность с диаметром не менее 30 мм. На месте крепления не должно быть приклеенной бумаги, сильной шероховатости и вздутия краски. При наличии таких дефектов необходимо предварительно зачистить место, предназначенное для крепления.

6

Примечание: Излучающую поверхность преобразователя ультразвукового «ПУ-400» предварительно начисто протереть тряпкой или ветошью и нанести смазку типа Литол-24 ГОСТ 21150 тонким слоем.

2.2. Калибровка

- Калибровку уровнемера нужно проводить на реальном резервуаре, заполненном не менее чем на 2/3, заданной жидкой средой.

- Установите преобразователь ультразвуковой «ПУ-400» согласно приложению Г.

- Измерьте расстояние до противоположной стенки резервуара или его диаметр.

- Включите блок вычислительный, нажав кнопку . На ЖК-индикаторе будет показано основное меню, со следующей информацией:

  - И З М Е Р Е Н И Е

    - С Т А Н О В К А

М А Р Ш Р У Т

- Подведите курсор «*» напротив режима «ИЗМЕРЕНИЕ» и нажмите кнопку «Ввод».

- Блок вычислительный перейдет в режим измерения. Отображение на ЖК-индикаторе надписей «Емкость …» и «ПОИСК» означает, что уровнемер находится в автоматическом режиме поиска сигнала.

- При обнаружении сигнала, на ЖК-индикаторе высвечиваются все измеренные параметры. Постоянно меняющийся знак «<» и «>» означает, что прибор находится в режиме автоматической стабилизации сигнала.

- При отсутствии сигнала (постоянное отображение надписей «Емкость …» и «ПОИСК») проверьте правильность подключения (п.2.1).

- После отображения на ЖК-индикаторе измеренных параметров нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «F», после появления надписи «УПРАВЛЕНИЕ», нажмите кнопку «1» (включение

измерения времени).  В нижней строке ЖК-индикатора отобразится параметр  Tизм	(время

прохождения ультразвуковой волны, мкс).

Для выключения режима измерения времени, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «F», после появления надписи «УПРАВЛЕНИЕ», нажмите кнопку «2» (выключение измерения времени).

- Запишите Tизм =… мкс.

- Измерьте температуру внешней стенки резервуара Tвн .

7

2.2.12. Вычислите скорость звука в данной жидкой среде по формуле:

| V * | = | D | ⋅106 (м/с), где |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | T |  |
| зв |  |  |  |
|  |  | изм |  |

D - расстояние до противоположной стенки резервуара или его диаметр (п.2.2.3), м;

Tизм  - время прохождения ультразвуковой волны (п.2.2.10), мкс.

- Остановите измерение. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Выход». Блок вычислительный вернется в основное меню.

- Подведите курсор «*» напротив режима «УСТАНОВКА». Нажмите кнопку «Ввод».

Блок вычислительный перейдет в режим выбора установки параметров и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

| * Е М К О С Т | Ь |
| --- | --- |
| И З М Е Р . | С Р Е Д А |
| А В А Р И Я |  |

  - А Р А М Е Т Р Ы

- Подведите курсор «*» напротив режима «ИЗМЕР. СРЕДА» и нажмите кнопку «Ввод». Блок вычислительный перейдет в режим ввода параметров и на ЖК-индикаторе будет

показана следующая информация:

| * V | з | в | , |  | м / | с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | V | з | в , |  | м | / | с |
| P | , |  |  | k | г | / | л |
| d | P | , |  | k | г | / | л |

2.2.16. Подведите курсор «*» последовательно к каждому параметру, нажмите кнопку «Ввод» и введите следующие значения:

Vзв =Vзв*  вычисленная в п.2.2.12;

dVзв = 0.

Ввод каждого значения завершайте кнопкой «Ввод». При ошибке ввода значений воспользуйтесь кнопкой «С». Для смены знака +/- используйте кнопку «F». Для перехода к другой строке используйте кнопки курсора.

2.2.17. После ввода значений нажмите кнопку «Выход». Если параметры были изменены, последует запрос на их сохранение:

П А Р А М Е Т Р Ы

С О Х Р А Н И Т Ь ?

| Д | А | ‐ | В | в о д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Е Т | ‐ | В ы х о д |

8

2.2.18. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения параметров или кнопку «Выход» для отмены введенных значений. Блок вычислительный вернется в меню «УСТАНОВКА» и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

| Е М К О С Т | Ь |
| --- | --- |
| * И З М Е Р . | С Р Е Д А |
| А В А Р И Я |  |

  - А Р А М Е Т Р Ы

- Нажмите кнопку «Выход», чтобы вернуться в основное меню, а затем войдите в режим измерения (п.2.2.5) и убедитесь, что измеренный уровень соответствует значению измеренному в п.2.2.3 с погрешностью не превышающей указанную в п.1.2.2, а значит вычисления в п.2.2.12 произведены верно.

- Остановите измерение. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Выход».

- Выполните последовательно пп.2.2.14, 2.2.15 и введите следующие параметры:

Vзв =Vзв* - dVзв ⋅Tвн , где dVзв = -3; Tвн - температура наружной стенки резервуара (п.2.2.8)

dVзв = -3

Ввод каждого значения завершайте кнопкой «Ввод». При ошибке ввода значений воспользуйтесь кнопкой «С». Для смены знака +/- используйте кнопку «F». Для перехода к другой строке используйте кнопки курсора.

- Выполните последовательно пп.2.2.17, 2.2.18.

- Нажмите кнопку «Выход», чтобы вернуться в основное меню, а затем войдите в режим измерения (п.2.2.5) и убедитесь, что измеренный уровень соответствует значению измеренному в

п.2.2.3  с погрешностью не превышающей указанную в п.1.2.2,  а значит параметры	dVзв

введенные в п.2.2.12 введены верно.

2.2.24. Для точной установки параметра dVзв  необходимо две точки измерения скорости

звука в жидкой средеVзв1 ,Vзв 2 при соответствующих температурах Tвн1 , Tвн2 .

Разница температур должна соответствовать:

Tвн1 - Tвн2 > 10 °C

2.2.25. Для вычисленияVзв1 иVзв 2 при соответствующих температураx Tвн1 и Tвн2 измерьте время прохождения ультразвуковой волны Tизм1 и Tизм2 выполнив последовательно пункты пп.2.2.5-2.2.10.

9

2.2.26. Вычислите значение dVзв* по формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | −Vзв 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | dVзв* = |  | Vзв1 |  | , где |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | − Твн 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т вн1 |  |  |
| V | = | D | ⋅106 ; V | зв 2 | = | D | ⋅106 | , где |  |  |
| зв1 | Тизм1 |  |  | Тизм2 |  |  |  |  |  |

D - расстояние до противоположной стенки резервуара или его диаметр (п.2.2.3), м;

Tизм1 - время прохождения ультразвуковой волны, при температуре Твн1 , мкс.;

Tизм2  - время прохождения ультразвуковой волны, при температуре Твн2 , мкс.;

- вн1 - температура внешней стенки резервуара при первом измерении, °С;

- вн2 - температура внешней стенки резервуара при втором измерении, °С.

2.2.27. Выполните последовательно пп.2.2.14, 2.2.15 и введите следующие параметры:

Vзв = Vзв1 − dVзв* ⋅Твн1

dVзв = dVзв*

2.2.28. Уровнемер считается откалиброванным под конкретный резервуар и жидкую среду.

2.3. Настройка

2.3.1. Включите блок вычислительный, нажав кнопку . На ЖК-индикаторе будет показано основное меню, со следующей информацией:

  - И З М Е Р Е Н И Е

    - С Т А Н О В К А

М А Р Ш Р У Т

- Подведите курсор «*» напротив режима «УСТАНОВКА». Нажмите кнопку «Ввод».

Блок вычислительный перейдет в режим выбора установки параметров и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

| * Е М К О С Т | Ь |
| --- | --- |
| И З М Е Р . | С Р Е Д А |
| А В А Р И Я |  |

П А Р А М Е Т Р Ы

10

2.3.3. Подведите курсор «*» напротив режима «ЕМКОСТЬ». Нажмите кнопку «Ввод». Блок вычислительный перейдет в режим выбора емкости и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

| * Е М К О С Т Ь | 1 |
| --- | --- |
| Е М К О С Т Ь | 2 |
| Е М К О С Т Ь | 3 |
| Е М К О С Т Ь | 4 |

EMKOCTb 1

L – длина резервуара; R – радиус резервуара;

b – малая полуось эллипса.

EMKOCTb 2

R – радиус цилиндра; Н – высота цилиндра.

Высота цилиндра задается для расчета объема емкости.

EMKOCTb 3

R – радиус цилиндра; H – высота цилиндра;

b – малая полуось эллипса.

EMKOCTb 4

a – длина; b – ширина; H – высота;

c, e – длина скоса; d, f – высота скоса.

Если c, d, e и f задать равным 0, то будет рассчитываться объем параллелепипеда.

11

2.3.4. Подведите курсор «*» напротив необходимой Вам емкости и нажмите кнопку «Ввод». На ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

Е М К О С Т Ь	X

У С Т .	Р А З М Е Р О В

  - В Ы Б О Р

- Подведите курсор «*» напротив режима «УСТ. РАЗМЕРОВ» и нажмите кнопку «Ввод». На ЖК-индикаторе будет показана следующая информация*1:

| Е М К О С Т Ь |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * R ( | с м ) = X | X , X |
| L | ( | с м | ) | = | X | X | , | X |
| B | ( | с м | ) | = | X | X | , | X |

*1 - в зависимости от выбранной емкости, параметры отображаемые на индикаторе могут отличаться

2.3.6. Подведите курсор «*» последовательно к каждому параметру и введите значения размеров выбранной емкости. При ошибке ввода числовых значений воспользуйтесь кнопкой «С». Для перехода к другой строке используйте кнопки курсора.

2.3.7. После ввода размеров нажмите кнопку «Выход». На ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

| Е М К О С Т Ь | 1 |
| --- | --- |
| V = | X | X | л |
| В в о д |  | ‐ | Д А Л Ь Ш Е |
| В ы х о д | ‐ | П О В Т О Р |

2.3.8. Нажмите кнопку «Выход» для повторного ввода параметров или кнопку «Ввод» для продолжения. Если значения были изменены, последует запрос на их сохранение параметров:

П А Р А М Е Т Р Ы

С О Х Р А Н И Т Ь ?

| Д | А | ‐ | В | в о д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Е Т | ‐ | В ы х о д |

2.3.9. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенных параметров или кнопку «Выход» для отмены введенных параметров. Блок вычислительный вернется в меню «УСТАНОВКА» и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

* Е М К О С Т Ь

И З М Е Р .  С Р Е Д А

А В А Р И Я

П А Р А М Е Т Р Ы

12

Примечание: Для того чтобы уровнемер в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» использовал размеры нужной Вам емкости, необходимо выбрать эту емкость в настройках.

2.3.10. Для выбора необходимой емкости и и использования в расчетах ее размеров, последовательно выполните пп.2.3.2-2.3.4 и нажмите кнопку «Ввод», подведите курсор «*» напротив меню «ВЫБОР» и нажмите кнопку «Ввод». Последует запрос сохранение параметров:

П А Р А М Е Т Р Ы

С О Х Р А Н И Т Ь ?

| Д | А | ‐ | В | в о д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Е Т | ‐ | В ы х о д |

Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора емкости. Нажмите кнопку «Выход» для отказа от выбора емкости.

2.3.11. Подведите курсор «*» напротив режима «ИЗМЕР. СРЕДА» и нажмите кнопку «Ввод». Блок вычислительный перейдет в режим ввода параметров и на ЖК-индикаторе будет

показана следующая информация:

| * V | з | в | , |  | м / | с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | V | з | в , |  | м | / | с |
| P | , |  |  | k | г | / | л |
| d | P | , |  | k | г | / | л |

2.3.12. Подведите курсор «*» последовательно к каждому параметру, нажмите кнопку «Ввод» и введите значение выбранного параметра, руководствуясь таблицей с параметрами жидких сред (приложение Б). Ввод каждого значения завершайте кнопкой «Ввод». При ошибке ввода значений воспользуйтесь кнопкой «С». Для смены знака +/- используйте кнопку «F». Для перехода к другой строке используйте кнопки курсора.

2.3.13. После ввода значений нажмите кнопку «Выход». Если значения были изменены, последует запрос на сохранение параметров:

П А Р А М Е Т Р Ы

С О Х Р А Н И Т Ь ?

| Д | А | ‐ | В | в о д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Е Т | ‐ | В ы х о д |

2.3.14. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения параметров или кнопку «Выход» для отмены введенных значений. Блок вычислительный вернется в меню «УСТАНОВКА» и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

Е М К О С Т Ь

* И З М Е Р .  С Р Е Д А

А В А Р И Я

П А Р А М Е Т Р Ы

13

2.3.15. Подведите курсор «*» напротив режима «АВАРИЯ» и нажмите кнопку «Ввод».

Блок вычислительный перейдет в режим ввода аварийных параметров и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

| * H m i | n | , | X X | с м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H m a | x | , | X X | с м |
| V m i | n | , | X X | л |
| V m a x | , | x X | л |

Hmin, XX см - минимальный уровень; Hmax, XX см - максимальный уровень; Vmin, XX л - минимальный объем; Vmax, XX л - максимальный объем.

2.3.16. Подведите курсор «*» последовательно к каждому параметру, нажмите кнопку «Ввод» и введите значение выбранного параметра. Ввод каждого значения завершайте кнопкой «Ввод». При ошибке ввода значений воспользуйтесь кнопкой «С». Для смены знака +/- используйте кнопку «F». Для перехода к другой строке используйте кнопки курсора.

2.3.17. После ввода значений нажмите кнопку «Выход». Если значения были изменены, последует запрос на сохранение параметров:

П А Р А М Е Т Р Ы

С О Х Р А Н И Т Ь ?

| Д | А | ‐ | В | в о д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Е Т | ‐ | В ы х о д |

2.3.18. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения параметров или кнопку «Выход» для отмены введенных параметров. Блок вычислительный вернется в меню «УСТАНОВКА» и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

Е М К О С Т Ь

И З М Е Р .  С Р Е Д А

  - А В А Р И Я

П А Р А М Е Т Р Ы

- Подведите курсор «*» напротив режима «ПАРАМЕТРЫ» и нажмите кнопку «Ввод». Блок вычислительный перейдет в режим выбора дополнительных параметров и на ЖК-

индикаторе будет показана следующая информация:

* Т м з	,	м к с

С Т А Б И Л И З А Ц И Я

14

- Для нормальной работы уровнемера необходимо установить оптимальное значение «Тмз» и включить стабилизацию! Для этого подведите курсор «*» к параметру «Тмз» и нажмите кнопку «Ввод». Введите значение 1500. При ошибке ввода числового значения воспользуйтесь кнопкой «С». После ввода значения, нажмите кнопку «Ввод».

- Подведите курсор «*» к параметру «СТАБИЛИЗАЦИЯ» и нажмите кнопку «Ввод».

Блок вычислительный перейдет в режим выбора стабилизацйии и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

С Т А Б И Л И З А Ц И Я

0	‐	В Ы К Л Ю Ч И Т Ь

  - ‐   В К Л Ю Ч И Т Ь

- Для включения стабилизации, нажмите «1».

- Для выключения стабилизации, нажмите «0». После отключения стабилизации последует запрос о вводе коэффициента усиления сигнала и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

С Т А Б И Л И З А Ц И Я У С И Л Е Н И Е 1 . . 9

Н А Ж М И Т Е	Ц И Ф Р У

При этом 1 – минимальный коэффициент усиления, а 9 – максимальный.

Примечание: Режим отключенной стабилизации с вводом коэффициента усиления может быть использован специалистами для анализа работоспособности уровнемера и параметров жидкой среды, в случаях, когда уровнемер не может найти сигнал (постоянный режим поиска) при нормальном режиме работы.

2.3.24. После ввода значения нажмите кнопку «Выход». Если значения были изменены, последует запрос на сохранение параметров:

П А Р А М Е Т Р Ы

С О Х Р А Н И Т Ь ?

| Д | А | ‐ | В | в о д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | Е Т | ‐ | В ы х о д |

2.3.25. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенных параметров или кнопку «Выход» для отмены введенных параметров. Блок вычислительный вернется в меню «УСТАНОВКА» и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

Е М К О С Т Ь

И З М Е Р .  С Р Е Д А

А В А Р И Я

- П А Р А М Е Т Р Ы

15

2.3.26 Нажмите кнопку «Выход». Блок вычислительный вернется в основное меню и на ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

    - З М Е Р Е Н И Е

  - У С Т А Н О В К А

М А Р Ш Р У Т

- Подведите курсор «*» напротив режима «МАРШРУТ». Нажмите кнопку «Ввод».

Блок вычислительный перейдет в режим работы с записанными данными, хранящимися в энергонезависимой памяти. На ЖК-индикаторе будет показана следующая информация:

М А Р Ш Р У Т

* П Р О С М О Т Р

С Т А Р Т

  - Н Т Е Р В А Л

- Подведите курсор «*» напротив режима «ИНТЕРВАЛ». Нажмите кнопку «Ввод». Выберите интервал сохранения параметров (5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа) и нажмите кнопку «Ввод».

Уровнемер будет автоматически сохранять данные об объеме в заданном интервале времени.

- Для просмотра записанной информации подведите курсор «*» напротив режима «ПРОСМОТР» и нажмите кнопку «Ввод». На индикаторе будет отображена информация о времени (в формате hhh:mm) и значениях объема.

- Для удаления записанной информации подведите курсор «*» напротив режима «СТАРТ» и нажмите кнопку «Ввод». При этом блок вычислительный вернется в главное меню.

2.4. Работа уровнемера

- Выполните последовательно пп.2.2.4-2.2.7.

- Периодичность обновления информации составляет 2 секунды.

- Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. При включении питания блок вычислительный переходит в основное меню.

- Нажатие кнопки «С» в режиме измерения включает или выключает подсветку.

- Поочередное нажатие кнопок «F» и «1» в режиме измерения включает режим отображения Тизм.

- Поочередное нажатие кнопок «F» и «2» в режиме измерения выключает режим отображения Тизм.

- Поочередное нажатие кнопок «F» и «3» в режиме измерения включает режим отображения Тмз.

16

2.4.8. Поочередное нажатие кнопок «F» и «4» в режиме измерения выключает режим отображения Тмз.

2.5. Возможные неисправности и способы их устранения

2.5.1. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в таблице 2.1. Таблица 2.1

| Наименование | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| неисправности | неисправности | неисправности |
| Индикация на ЖК-дисплее | Отсутствуют аккумуляторы | Зарядить аккумуляторы или |
| отсутствует | или они полностью | установить |
|  | разряжены |  |
| На ЖК-индикаторе | Нет контакта датчика с | Проверить правильность |
| высвечивается постоянно | резервуаром. | выполнения п.2.1 |
| надпись “ПОИСК” |  | настоящего руководства. |
|  | Обрыв кабеля Д | Заменить кабель Д |
| 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |

- Техническое обслуживание уровнемера должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками.

- При вводе уровнемера в эксплуатацию, а так же по истечении каждого года эксплуатации следует проводить регламентные работы:

- проверить отсутствие обрывов и повреждений изоляции кабелей; - проверить отсутствие пыли, грязи, влаги под защитным стеклом блока вычислительного;

- проверить отсутствие механических повреждений компонентов уровнемера;

- Излучающую поверхность преобразователя ультразвукового «ПУ-400» перед каждой установкой на резервуар начисто протереть тряпкой или ветошью и нанести смазку типа Литол-24 ГОСТ 21150 тонким слоем.

4. ХРАНЕНИЕ

- Хранение уровнемера в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

- В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

17

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Уровнемеры в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

- «Правила перевозки грузов» / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1985 г.; - «Технические условия погрузки и крепления грузов» / М-во путей сообщ. СССР - М.:

Транспорт, 1988 г.; - «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» / М-во автомоб. трансп. РСФСР -

2-е изд. - М.: Транспорт, 1984 г.; - «Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожноводном сообщении» / М-во

морского флота РСФСР - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1985 г.; - «Правила перевозки грузов» / М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989 г.;

- «Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов» / Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990 г.;

- «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР» / Утв. М-вом гражданской авиации СССР 20.08.84 - М.: Возд. транспорт, 1985 г.

- Условия транспортирования уровнемеров должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ

15150.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие уровнемера требованиям технических условий ДКЯГ.407631.003 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения

- эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения уровнемера - 18 месяцев с момента выпуска уровнемера.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода уровнемера в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

  - Разборка уровнемера допускается только совместно с представителем предприятия-изготовителя.

  - В случае нарушения требований п.6.4, наличии механических повреждений блоков уровнемера, воздействия на электронные блоки уровнемера недопустимо высокого напряжения, утраты настоящего Руководства – действие гарантии предприятия-изготовителя прекращается.

  - Уровнемеры, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

18

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Уровнемер ультразвуковой переносной «УЗУМ-2-П» ДКЯГ.407631.003

Блок вычислительный ДКЯГ.408842.004

Преобразователь ультразвуковой «ПУ-400»

ДКЯГ.407531.002

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Начальник ОТК _______________ | _______________ |
| --- | --- |
| подпись | расшифровка подписи |
| Штамп ОТК |  |

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Уровнемер ультразвуковой переносной «УЗУМ-2-П» ДКЯГ.407631.003

Блок вычислительный ДКЯГ.408842.004

Преобразователь ультразвуковой «ПУ-400»

ДКЯГ.407531.002

Упакован ЗАО «СПЭК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| Представитель ОТК _______________ | _______________ |
| --- | --- |
| подпись | расшифровка подписи |

19

Приложение А Схема соединения уровнемера

Где:

Е1 – Технологическая емкость А2 – Преобразователь ультразвуковой К1 – Кабель Д А1 – Блок вычислительный

20

| Приложение Б (справочное) | Приложение В |
| --- | --- |
| Параметры жидких сред | Положение преобразователя ультразвукового (ПУ) на резервуаре |

|  | Измеряемая среда | V , м/с | dV | , м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зв | зв |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1°C |  |
| Обозначение |  | Документ |  |  |  |  |
| Cl2 |  | ГОСТ 6718 | 920 | -2.7 |  |
| SO2 |  | ГОСТ 2918 | 935 | -2.7 |  |
| HCl |  | ГОСТ 857 | 1680 | -2.5 |  |
|  |  | Массовая доля 35; 33; 31,5 % |  |  |  |
| H2SO4 |  | ГОСТ 2184 | 1720 | -2.5 |  |
|  |  | Массовая доля 92,5-94,0 % |  |  |  |
| Na(OH) |  | ГОСТ 2263-79 марка РД | 1375 | -2.7 |  |
|  |  | Массовая доля 46,0; 44,0 % |  |  |  |
| NaClO3 |  | ГОСТ 12257-93 | 1275 |  | -3 |  |
|  |  | Массовая доля 54,0 % |  |  |  |  |
| H2O |  | Вода питьевая ГОСТ Р 52109 | 1485 | +2.5 |  |
| NH3 |  | ГОСТ 6221-90 | 1703 |  | -3 |  |
|  |  | Аммиак жидкий технический |  |  |  |  |

Где:

Vзв – скорость звука

dVзв  – изменение скорости звука, при изменении температуры на 1 ºС

Примечание: При измерении другой жидкой среды, данные о которой отсутствуют в таблице, пользуйтесь справочником физических величин.

Крепление ПУ для вертикального резервуара осуществляется в зоне установки,

где: D2 ≤ 0,3 i D1

Крепление ПУ для горизонтального резервуара осуществляется в зоне установки, где: L1 ≤ 0,015 i D; L2 ≤ 0,2 i L

21	22

| Приложение Г | Приложение Д |
| --- | --- |
| Положение преобразователя ультразвукового на резервуаре при калибровке | Схема распайки разъемов |

- Рекомендованное положение преобразователя ультразвукового при калибровке.

23	24