Устройство «СЕНС»

Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-201

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Введение	4

1 Описание и работа	4

1.1 Назначение	4

1.2 Технические характеристики	5

1.3 Комплектность	9

1.4 Состав изделия	9

1.5 Устройство и работа	18

1.6 Маркировка	23

1.7 Обеспечение взрывозащищенности	23

2 Использование по назначению	26

2.1 Указание мер безопасности	26

2.2 Эксплуатационные ограничения	27

2.3 Подготовка изделия к использованию	27

2.4 Порядок работы	31

2.4.1 Общие сведения	31

2.4.2 Просмотр параметров	34

2.4.3 Меню быстрого доступа	35

2.4.4 Меню настройки преобразователя	36

2.4.5 Быстрый переход к просмотру параметров преобразователя	39

2.4.6 Настройка основных параметров преобразователя	40

2.4.7 Настройка параметров расчѐта плотности	41

2.4.8 Настройка пороговых значений параметров, гистерезисов	42

2.4.9 Просмотр данных датчиков температуры	43

2.4.10 Настройка списка  отображаемых параметров	44

2.4.11 Просмотр контрольных, калибровочных параметров	44

2.4.12 Настройка времени задержки реакции на ошибку	44

2.4.13 Настройка (юстировка), изменение режимов работы, сохранение

конфигурации преобразователя	45

2.4.14 Настройка адреса, просмотр информационных параметров	46

2.4.15 Работа в режиме эмуляции	46

2.4.16 Порядок работы с вариантом исполнения Modbus	47

2.4.17 Блокировка изменений настроечных параметров уровнемера	47

3 Техническое  обслуживание	47

4 Текущий ремонт изделия	48

5 Транспортирование и хранение	49

6 Утилизация	49

Приложение А. Ссылочные нормативные документы ……….……………	……. 50

Приложение Б. Схема условного обозначения преобразователя …….	……… 52

Приложение В. Типы устройств крепления преобразователей …………	……….. 53

Приложение Г. Типы поплавков преобразователей .…………………	…….... 58

Приложение Д. Порядок настройки (юстировки) преобразователя	64

3

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на взрывозащи-щѐнное устройство «СЕНС» преобразователь магнитный поплавковый ПМП-201 (да-лее по тексту – преобразователь), и содержит сведения, необходимые для его пра-вильной и безопасной эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Преобразователь предназначен для измерения параметров жидких сред,

- том числе взрывоопасных, при учѐтно-расчѐтных и технологических операциях. Преобразователь может применяться как в составе систем измерительных

«СЕНС», так и самостоятельно в других системах автоматизации, поддерживающих протокол «СЕНС».

Примечание – Вариант исполнения преобразователя, имеющий выход с ин-терфейсом RS-485, протокол Modbus RTU, (далее по тексту вариант исполнения Modbus), может применяться самостоятельно в системах автоматизации, поддержи-вающих данный протокол.

Преобразователь обеспечивает:

- измерение уровня жидкости;

- измерение уровня раздела сред двухфазной жидкости (при комплектации поплавком раздела сред);

- измерение температуры (многоточечное, до 8 точек);

- измерение плотности жидкости (на поверхности жидкости, при комплектации поплавком плотности);

- вычисление плотности жидкости, соответствующей измеренной температуре, по заданным исходным данным плотности, температуры и коэффициента объемного расширения жидкости;

- вычисление плотности сжиженных углеводородных газов (далее по тексту – СУГ), соответствующей измеренной температуре, по заданному компонентному составу;

- вычисление объема жидкости по заданной градуировочной таблице;

- вычисление объема жидкости для резервуаров с простыми геометрическими формами;

- вычисление относительного заполнения резервуара;

- вычисление массы жидкости;

- вычисление массы жидкой и газовой фазы СУГ по заданному компонентному

составу;

- выдачу управляющих сигналов при достижении параметрами жидких сред заданных пороговых значений и/или при неисправности.

1.1.2 Преобразователь имеет взрывозащищенное исполнение, соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК

60079-1:1998),  ГОСТ  31610.26-2012/IEC  60079-26:2006  имеет  вид  взрывозащиты

«взрывонепроницаемая  оболочка»,  уровень  взрывозащиты  «взрывобезопасный»,

маркировку взрывозащиты «Ga/Gb Ex d IIB T3» по ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006.

1.1.3 Преобразователь может устанавливаться на объектах в зонах класса 1 и класса 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) помещений и наружных установок согласно ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), направляющая преобразователя, являющаяся разделительной перегородкой, может помещаться в зону класса 0 по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) согласно ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIB по ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978), температурной

4

группы T3 включительно согласно ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

1.1.4 Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ1*, но при этом диапазон температуры окружающей среды от минус 50 до 60 С.

1.1.5 Структура условного обозначения преобразователя приведена в приложении Б.

1.2 Технические характеристики

- Длина  направляющей  L  (см.  рисунок 1)  определяется  заказом  в

пределах:

- от 500 до 6000 мм для основного варианта исполнения; - от 500 до 3000 мм для варианта исполнения без верхней неизмеряемой

зоны;

- от 500 до 2500 мм для транспортного варианта исполнения; - от 500 до 2000 мм для инверсного варианта исполнения;

- от 500 до 5000 мм для варианта исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам с верхней неизмеряемой зоной;

- от 500 до 3000 мм для варианта исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам без верхней неизмеряемой зоны.

- Преобразователь в зависимости от варианта исполнения может иметь измерительные каналы: уровня, уровня раздела сред, температуры и плотности.

- Нижний предел измерений уровня Нн определяется по формуле, мм:

|  | Hн = d0 + hн + hрс + hпн + d1, |
| --- | --- |
| где d0 | – отступ от дна резервуара, мм; |
| hн | – величина нижней неизмеряемой зоны, мм; |
| hрс | – высота поплавка раздела сред (при отсутствии поплавка раздела сред |
|  | принимается равной нулю), мм; |
| hпн | – высота нижней части поплавка плотности (при отсутствии поплавка |
|  | плотности принимается равной нулю), мм; |
| d1 | – глубина погружения поплавка уровня, мм. |

Величина нижней неизмеряемой зоны hн определяет положение нижнего ог-раничителя хода поплавков, при выпуске из производства устанавливается мини-мальной, равной:

- 25 мм для всех вариантов исполнения, кроме исполнения с инверсным датчиком уровня;

- 75 мм для варианта исполнения с инверсным датчиком уровня.

При эксплуатации преобразователя величина нижней неизмеряемой зоны для всех вариантов исполнения, кроме исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам, может быть увеличена перемещением вверх нижнего ограничителя хода поплавков.

1.2.4 Верхний предел измерений уровня Нв определяется по формуле, мм:

Hв = d0 + L -	hв - hпв - hу + d1,

где hв – величина верхней неизмеряемой зоны, определяемой положением верхнего ограничителя хода поплавков, мм;

hпв – высота верхней части поплавка плотности (при отсутствии поплавка плотности принимается равной нулю), мм;

hу	– высота поплавка уровня, мм;

d1	– глубина погружения поплавка уровня, мм.

5

|  |  |  | Корпус |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Направляющая |
|  |  |  | Устройство крепления |
| hв | hук |  | Верхний ограничитель |
|  |  |  | хода поплавков |
|  | hпв |  | Поплавок уровня |
|  | hу |  | Уровень жидкости |
|  | d1 |  |  |
| hп |  |  |  |
| L |  |  | Поплавок плотности |
|  | hпн |  |  |
|  |  |  | Поплавок |
|  |  |  | раздела сред |
|  | рс |  | Уровень раздела сред |
|  | h |  |  |
|  | d2 |  |  |
|  |  |  | Нижний ограничитель |
|  |  |  | хода поплавков |
|  | hн |  |  |
|  | d0 |  |  |
| Примечание – Для | вариантов | исполнения конструкция корпуса, устройства крепления, поплавков, огра- |
| ничителей хода поплавков может отличаться от представленных на рисунке. |
|  |  |  | Рисунок 1 |

6

Величина верхней неизмеряемой зоны hв определяет положение верхнего ограничителя хода поплавков, при выпуске из производства устанавливается мини-мальной, равной:

- 150 мм для основного варианта исполнения и варианта исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам с верхней неизмеряемой зоной;

- 15 мм для варианта исполнения без верхней неизмеряемой зоны с нерегулируемым фланцевым устройством крепления;

- (15+l) мм для варианта исполнения без верхней неизмеряемой зоны с нерегулируемым резьбовым устройством крепления, с длиной резьбы l;

- (50+hук) мм для варианта исполнения без верхней неизмеряемой зоны с регулируемым устройством крепления высотой hук;

- 75 мм для транспортного варианта исполнения;

- 70 мм для инверсного варианта исполнения;

- 65 мм для варианта исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам без верхней неизмеряемой зоны с фланцевым устройством крепления;

- 50 мм для варианта исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам без верхней неизмеряемой зоны с резьбовым устройством крепления.

При эксплуатации преобразователя величина верхней неизмеряемой зоны может быть увеличена перемещением вниз верхнего ограничителя хода поплавков.

1.2.5 Нижний предел измерений уровня раздела сред двухфазной жидкости определяется по формуле, мм:

|  | Ннрс = d0 + hн + d2, |
| --- | --- |
| где | d2 – глубина погружения поплавка раздела сред, мм. |
|  | 1.2.6 Верхний предел измерений уровня раздела сред двухфазной жидкости |
| определяется по формуле, мм: |
|  | Hврс = d0 + L - hв - hу(п) - hрс + d2, |
| где | hу(п) – высота поплавка уровня hу или при наличии поплавка плотности высота |
|  | поплавка плотности hп, мм. |
|  | 1.2.7 Пределы допускаемой основной погрешности измерений уровня равны |

1 мм.

- Вариация показаний измерений уровня не превышает пределов допускаемой основной погрешности.

- Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений уровня, обусловленной изменением температуры среды в диапазоне рабочих температур, равны пределам допускаемой основной погрешности.

- Измерение температуры осуществляется в диапазоне от минус 50 до

| 60 С. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.11 Пределы | допускаемой | абсолютной | погрешности | измерений |
| температуры: |  |  |  |  |
| - 0,5 С в диапазоне температур от минус 20 до 60 | С; |  |

- 2 С в диапазоне температур от минус 50 до минус 20  С.

1.2.12 Типовые поддиапазоны измерений плотности и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип продукта | Поддиапазоны изме- | Пределы допускаемой абсо- |
| --- | --- | --- |
|  | рений плотности, кг/м3 | лютной погрешности, кг/м3 |
| Бензин | 680 … 800 |  |
| Дизельное топливо | 780 … 900 | ±1 или ±1,5 |
| Керосин | 740 … 860 |  |
|  |  | 7 |

Продолжение таблицы 1

|  | Поддиапазоны изме- | Пределы допускаемой абсо- |
| --- | --- | --- |
| Тип продукта | рений плотности, |  |
|  |  | лютной погрешности, кг/м3 |
|  | кг/м3 |  |
| Сжиженный углеводород- | 500 … 600 | ±2,5 |
| ный газ (СУГ) | 470 … 610 |  |

Примечания 1 По заказу возможны другие поддиапазоны измерения плотности в пределах

диапазона 500 … 1500 кг/м3.

2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности определяется вариантом поплавка плотности

1.2.13 Параметры контролируемой среды:

- Давление не более 2,5 МПа, конкретное значение давления определяется типом используемых устройства крепления и поплавков.

- Рабочая температура соответствует диапазону измерений по 1.2.10 (при условии отсутствия замерзания контролируемой среды).

- Плотность от 500 до 1500 кг/м3, конкретное значение плотности определяется типом используемых поплавков, поддиапазоном измерения плотности по 1.2.12.

- По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды преобразователь соответствует группе IP66 по ГОСТ 14254-96.

- По устойчивости к механическим воздействиям все варианты исполнения преобразователя, кроме транспортного, соответствуют исполнению N1 по ГОСТ 12997-84, ГОСТ P 52931-2008. Транспортный вариант исполнения преобразователя выдерживает воздействие механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 30631-99 для группы механического исполнения M18.

- Нормальное функционирование преобразователя обеспечивается при длине линии питания-связи не более 1500 м.

- Обмен информацией преобразователей с другими приборами ведется по протоколу «СЕНС». Для варианта исполнения Modbus обмен информацией c дру-гими приборами возможен также по протоколу Modbus (реализация RTU).

- Питание преобразователя осуществляется постоянным напряжением в

диапазоне:

- от 4 до 15 В для всех вариантов исполнения, кроме исполнения Modbus; - от 6 до 50 В для исполнения Modbus.

Мощность, потребляемая преобразователем, не более:

- 200 мВт для всех вариантов исполнения, кроме исполнения Modbus; - 400 мВт для исполнения Modbus.

- Изоляция электрических цепей преобразователя между электрическими цепями и корпусом выдерживает при нормальных условиях окружающей среды в течение 1 мин. действие синусоидального напряжения частотой (50±5)Гц с номинальным значением 500 В.

- Сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом преобразователя не менее:

- 20 МОм при нормальных условиях окружающей среды; - 5 МОм при верхнем значении рабочей температуры окружающей среды;

- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

- Показатели надѐжности преобразователя.

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, регламен-тируемого данным руководством по эксплуатации, не менее 50000 ч. Средняя нара-ботка на отказ преобразователей устанавливается для условий и режимов, огово-

8

ренных в 1.1.4, 1.2.13, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18 (в части напряжения питания).

Критерием отказа является несоответствие преобразователя требованиям 1.2.3 … 1. 2.11, 1.2.18 (в части потребляемой мощности), 1.2.19, 1.2.20.

Средний срок службы 15 лет.

- Габаритные и установочные размеры преобразователей определяются длиной направляющей, вариантом исполнения корпуса, типом устройства крепления.

- Масса преобразователя не более 25 кг.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки преобразователя соответствует приведѐнному в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство «СЕНС», преобразо- | 1 шт. | В соответствии с заказом, регули- |
|  | ватель | магнитный | поплавковый |  | руемое устройство крепления при |
|  | ПМП-201 |  |  | поставке может быть как установ- |
|  |  |  |  |  | лено на преобразователь, так и |
|  |  |  |  |  | поставляться отдельно. |
| 2 | Устройство «СЕНС», преобразо- | 1 экз. |  |
|  | ватель | магнитный | поплавковый |  |  |
|  | ПМП-201. Паспорт. |  |  |  |
| 3 | Устройство «СЕНС», | преобразо- | 1 экз. | На партию преобразователей, по- |
|  | ватель | магнитный | поплавковый |  | ставляемую в один адрес, и до- |
|  | ПМП-201. Руководство по эксплуа- |  | полнительно – по требованию за- |
|  | тации |  |  |  | казчика. |
| 4 | Комплект монтажных частей |  | По заказу в соответствии с 1.4.3 |
| 5 | Преобразователь магнитный по- | 1 экз. | На партию преобразователей, по- |
|  | плавковый «ПМП». Методика по- |  | ставляемую в один адрес, и до- |
|  | верки |  |  |  | полнительно – по требованию за- |
|  |  |  |  |  | казчика. |
| 6 | Реализация протокола Modbus в | 1 экз. | Поставляется по требованию за- |
|  | устройствах «СЕНС». Руководство |  | казчика |
|  | программиста |  |  |  |

1.4 Состав изделия

1.4.1 Преобразователь (рисунок 1) состоит из корпуса, направляющей, на которой устанавливаются: устройство крепления, поплавки уровня, плотности, раздела сред и ограничители хода поплавков.

Варианты исполнения преобразователей отличаются:

- конструкцией корпуса;

- типом устройства крепления;

- длиной направляющей;

- вариантом исполнения датчика уровня;

- количеством измеряемых параметров (наличием поплавков уровня, плотности, раздела сред, а также количеством точек измерения температуры);

- конструкцией поплавков уровня, плотности и раздела сред (в зависимости от параметров контролируемой среды);

- наличием выхода с протоколом Modbus (исполнение Modbus).

9

| 1.4.2 Варианты исполнения корпуса преобразователя А, B и С (Е) приведены |
| --- |
| на рисунках 2 и 3. |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 |
| 100 | 2 | 100 | 2 |
| 112 |  | 112 |  |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 120 | 156 |  |
|  | а) | б) |  |
|  | 1 |  | 1 |
| 90 | 2 | 90 | 2 |
| 112 |  | 112 |  |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 120 | 156 |  |
|  | в) | г) |  |
| 1– крышка; 2 – кабельный ввод; 3 – внешний зажим заземления. |  |
|  | Рисунок 2 – Варианты исполнения корпуса: |  |
| а) исполнение А с одним кабельным вводом; б) исполнение А с двумя кабельными |
| вводами; в) исполнение B с одним кабельным вводом; г) исполнение B с двумя ка- |
| бельными вводами |  |  |  |

10

| 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 |  |
| 116 |  | 116 |
| 3 | 3 |  |
| 85 |  | 85 |
| 140(175) | 160(230) |  |
| а) | б) |  |
| 1– крышка; 2 – кабельный ввод; 3 – внешний зажим заземления. |  |
| Примечание – На рисунках приведѐн вариант исполнения с кабельными вводами | D12 (по умолчанию), |
| размеры в скобках указаны для варианта исполнения с кабельными вводами D18 |  |
| Рисунок 3 – Варианты исполнения корпуса С (E): |  |
| а) с одним кабельным вводом; б) с двумя кабельными вводами |  |

Корпус имеет съѐмную крышку 1, один или два кабельных ввода 2 и внешний зажим заземления 3.

Примечание - Варианты исполнения с двумя кабельными вводами предназна-чены для сквозного соединения преобразователей и других устройств в линию пита-ния-связи без применения дополнительных коммутационных коробок. Но отсутствие коммутационной коробки делает невозможным дальнейшую эксплуатацию во взры-воопасной зоне остальных устройств при демонтаже преобразователя для проведе-ния технического обслуживания или ремонта.

Корпуса А и В имеют сварную конструкцию, кабельные вводы и направляю-щая преобразователя соединяются сваркой. В зависимости от варианта исполнения, корпус и элементы кабельного ввода могут быть выполнены из стали 09Г2С, стали 20, покрытой гальваническим цинком, краской, (исполнение по умолчанию) или из стали 12Х18Н10Т (исполнение НЖ).

Корпус С изготавливается литьем из алюминиевого сплава АК7ч, покрывается анодно-окисным покрытием и краской, кабельные вводы и направляющая крепятся к корпусу C с помощью резьбовых соединений.

  - 1.01.16г. Варианты исполнения преобразователя с корпусом С выпускаются

- усовершенствованной конструкцией чувствительного элемента. Данный вариант исполнения преобразователя обозначается кодом E.

1.4.3 Корпуса А и В изготавливаются только с кабельными вводами D12. Корпус С (Е) изготавливается с кабельными вводами D12 и D18.

Кабельный ввод D12 предназначен для монтажа кабеля круглого сечения с наружным диаметром 5 … 12 мм.

Примечание – При использовании бронированного кабеля указанные размеры могут относиться к диаметру кабеля без брони, а максимальный наружный диаметр бронированного кабеля будет определяться используемым комплектом монтажных частей.

11

а)	г)

б)	д)

в)	е)

1 – кольцо уплотнительное; 2 – шайба	антифрикционная; 3 – втулка резьбовая; 4 – заглушка; 5 –	удерживающее

устройство (цанга); 6 – втулка резьбовая из комплекта УКМ; 7 – трубка из комплекта УКМ; 8 - втулка резьбовая из комплекта УКБК15; 9 – шайба из комплекта УКБК15; 10 – втулка резьбовая из комплекта УКБК15.

Рисунок 4 – Элементы кабельных вводов:

a) кабельный ввод D12 корпусов A и B; б) кабельный ввод D12 корпуса С (Е); в) ка-бельный ввод D12 с комплектом УКМ; г) кабельный ввод D12 с комплектом УКБК15; д) комплект УК16 кабельного ввода D12; е) кабельный ввод D18 корпуса С (Е)

Кабельные вводы D12 корпусов А и В содержат (рисунок 4,а): кольцо уплотнительное 1, шайбу антифрикционную 2, втулку резьбовую 3, резиновую заглушку 4.

Кабельные вводы D12 корпуса С (Е) (рисунок 4,б) отличаются от соответствующих кабельных вводов корпусов А и В наличием удерживающего уст-ройства – цанги 5, устанавливаемой вместо антифрикционной шайбы. Также для более надѐжной фиксации кабеля и лучшей герметизациии кабельного ввода изме-нена форма уплотнительного кольца 1.

По заказу для кабельных вводов D12 могут дополнительно поставляться сле-дующие комплекты монтажных частей: УКМ10, УКМ12, УКБК15, УК16.

Комплекты УКМ10, УКМ12 (устройство крепления металлорукава) состоят из втулки резьбовой 6 и трубки 7 (рисунок 4,в). Комплекты предназначены для крепле-

12

ния металлорукава с внутренним диаметром 10 мм (УКМ10) или 12 мм (УКМ12). Крепление осуществляется наворачиванием металлорукава диаметром 10 мм

(УКМ10) или 12 мм (УКМ12) на латунную трубку 7, на конце которой при помощи плоскогубцев предварительно выполняется выступ, высотой ~ 1,5 мм.

Комплект УКБК15 (устройство крепления бронированного кабеля) состоит из втулки резьбовой 8, устанавливаемой взамен втулки 3, шайбы 9 и втулки резьбовой 10 (рисунок 4,г). Фиксация брони кабеля осуществляется между втулкой 8 и шайбой 9 при наворачивании втулки резьбовой 10. Комплект предназначен для крепления бро-нированного кабеля с наружным диаметром до 15 мм.

Комплект УК16 (устройство крепления) состоит из втулки резьбовой с хому-том (рисунок 4,д), устанавливаемой взамен втулки 3 и позволяет хомутом закреп-лять металлорукав или броню кабеля, а также обеспечивать дополнительное креп-ление самого кабеля. Комплект предназначен для крепления кабеля, металлорукава с наружным диаметром до 16 мм.

Кабельный ввод D18 (только для корпуса С, Е) предназначен для монтажа ка-беля круглого сечения с наружным диаметром 8 … 18 мм.

Примечание - При использовании бронированного кабеля указанные размеры относятся к диаметру кабеля без брони, максимальный наружный диаметр брониро-ванного кабеля - 21мм.

Кабельные вводы D18 корпуса С (Е) содержат (рисунок 4,е): кольцо уплотнительное 1, шайбу антифрикционную 2, втулку резьбовую 3, резиновую заглушку 4.

Втулка 3 кабельного ввода D18 имеет хомут, который позволяет закреплять металлорукав или броню кабеля с наружным диаметром до 21 мм.

1.4.4 Устройство крепления преобразователя на резервуаре может быть фланцевым, резьбовым, комбинированным и с патрубком. Кроме того, устройство крепления может быть нерегулируемым и регулируемым.

Нерегулируемое устройство крепления жѐстко фиксируется на корпусе, на-правляющей преобразователя сварным соединением. Регулируемое позволяет из-менять положение устройства крепления на направляющей.

Устройство крепления может изготавливаться из стали 09Г2С, стали 20, по-крытой гальваническим цинком, краской, (исполнение по умолчанию) или из стали 12Х18Н10Т (исполнение НЖ).

Подробное описание основных типов устройств крепления преобразователей приведено в приложении В.

1.4.5 Преобразователи могут изготавливаться с длиной направляющей в соответствии с 1.2.1 (см. рисунок 5).

| L | L | L | Lн | Lн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рисунок 5 |  |  |

13

Длина направляющей – это расстояние от торцевой поверхности направляю-щей до уплотнительной поверхности фланца или резьбового штуцера в случае нере-гулируемого устройства крепления (L) или до торцевой поверхности корпуса в случае регулируемого устройства крепления (Lн).

Длина направляющей при заказе указывается в условном обозначении преоб-разователя. Допустимое отклонение длины преобразователя ±2 мм.

1.4.6 Преобразователь имеет следующие варианты исполнения датчика уровня:

а) Основной вариант (исполнение по умолчанию). Изготавливается с длиной направляющей от 500 до 6000 мм. Имеет верхнюю неизмеряемую зону hв не менее 150мм, нижнюю hн – не менее 25 мм. Изготавливается со всеми типами устройств крепления.

б) Вариант исполнения без верхней неизмеряемой зоны (исполнение N). Изго-тавливается с длиной направляющей от 500 до 3000 мм, со всеми типами устройств крепления и отличается от основного варианта меньшей величиной верхней неиз-меряемой зоны равной, не менее:

- 15 мм для варианта исполнения с нерегулируемым фланцевым устройством крепления;

- (15+l) мм для варианта исполнения с нерегулируемым резьбовым устройством крепления, с длиной резьбы l;

- (50+hук) мм для варианта исполнения с регулируемым устройством крепления высотой hук.

в) Транспортный вариант (исполнение Tr). Изготавливается с длиной направ-ляющей от 500 до 2500 мм и только с фланцевыми нерегулируемыми устройствами крепления.

Имеет конструктивную втулку ВТ60 (см. рисунок 6), повышающую ударо- и вибропрочность сварного соединения направляющей с фланцем. Кроме того, попла-вок плотности для транспортного варианта исполнения имеет меньшие размеры, но большее значение предела допускаемой абсолютной погрешности измерения плот-ности (±1,5 кг/м3). Транспортный вариант исполнения имеет верхнюю неизмеряемую зону hв не менее 75 мм, нижнюю hн не менее 25 мм.

г) Вариант исполнения с инверсным датчиком уровня (исполнение INV). Дан-ный вариант исполнения является инверсным по отношению к основному (см. рису-нок 7), предназначен для крепления на нижней стенке резервуара. Изготавливается с длиной направляющей от 500 до 2000 мм и только с фланцевыми нерегулируемы-ми устройствами крепления. Вариант имеет конструктивную втулку ВТ60 усиливаю-щую сварное соединение направляющей с фланцем. Вариант исполнения с инверс-ным датчиком уровня имеет верхнюю неизмеряемую зону hв не менее 70мм, ниж-нюю hн не менее 75 мм.

г) Вариант исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам. Изготав-ливается с длиной направляющей:

- от 500 до 5000 мм для исполнения  c верхней неизмеряемой зоной (Ф);

- от 500 до 3000 мм для исполнения без верхней неизмеряемой зоны (ФN).

Имеет нижнюю неизмеряемую зону	hн  не менее 25мм, верхнюю	hв, не ме-

нее:

- 150 мм для исполнения c верхней неизмеряемой зоной;

- 65 мм для исполнения без верхней неизмеряемой зоны с нерегулируемым фланцевым устройством крепления;

- 50 мм, для исполнения без верхней неизмеряемой зоны с резьбовым устройством крепления M27.

14

|  |  |  | Корпус |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устройство крепления |
|  |  |  | Втулка ВТ60 |
| мм |  |  |  |
| =75в |  |  | Верхний ограничитель |
|  |  |  | хода поплавков |
| h |  |  |  |
|  |  |  | Направляющая |
|  | hпв |  | Поплавок уровня |
|  |  |  | Уровень жидкости |
|  | hу |  |  |
| п | d1 |  |  |
| h |  |  |  |
|  |  |  | Поплавок плотности |
| L |  |  |  |
|  | hпн |  |  |
|  |  |  | Поплавок |
|  |  |  | раздела сред |
|  | рс |  | Уровень раздела сред |
|  | h |  |  |
|  | d2 |  |  |
|  | мм |  | Нижний ограничитель |
|  |  |  | хода поплавков |
|  | h =25н |  |  |
|  | d0 |  |  |
| Примечание – Для | вариантов | исполнения конструкция корпуса, устройства крепления, поплавков, огра- |
| ничителей хода поплавков может отличаться от представленных на рисунке. |
|  |  |  | Рисунок 6 |

15

| =70в | Верхний ограничитель |
| --- | --- |
|  | хода поплавков |
| h |  |
| hпв | Поплавок уровня |
| hу | Уровень жидкости |
| d1 |  |
| hп | Поплавок плотности |
| hпн |  |
| L |  |
|  | Поплавок |
|  | раздела сред |
| рс | Уровень раздела сред |
| h |  |
| d2 |  |
|  | Направляющая |
|  | Нижний ограничитель |
|  | хода поплавков |
| h = 75н |  |
|  | Устройство крепления |
| d0 | Корпус |
| Примечание – Для вариантов | исполнения конструкция корпуса, устройства крепления, поплавков, огра- |
| ничителей хода поплавков может отличаться от представленных на рисунке. |
|  | Рисунок 7 |

16

| Вариант отличается от основного наличием защитной оболочки, конструкцией |
| --- |
| поплавка уровня и ограничителей хода поплавков (см. рисунок 8). Защитная оболоч- |
| ка, поплавок и ограничители хода поплавков для данного варианта исполнения изго- |
| тавливаются из PVDF. |  |
|  | Корпус |
|  | Устройство крепления |
|  | Защитная оболочка |
|  | на направляющей |
|  | Верхний ограничитель |
| hв | хода поплавков |
|  | Поплавок уровня |
| L |  |
| hу | Уровень жидкости |
| d1 | Нижний ограничитель |
|  | хода поплавков |
| hн |  |
| d0 |  |
| Примечание – Для вариантов | исполнения конструкция корпуса, устройства крепления, поплавка, огра- |
| ничителей хода поплавков может отличаться от представленных на рисунке. |
|  | Рисунок 8 |

Защитная оболочка фиксируется на направляющей резьбовым соединением, закрывает направляющую и устройство крепления, исключая воздействие на них агрессивной среды.

Варианты исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам с длиной направляющей от 3000мм до 5000мм изготавливаются только с поплавком D63x85xd28-PVDF и с фланцевыми нерегулируемыми устройствами крепления.

Варианты исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам с длиной направляющей от 500мм до 3000мм могут изготавливаться с поплавком D63x85xd28-PVDF или D48x80xd22-PVDF, с фланцевыми нерегулируемыми устройствами креп-ления или с резьбовым нерегулируемым устройством крепления М27.

1.4.7 Количество и состав параметров, измеряемых преобразователем: измерение уровня, плотности, раздела сред, многоточечное измерение температуры определяется наличием соответствующих поплавков уровня, плотности, раздела сред и количеством датчиков температуры.

17

  - Выбор типа поплавков определяется характеристиками контролируемой среды: давлением, плотностью, химической активностью.

Подробное описание основных типов поплавков преобразователей приведено

- приложении Г.

  - Преобразователь может иметь до восьми точек (датчиков) измерения температуры (Для типов корпусов А, В и С стандартно 5, для типа корпуса Е количе-ство определяется длиной направляющей).

| 1.5 Устройство и работа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 Устройство преобразователей в корпусах А, B и С (Е) приблизительно |
| одинаковое. Далее приводится описание устройства преобразователя с корпусом А и |
| при необходимости приводятся отличия для других корпусов. |  |  |
| Корпус 1 преобразователя (см. рисунок 9) | с крышкой 2, кабельными вводами 3 |
| и направляющей 4 образуют взрывонепроницаемую оболочку преобразователя. |
| A |  |  |  |
| 2 |  |  | 7 |
|  |  |  | 8 |
| 1 |  |  | 5 |
| 11 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |
|  |  |  | 9 |
| 4 |  |  |  |
| 10 | +Л | - |  |
|  | Линия связи-питания | 13 |
|  | СЕНС |  |  |
| 12 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |
|  | A повёрнуто 90 |  |
|  | (крышка не показана) |  |
| 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – направляющая; 5 – внешний зажим заземления; 6 – чувствительный |
| элемент; 7 – винт крепления чувствительного элемента; 8 – упор крепления чувствительного элемента; 9 – ручка |
| чувствительного элемента; 10 – блок датчиков чувствительного элемента; 11 – блок обработки сигнала чувствитель- |
| ного элемента; 12 – интегральный датчик температуры блока датчиков; 13 – зажим клеммный чувствительного эле- |
| мента. |  |  |  |
| Рисунок 9 |  |  |  |

На направляющей устанавливаются устройство крепления, защитная оболоч-ка (при наличии), поплавки и ограничители хода поплавков (см. рисунки 1, 6 – 8).

Оболочка на корпусе имеет наружный зажим заземления 5 (см. рисунок 9).

18

| Внутри оболочки располагается |  |
| --- | --- |
| электронный блок преобразователя - чув- |  |
| ствительный элемент 6 (см. рисунок 9), с |  |
| ручкой 9 для изъятия его в случае ремон- |  |
| та. |  |
| Чувствительный элемент у преоб- |  |
| разователей с корпусом А и В фиксирует- |  |
| ся внутри оболочки при помощи винтов 7 и |  |
| упоров 8 (см. рисунок 9). У преобразова- |  |
| теля с корпусом С (Е) чувствительный | Рисунок 10 – Крепление чувствитель- |
| элемент 6 фиксируется при помощи вин- |  |
|  | ного элемента для корпуса С (Е) |
| тов 7 и шайб 8 (см. рисунок 10). |  |

- Чувствительный элемент состоит (см. рисунок 9) из блока датчиков 10 и блока обработки сигналов 11.

Блок датчиков состоит из трубы из диэлектрического материала, внутри кото-рой натянут звукопровод из магнитострикционного материала, установлена катушка считывания. На трубе блока датчиков устанавливаются интегральные датчики тем-пературы 12. Труба блока датчиков с датчиками температуры закрыта термоусажи-вающейся трубкой.

Блок обработки сигналов состоит из нескольких плат, герметично закрытых кожухом. Для подключения внешних цепей блок обработки сигналов чувствительного элемента содержит зажим клеммный 13.

Блок обработки сигналов обрабатывает сигналы с датчиков уровня и темпе-ратуры, осуществляет вычисление остальных необходимых параметров.

- Измерение уровня, плотности в преобразователе основано на измерении времени распространения в звукопроводе короткого импульса упругой деформации. Через звукопровод пропускается импульс тока, который создаѐт вокруг звукопровода по всей его длине магнитное поле. В месте расположения поплавка с постоянным магнитом, скользящего по направляющей вдоль звукопровода, под действием эффекта магнитострикции возникает импульс упругой деформации, который распространяется по звукопроводу и фиксируется катушкой считывания, закрепленной на его конце. В блоке обработки сигналов измеряются интервалы времени от момента формирования импульса тока в звукопроводе до момента приѐма импульса упругой деформации от поплавка. Так как скорость распространения импульса упругой деформации в звукопроводе постоянна, то это позволяет определить расстояние до местоположения поплавка, определяемого положением уровня, уровня раздела сред контролируемой среды.

- Измерение плотности осуществляется с помощью поплавка плотности (см. рисунки 1, 6, 7), уровень погружения которого зависит от плотности жидкости. В соответствии с 1.5.3 блок обработки определяет положение поплавков уровня и плотности. По взаиморасположению поплавков уровня и плотности определяется глубина погружения поплавка плотности и, соответственно, сама плотность.

- Измерение температуры осуществляется с помощью интегральных датчиков температуры, равномерно распределенных по длине преобразователя. Схема расположения датчиков температуры приведена на рисунках: 11а – для всех

вариантов	исполнения,	кроме	инверсного,	11б	–	для	инверсного	варианта

исполнения.

19

Высота установки первого датчика температуры ht1 приблизительно равна 60 мм. Ориентировочные значения высот установки остальных датчиков температуры рассчитываются по формуле:

| hti | L (i 1) | , |
| --- | --- | --- |
|  | i |  |

где	i – порядковый номер датчика температуры.

Точные значения высот установки датчиков температуры записаны в памяти преобразователя и указаны в его паспорте.

Преобразователь в зависимости от варианта исполнения может иметь до восьми датчиков измерения температуры. Преобразователи с корпусами типа А, В и С стандартно (по умолчанию) изготавливаются с 5-ю датчиками температуры. У пре-образователей с корпусами типа Е (с усовершенствованным чувствительным эле-ментом) датчики температуры устанавливаются на расстоянии приблизительно рав-ном 300 мм, их количество зависит от длины направляющей.

По данным датчиков температуры, расположенных ниже уровня жидкости, блок обработки осуществляет расчѐт средней температуры жидкости (tº).

|  | Датчик тем- |  |
| --- | --- | --- |
|  | пературы №8 |  |
|  | Датчик тем- |  |
|  | пературы №3 |  |
| Датчик тем- | Датчик тем- |  |
|  | пературы №2 |  |
| пературы №8 |  | ht8 |
|  |  | ht3 |
| Датчик тем- | Датчик тем- | ht2 |
|  | пературы №1 |  |
| пературы №3 |  | ht1 |
| Датчик тем- |  |  |
| пературы №2 | ht8 |  |
| Датчик тем- |  |  |
| пературы №1 | ht3 |  |
|  | ht2 |  |
|  | ht1 |  |
| а) |  | б) |
|  | Рисунок 11 |  |

1.5.6 Кроме измерения уровня, уровня раздела сред, плотности и температуры преобразователь по заданным исходным данным осуществляет расчѐт плотности, объѐма и массы.

Расчеты плотности, объема, массы нефти, нефтепродуктов и СУГ проводятся

- соответствии с данными, приведенными в стандартах:

  - ГОСТ Р 8.595-2004 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений;

  - ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров.

20

1.5.7 Преобразователю можно задать два способа расчѐта плотности.

Первый способ предназначен для расчѐта плотности произвольной жидкой среды. При этом плотность жидкости рассчитывается для текущей средней темпера-туры по заданным, введѐнным в память преобразователя данным: исходной плотно-сти (rо), температуре (to), соответствующей исходной плотности, и коэффициенту объемного расширения жидкости (Lo).

Исходные данные для расчѐта плотности ro, to, Lo могут вводится при эксплуатации в соответствии с паспортными данными продукта или результатами контрольных измерений. Если исходные данные неизвестны, то они могут быть взяты из справочной литературы.

Второй способ применяется для определения плотности сжиженных углеводородных газов (СУГ), состоящих из пропана и бутана. Расчет осуществляется в соответствии с ГОСТ 28656-90. Преобразователь рассчитывает плотность СУГ для текущей средней температуры по заданному компонентному составу: массовой доле пропана (Pr) и массовой доле бутана (Pb).

Расчѐт плотности осуществляется только для вариантов исполнения без поплавка плотности. Выбор способа расчѐта определяется настройками преобразователя в соответствии с 2.4.7.

1.5.8 Преобразователю можно задать два способа определения объѐма. Первый способ, наиболее точный, предназначен для определения объѐма

жидкости в резервуарах произвольной геометрической формы. При данном способе преобразователь рассчитывает объем для измеренного уровня по градуировочной таблице резервуара, т.е. таблице соответствия между уровнем и объѐмом. Градуировочная таблица вводится в память преобразователя при его изготовлении или при эксплуатации.

Второй способ предназначен для определения объѐма жидкости в резервуарах с простыми геометрическими формами. При данном способе преобразователь рассчитывает объем жидкости по математическим формулам, соответствующим следующим типам резервуаров:

- вертикальные резервуары, т.е. резервуары с неизменной по высоте площадью поперечного сечения (имеют линейную зависимость объѐма жидкости от уровня жидкости).

- горизонтальные цилиндрические резервуары с плоскими днищами, т.е. резервуары в форме горизонтально лежащего цилиндра с плоскими днищами;

- горизонтальные цилиндрические резервуары с эллиптическими днищами, т.е. резервуары в форме горизонтально лежащего цилиндра с эллиптическими днищами (высота днищ принимается равной ¼ диаметра резервуара).

Варианты исполнения с измерением уровня раздела сред, кроме общего объѐма жидкости (U), также определяют объѐм основного продукта (U1).

Объѐм основного продукта - объѐм жидкости, находящейся над разделом сред, определяется как разность общего объѐма и объѐма жидкости, находящейся под разделом сред, который определяется аналогично общему объѐму жидкости по измеренному значению уровня раздела сред.

1.5.9 Определение массы выполняется преобразователем путем умножения объѐма на измеренную, вычисленную плотность.

При измерении плотности и определении плотности по исходным данным: исходной плотности (rо), температуре (to), соответствующей исходной плотности и коэффициенту объемного расширения жидкости (Lo), масса жидкости (G) определяется:

- Для вариантов исполнения без измерения уровня раздела сред как произведение объѐма (U) и плотности (r).

- Для  вариантов  исполнения  c  измерением  уровня  раздела  сред  как

21

произведение объѐма основного продукта (U1) и плотности (r).

При вычислении плотности СУГ по компонентному составу, масса (G) определяется как сумма масс жидкой (G_) и паровой фазы (G‾).

При этом масса жидкой фазы (G_) определяется:

- Для вариантов исполнения без измерения уровня раздела сред как произведение объѐма (U) и плотности (r).

- Для вариантов исполнения c измерением уровня раздела сред как произведение объѐма основного продукта (U1) и плотности (r).

- Масса паровой фазы (G‾) определяется, как произведение плотности паровой фазы и разности объема резервуара и объѐма жидкости.

Примечание – Плотность паровой фазы СУГ рассчитывается по температуре парой фазы (t‾) и компонентному составу СУГ, но не выводится на отображение.

1.5.10 Преобразователь предназначен для работы в составе системы измерительной «СЕНС», или другой системы автоматизации производственных объектов, поддерживающей протокол «СЕНС». Наиболее полная информация о взаимодействии приборов и составе системы измерительной «СЕНС» приведена в руководстве по эксплуатации системы.

Преобразователь имеет два режима работы: измерения и эмуляции. После подачи питания преобразователь находится в режиме измерения. Режим измерения является основным режимом работы. В данном режиме преобразователь периодически осуществляет измерение, вычисление параметров контролируемой среды, формирует и передаѐт в линию связи байт состояния.

В байте состояния, отражается факт возникновения, существования того или иного события, а именно достижение параметрами среды: уровнем, температурой, плотностью, объѐмом, массой порогового значения, заданного при настройке преобразователя.

Байт состояния преобразователя используется другими устройствами: блоками коммутации, питания коммутации типа БК, БПК, световыми, звуковыми сигнализаторами типа ВС, многоканальными сигнализаторами типа МС-К, ВС-К и др., которые по байту состояния, в соответствии с собственными настройками осуществляют коммутацию цепей исполнительных устройств, включение или выключение световой и/или звуковой сигнализации.

Измеренные, вычисленные значения параметров контролируемой жидкости передаются преобразователем в линию связи по запросу от приборов, осуществляющих отображение, обработку информации: многоканальных сигнализаторов типа МС-К, ВС-К, компьютеров с соответствующим программным обеспечением и др.

Преобразователь осуществляет передачу данных по трехпроводной линии питания-связи, протоколу «СЕНС». Преобразование сигналов линии питания-связи в стандартные интерфейсы осуществляется посредством адаптеров.

Режим эмуляции отличается от режима измерения тем, что происходит оста-новка процесса измерения. В данном режиме преобразователю можно задать зна-чения измеряемых параметров, которые будут передаваться в линию как измерен-ные. По этим заданным значениям будет осуществляться расчѐт остальных пара-метров, формироваться байт состояния. Задавая преобразователю различные зна-чения параметров, можно использовать данный режим для проверки работоспособ-ности системы автоматики, т.е. осуществлять проверку работоспособности (срабаты-вания) исполнительных устройств, включения сигнализации при достижении задан-ных пороговых значений параметров. Также режим эмуляции можно использовать для проверки правильности расчета преобразователем объема, массы, плотности.

Преобразователь поддерживает процедуру настройки по управляющим сигна-

22

лам приборов: многоканальные сигнализаторы типа МС-К, ВС-К, компьютер с соот-ветствующим программным обеспечением и применением адаптера ЛИН-RS232 или ЛИН-USB. При настройке преобразователь осуществляет определение, передачу, приѐм и сохранение параметров настройки.

Вариант исполнения преобразователя Modbus может также применяться в системах автоматизации, поддерживающих протокол Modbus. Обмен информацией в данном варианте осуществляется по интерфейсу RS-485, с использованием прото-кола Modbus с форматом пакета RTU, в соответствии с документами: «Modbus application protocol specification», «Modbus over Serial Line Specification & Implementation guide». Порядок работы с преобразователем по протоколу Modbus приведен в 2.4.14.

1.6 Маркировка

1.6.1 Преобразователь имеет маркировку, содержащую:

- зарегистрированный знак (логотип) изготовителя;

- наименование изделия;

- заводской номер изделия;

- год выпуска;

- маркировку взрывозащиты и степень защиты по ГОСТ 14254-96;

- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

- изображение специального знака взрывобезопасности;

- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- знак Ta и диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;

- предупреждающую надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ!».

1.7 Обеспечение взрывозащищенности

  - Взрывозащищенность преобразователя достигается за счѐт заключения его электрических цепей во взрывонепроницаемую металлическую оболочку по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Оболочка имеет высокую степень механической прочности, выдерживает дав-ление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую среду.

  - Взрывоустойчивость оболочки проверяется при изготовлении испытаниями избыточным давлением 1,0 МПа по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).

  - Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается исполнением деталей

- их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002

(МЭК 60079-1:1998).

Крепежные детали оболочки предохранены от самоотвинчивания, изготовле-ны из коррозионностойкой стали или имеют антикоррозионное покрытие.

Сопряжения деталей, обеспечивающих взрывозащиту вида «d», показаны на чертежах средств взрывозащиты (рисунки 12, 13), обозначены словом «Взрыв» с ука-занием параметров взрывозащиты.

На поверхностях, обозначенных "Взрыв", не допускаются забоины, трещины и другие дефекты. В резьбовых соединениях должно быть не менее 5 полных непо-врежденных витков в зацеплении.

Детали, изготовленные из стали 20 и 09Г2С, имеют гальваническое покрытие Ц9.хр., из сплавов АМг6, АК7ч (Ал9) имеют гальваническое покрытие Ан.окс.

23

|  | 1,5max•45 |  |  | M75•1.5-6H/6g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4min | 27 | 2 |  | 12 |  |  |  |  |  | 18 |  | 17 | ГОСТ 14771-76-Т1 |
|  |  |  |  |  | под ключ |  |  | "Взрыв" | Ra 6,3 |  | 13 |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5 полных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | неповрежденных витков | +0,2 |  |  |  |  |  | 14 max | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3min | 12 min |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +1 | 3 | 3min |  | 12 | 2 min |  |  |  |  | 15 |
|  | 11min |  |  | 2 min |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M5 |
|  | 3 |  |  |  | 69 +0,5 |  |  |  |  | +1 | А |  |  | А |  |  | 12±0,2 |  |
|  |  |  |  | 3,5 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5•45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6100max | 1 |  |  | 5min |  |  |  |  | ГОСТ 14771-76-Т1 |  |  |  |  |  |  | 3 +1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | ГОСТ 14771-76-Т1 |  | А-А |  | Б-Б |  |
|  |  |  |  |  | 3 +1 |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 11 | 10 | M18x1-6H/6g | 2 +0,1 |  |
|  |  | +1 |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |
|  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | ГОСТ 14771-76-У6 |  |  |  |  |  |  | 19 |  | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 отв. | ,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 min | ГОСТ 14771-76-Т1 | 16,9 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 14±0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под ключ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрыв |  | Ra6.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5min |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 +1 |  |  | ГОСТ 14771-76-У6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,8min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сжатом состоянии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант исполнения (корпус B) |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 max |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M72•1.5-6H/6g |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13min | 6min |  | 27 | 2 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5max•45 |  |  | под ключ | "Взрыв" | Ra 6,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5 полных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неповрежденных витков |
| 112max |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  | Б |  | 3 | 1,8 min |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кольцо уплотнительное поз.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в свободном состоянии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Табличка поз.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Знак заземления 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21130-75 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Дно (Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 2 - Крышка (Сталь 20 ГОСТ 1050-88/12Х18Н10Т |
| ГОСТ 5632-72); 3 - Корпус (Сталь 20 ГОСТ 1050-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 4 - Штуцер (Сталь 20 ГОСТ 1050- |
| 88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 5 - Труба | (Сталь | 12Х18Н10Т | ГОСТ9941-81); 6 - Заглушка (Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ |
| 5632-72); 7 - Втулка (Сталь 20 ГОСТ 1050-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 8 - Кольцо уплотнительное (смесь резино- |
| вая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98/ смесь резиновая В-14-1НТА ТУ38 005.1166-98); 9 – шайба (Полиэтилен НД ГОСТ |
| 16338-85); 10 - Втулка резьбовая (Сталь 20 ГОСТ 1050-88 с покрытием Ц.9хр./ 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/ 14Х17Н2 |
| ГОСТ 5632-72); 11 – Заглушка (смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98); 12 - Прокладка (Резина НО-68-1 |
| ТУ381051959-90); 13 - Втулка (Сталь 20 ГОСТ 1050-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 14 - Болт М5-6gх12.58.019 ГОСТ |
| 7805-70; 15 - Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70; 16 - Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78; 17 - Табличка (Сплав АМг2 ГОСТ |
| 4784-97); 18 - Заклепка (Сплав АМг5 ГОСТ 4784-97); 19 - Фланец/штуцер (Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89/12Х18Н10Т |
| ГОСТ 5632-72); 20 - Кольцо уплотнительное (резина РС-26ч ТУ2512-01346521402-2003) |  |  |
| Рисунок 12 – Чертеж средств взрывозащиты для преобразователя со сварным корпусом |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | "Взрыв" | Ra 6,3 |  |  |  | 2 | 13 |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее 5 полных |  | M72х1,5-6H/6g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 max |  |  |  |
|  |  | неповрежденных витков |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | под ключ |  |  |  |  | 35* | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11,5 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7min |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 68 |  |  |  | ax |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 min |  |  | Вариант исполнения кабельного ввода D18 |
|  |  |  |  | 4 min |  |  |  |  | 69 +0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M27•1,5-6Н/6g | 10 | 9 | 8 | 4 | 11 |
|  | Клей "Анатерм" | 6 min |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6100max | ТУ2257-274-00008947-96 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12±0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30подключ |  |  |  |  |  |  |
|  | А |  |  |  |  | 4min |  |  | "Взрыв" | Ra 2,5 |  |  |  |  |  |  | 1825,4 |
|  |  | ГОСТ 14771-76-Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wd=0,2 max |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 min |  |  |  |  |  | 13,5min |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 max |  |  | 3 | +1 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | L=6000max |  | 24 |  | Взрыв |  | в сжатом |
|  |  |  |  |  |  | 3 min |  |  | 3 | 22 | 20 |  |  | 25 | Ra 6,3 |  |  |  | состоянии |
|  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 70* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,8min |  |  |  | ГОСТ 14771-76-Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 min |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кольцо уплотнительное |  | Кольцо уплотнительное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | поз.8 кабельного ввода D12 | поз.8 кабельного ввода D18 |
|  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  | в свободном состоянии |  | в свободном состоянии |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | ГОСТ 14771-76-У6 |  |  | 29,5 |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 12,5 min |  |  |  |  | Клей "Анатерм" |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ2257-274-00008947-96 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сжатом состоянии |  | 12,5 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 1825 |
|  |  |  |  |  |  | "Взрыв" | Ra 6,3 |  |  | 1216,5 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 9 | 8 | 4 |  | 11 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5 полных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M18х1-6H/6g |  |  |  |  |  |  |  | неповрежденных витков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знак заземления 8 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 1216,5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | А ГОСТ 21130-75 |  |  |  |
| под ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M24х1,5-6H/6g |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | "Взрыв" |  |  | M24х1,5-6H/6g |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  | Ra 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11min |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 min |  |  | Табличка поз.19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Корпус (Сплав АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 ); 2 - Крышка (Сплав АМг6 ГОСТ 4784-97 ); 3 - Втулка (Сталь 12Х18Н10Т |
| ГОСТ 5632-72/ 09Г2С ГОСТ 19281-89); 4 - Штуцер (Сталь 20 ГОСТ 1050-88/ Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 5 - |
| Труба (18х2, 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81); | 6 - Заглушка (Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); | 7 - Заглушка (Сталь 20 |
| ГОСТ 1050-88/ Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 8 - Кольцо уплотнительное (смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ |
| 38.0051166-98/ смесь резиновая В-14-1НТА ТУ38 005.1166-98); 9 - Удерживающее устройство, цанга для D12 (поли- |
| ацеталь KEPITAL F20-03 или полиамид ПА610-Л-СВ30 ТУ6-06-134), шайба | для | D18 (Полиэтилен НД ГОСТ 16338- |
| 85); 10 - Втулка резьбовая | (Сталь | 20 ГОСТ 1050-88/ 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72/ 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72); 11 - За- |
| глушка (смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98); 12 - Гайка (Сталь 20 ГОСТ 1050-88); 13 ... 15 - Кольцо |
| уплотнительное (резина РС-26ч ТУ2512-01346521402-2003); 16 - Болт M5-6g x12.58.019 ГОСТ 7805-70; 17 - Шайба |
| 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70; 18 - Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78; 19 - Табличка (Сплав АМг2 ГОСТ 4784-97); 20 - Фла- |
| нец/штуцер (Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89/ 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 21 - Заклепка(Сплав АМг5 ГОСТ 4784-97); 22 - |
| Штифт(Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72); 23 - Пластина (Сталь 20 ГОСТ 1050-88 с покрытием Ц.9 хр или 12Х18Н10Т |
| ГОСТ 5632-72); 24 - Болт М4-6gх25.58.019 ГОСТ 7805-70 или Болт М4-6gх25.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7805-70; 25 - Шайба |
| 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70 или Шайба 4.12Х18Н10Т ГОСТ 6402-70; 26 - Гайка М4-6H.58.019 ГОСТ 5915-70 или Гайка |
| М4-6H.21.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 13 – Чертеж средств взрывозащиты для преобразователя с корпусом С (Е) |

25

- Оболочка имеет степень защиты от внешних воздействий IP66 по ГОСТ

14254-96.

- Герметичность оболочек со сварными корпусами А и В обеспечивается применением прокладки 12 и кольца уплотнительного 20 соответственно в крышке 2 (см. рисунок 12), герметичностью кабельных вводов. Герметичность оболочек с корпусами С (Е) обеспечивается применением уплотнительных колец: 13 - в крышке 2; 14 - в штуцере кабельного ввода 4 и заглушке 7; 15 - во втулке 3 (см. рисунок 13), а так же герметичностью кабельных вводов.

- Взрывонепроницаемость и герметичность кабельных вводов достигается обжатием изоляции кабеля кольцом уплотнительным 8, материал которого стоек к воздействию окружающей среды в условиях эксплуатации (см. рисунки 12, 13).

Кольцо уплотнительное 8 кабельного ввода D12 предназначено для монтажа кабеля круглого сечения с диаметром 5…12 мм. При использовании кабеля с диа-метром 8…12 мм из кольца необходимо удалить внутреннюю часть по имеющемуся кольцевому разрезу.

Кольцо уплотнительное 8 кабельного ввода D18 предназначено для монтажа кабеля круглого сечения с диаметром 8…18 мм. При использовании кабеля с диа-метром 10…14 или 14…18 мм из кольца необходимо удалить одну или две внут-ренние части соответственно по имеющимся кольцевым разрезам.

- Преобразователь имеет наружный и внутренний зажим заземления. Внутренний зажим заземления расположен вместе с другими зажимами для подключения внешних цепей.

- Максимальная температура наружной поверхности преобразователя соответствует температурному классу Т3.

- На корпусе преобразователя имеется табличка 17 (корпус А, В, рисунок 12), 19 (корпус С (Е), рисунок 13) с маркировкой, выполненной в соответствии с 1.6. Табличка содержит предупреждающую надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ!»

- Направляющая преобразователя выполнена из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки не менее 1 мм. В преобразователе отсутствуют искрящие контакты и нагревающиеся элементы. Направляющая является разделительной перегородкой и может помещаться в зону класса 0 в соответствии с ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Указание мер безопасности

- По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователь относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Преобразователи могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

- Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт преобразователей производить в строгом соответствии с требованиями документов:

- ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996); - ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996); - ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993),

- других действующих нормативных документов, регламентирующих требова-ния по обеспечению пожаровзрывобезопасности, техники безопасности, экологиче-ской безопасности, по устройству и эксплуатации электроустановок.

- К эксплуатации преобразователя должны допускаться лица, изучившие

26

настоящее руководство по эксплуатации, перечисленные в 2.1.3 документы и прошедшие соответствующий инструктаж.

2.1.5 Монтаж, демонтаж преобразователей производить только при отключенном питании и отсутствии давления в резервуарах.

2.2 Эксплуатационные ограничения

2.2.1 Для обеспечения корректного измерения уровня, уровня раздела сред, плотности и температуры параметры контролируемой среды должны находиться в пределах указанных в 1.2.3 – 1.2.6,1.2.10,1.2.13.

Кроме того, для корректного измерения уровня раздела сред (h2), он должен быть ниже уровня контролируемой жидкости (h) на величину:

  - (Hн – Ннрс + 50), мм для вариантов исполнения без поплавка плотности (при этом поплавок уровня не будет упираться в поплавок раздела сред, будет находиться

- плавающем состоянии).

  - (Hн – Ннрс + 220), мм для вариантов исполнения с поплавком плотности (при этом поплавок плотности не будет упираться в поплавок раздела сред, будет находиться в плавающем состоянии).

Кроме того, для корректного измерения плотности, уровень контролируемой жидкости (h) должен находиться в пределах:

  - (Hн + 220) h (Hв – 220), мм для вариантов исполнения без поплавка раздела сред (при этом поплавок плотности не будет упираться в ограничители хода поплавков, будет находиться в плавающем состоянии).

  - (h2 + Нн – Ннрс + 220) h (Hв – 220), мм для вариантов исполнения с поплавком раздела сред (при этом поплавок плотности не будет упираться в поплавок раздела сред или верхний ограничитель хода поплавков, будет находиться

- плавающем состоянии).

- Не допускается использование преобразователя при давлении среды, превышающем допускаемое давление, определяемое используемыми поплавками, устройствами крепления.

- Не допускается использование преобразователя в средах агрессивных по отношению к используемым в преобразователе материалам, контактирующим со средой.

- Не допускается эксплуатация преобразователя при возникновении условий для замерзания контролируемой среды.

- Не допускается установка преобразователя в местах, где элементы конструкции преобразователя (поплавки, направляющая и др.) будут подвергаться разрушающим механическим воздействиям.

- Не допускается использование преобразователя при несоответствии питающего напряжения.

- Не допускается эксплуатация преобразователя с несоответствием средств взрывозащиты.

2.3 Подготовка изделия к использованию

2.3.1 Перед началом эксплуатации преобразователь должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на:

- отсутствие механических повреждений преобразователя, состояние защитных лакокрасочных и гальванических покрытий;

- комплектность преобразователя согласно паспорту;

- отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов преобразователя;

- маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи;

- наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки.

27

2.3.2 Перед установкой преобразователя необходимо провести проверку его работоспособности.

Перед проверкой работоспособности необходимо размагнитить звукопровод чувствительного элемента преобразователя, для этого необходимо переместить по-плавки от нижнего до верхнего ограничителя хода.

Для проверки работоспособности преобразователь необходимо подключить к приборам, совместно с которыми он будет эксплуатироваться (схема подключения см. рисунок 14).

ПМП-201

Конт.

+

Л

а)

| питания-связи | измерительной | СЕНС" |
| --- | --- | --- |
| к линии | системы | " |

| ПМП-201 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (исполнение Modbus) |
| Конт. |  |  |
| + |  | К источнику |
| Л |  | питания |
| - |  | 6 ... 50 В |
|  | Data+/D0 |  |
| A |  |  |
|  | Data-/D1 | К аппаратуре |
| B |  |  |
|  | Common | сбора данных |
| C |  |  |
|  | б) |  |

Рисунок 14 – Схема подключения:

а) к системе с протоколом «СЕНС»; б)  к системе с протоколом Modbus

Затем необходимо выполнить следующие действия.

Перевести приборы в режим отображения измеряемого уровня. Проверить диапазон измерений уровня, для чего переместить поплавок уровня вдоль направ-ляющей в крайнее нижнее, а затем в крайнее верхнее положение. Убедиться, что показания уровня в крайнем нижнем положении поплавка равны или меньше указан-ного в паспорте нижнего предела измерения, а показания уровня в крайнем верхнем положении поплавка равны или больше указанного в паспорте верхнего предела измерения.

Для вариантов исполнения с измерением уровня раздела сред проверить диа-пазон измерений уровня раздела сред. Проверка осуществляется аналогично выше-указанной проверке диапазона измерений уровня. Приборы переводят в режим ото-бражения измеряемого уровня раздела сред, перемещают поплавок раздела сред в крайние положения и сравнивают показания с пределами измерений уровня раздела сред.

Для вариантов исполнения с измерением плотности перевести приборы в ре-жим отображения измеряемой плотности и проверить диапазон измерений плотно-сти. Для этого необходимо установить поплавок плотности на направляющей при-близительно посередине между нижним и верхним ограничителем хода поплавков. Не перемещая поплавок плотности, переместить поплавок уровня относительно по-плавка плотности в крайнее нижнее, вернее положение. Проверить, что диапазон измерений плотности соответствующий крайним положениям поплавка уровня отно-сительно поплавка плотности равен или превышает диапазон измерений плотности, указанный в паспорте преобразователя.

Примечание - В случае большой разности температур между складскими и ра-бочими условиями, преобразователи перед включением выдерживаются в рабочих условиях не менее четырех часов.

28

| 2.3.3 Преобразователь | должен | быть | установлен | на | резервуар | строго |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вертикально. Вертикальность установки должна обеспечиваться посадочным местом, |
| подготовленным потребителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь должен устанавливаться в местах, где элементы конструк- |
| ции преобразователя не будут подвергаться механическим воздействиям, возникаю- |
| щим в результате работы оборудования, установленного на резервуаре (потоки жид- |
| кости, газа и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии механических воздействий, |  |  |  |  | Преобразователь |
| для усиления жесткости конструкции, целесооб- |  |  | 18 |  |  |
| разно фиксировать свободный конец | направ- |  |  |  |  | Ограничитель |  |
| ляющей преобразователя и (или) применять об- |  |  |  |  | хода поплавка |  |
| садную трубу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пример устройства фиксации свободного |  |  |  |  | 10 |  |  |
| конца направляющей приведен на рисунке 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае установки преобразователя в |  |  |  |  | 30 |  |  |
| обсадную трубу, еѐ диаметр должен быть доста- |  |  |  |  |  |  |  |
| точным для свободного хода поплавков с учѐтом | 10 |  |  |  |  |  |  |
| возможности обеспечения соосности трубы и |  |  |  |  |  |  |  |
| направляющей и возможного скопления загряз- |  |  | 25 |  | Дно резервуара |
| нений, посторонних предметов в полости трубы. |  |  |  |  |  |
| Для устранения воздушных пробок в обсадной |  |  | Рисунок 15 |  |  |
| трубе необходимо выполнить отверстия. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – Применение обсадной трубы может привести к недостоверным |
| измерениям плотности жидкости, так как плотность жидкости внутри обсадной трубы |
| может отличаться от плотности жидкости в резервуаре из-за отсутствия циркуляции |
| жидкости между внутренней полостью обсадной трубы и остальным резервуаром. |  |
| При монтаже преобразователя в резервуар может потребоваться изменение |
| положения ограничителей хода поплавков. Например в случаях, когда нижний огра- |
| ничитель хода упирается в устройство фиксации, когда поплавки, ограничители хода |
| упираются в расположенные внутри резервуара (на дне, в горловине) элементы кон- |
| струкции резервуара. Положение ограничителей хода поплавков, | установленное при |
| выпуске преобразователя с производства, обозначается рисками, которые наносятся |
| на направляющую преобразователя снизу и сверху ограничителя. Для перемещения |
| ограничителя хода поплавков ослабьте его болтовые соединения, переместите огра- |
| ничитель в | требуемое | положение | и | вновь | затяните | болтовые | соединения | с |
| усилием (3,5 ± 0,2) Н·м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНИМАНИЕ! Перемещение ограничителей хода поплавков приведет к из- |
| менению неизмеряемых зон, которые при выпуске преобразователя с произ- |
| водства устанавливаются минимальными в соответствии с 1.2.3. На эксплуата- |
| ции допускается только увеличение неизмеряемых зон. |  |  |  |  |  |
| Преобразователь необходимо устанавливать так, чтобы между свободным |
| концом направляющей и нижней, верхней стенкой резервуара, в зависимости от ва- |
| рианта исполнения преобразователя, образовался зазор, исключающий изгиб на- |
| правляющей. Изгиб направляющей возможен, если свободный конец упирается в |
| стенку резервуара из-за изменения размеров | резервуара при изменении температу- |
| ры окружающей среды или при наполнении жидкостью. |  |  |  |  |  |  |
| Вышеуказанный зазор должен обеспечиваться: |  |  |  |  |  |  |

- для вариантов исполнения с нерегулируемым устройством крепления выбором соответствующей длины направляющей;

- для вариантов исполнения с регулируемым устройством крепления выбором соответствующего положения устройства крепления.

Примечание – Если при заказе преобразователя с нерегулируемым устройст-

29

вом крепления указаны только размеры резервуара, то по умолчанию зазор прини-мается равным приблизительно 20мм.

Для изменения положения регулируемого устройства крепления необходимо ослабить затяжку болтов или прижимной втулки устройства крепления (см. приложе-ние В), установить устройство крепления в нужное положение и вновь затянуть бол-ты или прижимную втулку.

При установке преобразователя в резервуар необходимо определить, а затем в соотсветствии с 2.4.6 ввести в память преобразователя величину отступа от дна резервуара d0.

Примечание – При выпуске преобразователя с производства величина отступа от дна резервуара по умолчанию устанавливается равной нулю.

Преобразователь осуществляет измерение от нижней торцевой поверхности направляющей для всех вариантов исполнения, кроме варианта с инверсным датчи-ком уровня, или от уплотнительной поверхности фланца для варианта с инверсным датчиком уровня.

Расстояние от дна резервуара до нижней торцевой поверхности (см. рисунок 1) или уплотнительной поверхности фланца (см. рисунок 7) соответствует отступу от дна резервуара d0.

Величина отступа может быть как положительной, когда вышеуказанные по-верхности находятся выше дна резервуара, так и отрицательной, когда вышеуказан-ные поверхности находятся ниже дна резервуара.

После определения отступа от дна резервуара необходимо установить преоб-разователь на резервуар и закрепить с помощью устройства крепления.

ВНИМАНИЕ! При установке преобразователя в резервуар не допускается подвергать поплавки механическим воздействиям.

При монтаже преобразователя на резервуар может потребоваться демонтаж поплавков с преобразователя. Например, резервуар оснащѐн ответным устройством крепления, внутренний диаметр, условный проход которого меньше диаметра по-плавков.

Установку преобразователя в этом случае осуществлять следующим образом. Ослабьте болтовые соединения нижнего ограничителя хода поплавков, сними-

те с направляющей нижний ограничитель с поплавками.

Установите преобразователь на резервуар с помощью устройства крепления. При этом, если необходимо, снимите верхний ограничитель хода поплавков, ослабив его болтовые соединения, а затем установите верхний ограничитель хода поплавков на место (между рисками на направляющей), затянув его болтовые соединения с усилием (3,5 ± 0,2) Н·м.

Установите на направляющую поплавки. Положение поплавков преобразова-теля и их взаимное расположение приведено на рисунках 1, 6 и 7.

ВНИМАНИЕ! Поплавки уровня и раздела сред должны быть установлены магнитами вверх см. приложение Г.

Установите нижний ограничитель хода поплавков на место (между рисками на направляющей), затянув его болтовые соединения с усилием (3,5 ± 0,2) Н·м.

2.3.4 После установки преобразователя в резервуар необходимо произвести электрический монтаж. Схема подключения преобразователя приведена на рисунке 14. Преобразователь присоединяется к линии питания-связи по трем проводам, цепи: «+» (плюс питания), «Л» (линия ), «-» (минус – общий провод питания). У преобразователя варианта исполнения Modbus при подключении к системе с протоколом Modbus контакты «+», «-» используются для подачи питающего напряжения 6 … 50 В, а контакты «C», «A», «B» предназначены для подключения преобразователя по интерфейсу RS-485.

30

Соединения производить при отсутствии питающего напряжения. Заземление преобразователя осуществлять в соответствии с требованиями нормативных доку-ментов.

ВНИМАНИЕ! При монтаже не допускается попадание влаги внутрь обо-лочки преобразователя через снятую крышку и разгерметизированные кабель-ные вводы.

Электрические соединения и герметизацию преобразователя производить следующим образом (рисунки 12, 13).

Ослабьте втулку резьбовую 10, выньте из кабельного ввода заглушку 11, предназначенную для герметизации преобразователя при хранении и транспорти-ровке.

Примечание – В неиспользуемом кабельном вводе затянуть втулку резьбовую 10 для плотного обжатия заглушки 11.

Удалите наружную оболочку кабеля на длине 20 … 30 мм, снимите изоляцию с проводов кабеля на длине 5…7 мм.

ВНИМАНИЕ! Для монтажа должен применяться кабель круглого сечения с диаметром 5 … 12 мм для кабельного ввода D12 и 8 ... 18 мм для кабельного ввода D18.

Вставьте кабель в кабельный ввод, удалив, при необходимости, одну или две внутренние части кольца уплотнительного 8 (см. 1.7.6) по имеющимся кольцевым разрезам.

ВНИМАНИЕ! Кольцо уплотнительное 8 должно обхватывать наружную оболочку кабеля по всей своей длине.

Присоедините оголенные концы проводов к зажимам. Заверните втулку резь-бовую 10 для кабельных вводов D12 корпусов А и В, D18 корпуса С (Е) до упора, а для кабельных вводов D12 корпуса С (Е) с цангой с усилием 5 Н·м.

ВНИМАНИЕ! Кабель не должен перемещаться или проворачиваться в резиновом уплотнении.

Заверните крышку 2 до упора. Закрепите защитную оболочку кабеля.

- После монтажа необходимо осуществить настройку преобразователя в соответствии с конкретным применением. Настройка преобразователя может производиться на предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями заказчика. При этом необходимо проверить соответствие настроек, записанных в паспорте, конкретному применению и, при необходимости, скорректировать настройку. Настройка производится в соответствии с 2.4.6 – 2.4.14. Все изменения настроек зафиксировать в паспорте.

- После настройки необходимо провести проверку работоспособности. Для этого по приборам, с которыми преобразователь будет эксплуатироваться, проконтролировать наличие отображения всех измеряемых, вычисляемых параметров. Затем, при необходимости, используя режим эмуляции в соответствии с 2.4.15, проверить работу по сигналам преобразователя блоков коммутации, блоков питания-коммутации, исполнительных устройств, с которыми преобразователь будет эксплуатироваться.

2.4 Порядок работы 2.4.1 Общие сведения

Преобразователь при подаче питания работает в автоматическом режиме в соответствии с заданными настроечными параметрами. Преобразователь периодически осуществляет измерение, вычисление параметров контролируемой среды, формирует и передаѐт в линию связи байт состояния. По запросу от приборов, осуществляющих отображение, обработку информации преобразователь передаѐт в линию связи измеренные, вычисленные значения параметров

31

контролируемой среды.

Перечень критических отказов преобразователя приведен в таблице 3. Таблица 3

| Описание отказа | Причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь | Несоответствие | питаю- | Проверить и привести в соответствие |
| неработоспособен | щего напряжения |  |
|  |  |  | Обрывпитающих и | Подтянуть крепление проводов кабе- |
|  |  |  | (или) контрольных це- | ля в клеммных зажимах преобразо- |
|  |  |  | пей преобразователя | вателя. Выполнить требования 2.3.4 |
| Не обеспечивается | Неправильное соедине- | Привести в соответствие со схемой |
| выполнение | тре- | ние преобразователя | (см. рисунок 14) |
| буемых | функций. | Неправильная | настрой- | Проверить на соответствие указани- |
| Несоответствие | ка |  | ям, приведенным в руководстве |
| технических | пара- | Неизвестна |  | Проконсультироваться с сервисной |
| метров. |  |  |  |  | службой предприятия-изготовителя |

Перечень возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих к ава-рийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Описание ошибки | Возможные последствия |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неправильно |  | Преобразователь не обес- | Отключить питание преобразователя. |
| закреплена |  | печивает | требуемый | уро- | Устранить несоответствие |
| крышка | или | ка- | вень взрывозащиты. | Не |  |  |  |
| бельный | ввод, | исключено воспламенение |  |  |  |
| или неправильно | и взрыв среды во взрыво- |  |  |  |
| собраны |  | (или | опасной зоне |  |  |  |  |  |  |
| установлены | не | Попадание воды в полость | 1 При раннем обнаружении: отклю- |
| все) детали ка- | преобразователя. | Отказ | чить питание, просушить внутреннюю |
| бельного ввода | преобразователя и систе- | полость преобразователя до полного |
|  |  |  | мы автоматики, обеспечи- | удаления влаги, поместить внутрь |
|  |  |  | ваемой | им, | например, | преобразователя мешочек с силика- |
|  |  |  | системы | предотвращения | гелем-осушителем |  |
|  |  |  | переполнения | резервуара | 2 При позднем обнаружении (появле- |
|  |  |  | с нефтепродуктами. В ре- | ние коррозии, наличие воды на элек- |
|  |  |  | зультате возможны розлив | тронной плате, изменение цвета, |
|  |  |  | нефтепродуктов, | возник- | структуры | поверхности | материалов |
|  |  |  | новение | взрывоопасной | деталей) | преобразователь подлежит |
|  |  |  | среды, возгорание, взрыв, | ремонту | на | предприятии- |
|  |  |  | пожар |  |  |  |  | изготовителе |  |

Основные работы, осуществляемые с преобразователем, заключаются в просмотре измеренных, вычисленных преобразователем параметров, вводе необходимых для работы данных и настройке его параметров.

Работы с преобразователем осуществляются в основном через показывающие и сигнализирующие приборы типа МС-К, ВС-К или персональный компьютер с применением адаптеров ЛИН-RS232, ЛИН-USB и соответствующего программного обеспечения.

Подробное описание порядка работы с показывающими и сигнализирующими приборами типа МС-К, ВС-К приведено в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Работа с преобразователем через персональный компьютер обеспечивается программой «АРМ СИ СЕНС», а настройка - программой «Настройка датчиков и

32

вторичных приборов». Подробное описание порядка работы с использованием персонального компьютера и программ приведено в соответствующих руководствах пользователя.

Далее приводится порядок работы с использованием показывающих и сигнализирующих приборов типа МС-К, ВС-К.

Работа с преобразователем осуществляется с помощью кнопок прибора типа МС-К, ВС-К, при этом на табло прибора выводится соответствующая информация. При работе различается кратковременное (длительностью менее 1 секунды) и дли-тельное нажатие кнопок.

В рабочем режиме при просмотре параметров переход от одного параметра к другому осуществляется кратковременным нажатием правой кнопки прибора типа МС-К, ВС-К, а переход к просмотру параметров следующего преобразователя осу-ществляется длительным или кратковременным нажатием левой кнопки.

Преобразователь также поддерживает работу с меню через приборы типа МС-К, ВС-К.

Перемещение по пунктам меню осуществляется следующем образом: Текущий пункт меню отображается на табло прибора типа МС-К, ВС-К. Пере-

ход к следующему или предыдущему пункту меню, осуществляется кратковременным нажатием правой или левой кнопки соответственно. Выбор текущего пункта меню (вход) осуществляется длительным нажатием правой кнопки.

Быстрый выход из меню, текущего пункта меню без сохранения изменений осуществляется одновременным нажатием левой и правой кнопок.

Выход из меню, текущего пункта меню осуществляется следующим образом: Кратковременными нажатиями на правую кнопку необходимо перейти к пункту,

подпункту End. Если в раннее выбранных подпунктах меню были произведены какие-либо изменения, то при кратковременном нажатии на правую кнопку на табло отобразится запрос – SAV? (сохранить?). Длительное нажатие на правую кнопку осуществляет выход с сохранением изменений, при этом на табло последовательно отобразятся сообщения – YES, SAVE (да, сохранено). Кратковременное нажатие или отсутствие нажатия на правую кнопку осуществляет выход без сохранения изменений, при этом на табло отобразится сообщение – no (сохранения не было).

Набор адреса и других числовых параметров осуществляется следующим об-

разом:

При наборе числового параметра, текущий вводимый разряд мигает. Переход к вводу другого разряда старшего или младшего, осуществляется кратковременным нажатием левой или правой кнопки соответственно. При вводе дробных числовых значений кратковременное нажатие левой кнопки при мигающем крайнем старшем разряде осуществляет переход к вводу положения разделителя целой и дробной частей – точки, при этом точка начинает мигать.

Длительное нажатие левой или правой кнопки осуществляет изменение зна-чения разряда в большую или меньшую сторону соответственно, а также изменяет положение разделителя целой и дробной частей. Ввод отрицательных чисел осуще-ствляется выбором знака «-» в крайнем старшем разряде.

Ввод набранного числового значения осуществляется кратковременным нажа-тием правой кнопки при мигающем крайнем младшем разряде.

Выбор параметра пункта меню осуществляется следующим образом:

Текущее значение выбираемого параметра отображается на табло миганием. Пролистывание значений параметров в одну или другую сторону осуществляется длительным нажатием на левую или правую кнопку. Выбор (ввод) текущего значения параметра осуществляется кратковременным нажатием на правую кнопку.

Порядок работы с преобразователем варианта исполнения Modbus приведен в

2.4.16.

33

2.4.2 Просмотр параметров

Параметры, которые можно вывести на отображение в режиме измерений, приведены в таблице 5.

Состав отображаемых параметров зависит от варианта исполнения преобразователя (наличия поплавков уровня раздела сред, плотности), способа определения плотности и настройки списка отображаемых преобразователем параметров.

Переход от просмотра одного параметра к другому осуществляется кратковременным нажатием правой кнопки показывающих и сигнализирующих приборов типа МС-К, ВС-К. Переход к просмотру параметров следующего преобразователя осуществляется длительным или кратковременным нажатием левой кнопки.

Таблица 5

| № | Обозна- | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чение |  |  |  |
| 1 | h | Уровень жидкости, м | Расстояние от нижней стенки (дна) резервуа- |
|  |  |  | ра до поверхности жидкости |  |
| 2 | h2 | Уровень раздела сред, м | Расстояние от нижней стенки (дна) резервуа- |
|  |  |  | ра до границы раздела сред |  |
| 3 | tº | Температура жидкости, ºС | Температура жидкости или жидкой фазы СУГ, |
|  |  |  | определяемая показаниями датчиков темпе- |
|  |  |  | ратуры, расположенных ниже уровня жидко- |
|  |  |  | сти. |  |
| 4 | % | Процентное заполнение | Отношение объѐма жидкости | к объѐму ре- |
|  |  | объѐма резервуара, % | зервуара, выраженное в процентах |
| 5 | U | Объем жидкости, м3 | Объѐм жидкости, соответствующий измерен- |
|  |  |  | ному уровню |  |
| 6 | G | Масса продукта, т | Масса жидкости над разделом сред |
| 7 | r | Плотность, г/см³ | Плотность жидкости или плотность жидкой |
|  |  |  | фазы СУГ |  |
| 8 | U1 | Объем основного продук- | Объѐм жидкости над разделом сред |
|  |  | та, м3 |  |  |
| 9 | t‾ | Температура паровой фа- | Температура, определяемая | показаниями |
|  |  | зы, ºС | датчиков температуры, расположенных выше |
|  |  |  | уровня жидкости. |  |
| 10 | G‾ | Масса паровой фазы, т | Массы жидкой и паровой фазы СУГ опреде- |
| 11 | G_ | Масса жидкой фазы, т | ляемые по компонентному составу и темпе- |
|  |  |  | ратурам фаз. |  |

34

2.4.3 Меню быстрого доступа

Структура меню быстрого доступа приведена на рисунке 16.

Вход в меню быстрого доступа (USEr)

| Меню установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SЕt.u |  | Pr |  | Pb |  | Lo |  | to |  | ro |  | h | t |  | r |  | h2 |  | t¯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в режиме удержания | Hold |  | h |  | t |  | % |  | U |  | G |  | r | U1 |  | h2 |  | t¯ |  | G¯ |  | G_ |  | nt |  |  |
|  | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выход в рабочий режим

Рисунок 16

Вход в меню быстрого доступа осуществляется при просмотре параметров длительным нажатием на правую кнопку показывающих и сигнализирующих прибо-ров типа МС-К, ВС-К. При этом на табло отобразится обозначение меню USEr и пер-вый пункт меню SEt.u.

Пункт меню SEt.u содержит меню установок пользователя, т.е. содержит под-пункты соответствующие вводимым исходным данным или измеряемым параметрам. Пункт меню SEt.u позволяет при просмотре в режиме измерений или в режиме эму-ляции произвести оперативное изменение содержащихся в данном меню исходных данных, параметров.

Отображаемый состав пункта SEt.u зависит от варианта исполнения преобра-зователя (наличия измерений, поплавка плотности), выбранного способа расчѐта плотности и выбранного режима работы: измерение или эмуляция.

Подпункты, соответствующие измеряемым параметрам (см. таблицу 5): h, t , r, h2, t¯, отображаются только в режиме эмуляции.

Подпункты, соответствующие исходным данным для расчѐта плотности про-извольной жидкости (см. 1.5.7): Lо, rо, tо, отображаются только для варианта испол-нения преобразователя без измерения плотности (поплавка плотности), если уста-новлено значение массовой доли пропана Pr равное нулю.

Подпункт, соответствующий массовой доле бутана Pb для расчѐта плотности СУГ по компонентному составу (см. 1.5.7), отображается только для варианта испол-нения преобразователя без измерения плотности (поплавка плотности), если уста-новлено значение массовой доли пропана Pr отличное от нуля.

Пункт меню быстрого доступа HOLD позволяет оперативно просмотреть в ре-жиме удержания величины всех измеряемых, вычисляемых параметров, соответст-вующих последнему измерению.

Примечание – Подпункты t¯, G_, G¯ пункта HOLD отображаются только при выборе способа расчета плотности СУГ по компонентному составу.

Помимо подпунктов, соответствующих параметрам, представленным в табли-це 5, пункт HOLD содержит подпункт nt , в котором можно оперативно просмотреть значения температур, измеренные каждым датчиком температуры преобразователя.

35

2.4.4 Меню настройки преобразователя

Структура меню настройки преобразователя приведена на рисунке 17.

| Вход в режим настройки (SEt) |
| --- |
|  | Ввод адреса |  | Выход в рабочий режим |  |
|  |  | АXXX |  |  |  |
|  |  |  | преобразователя |  |  |  | просмотра параметров |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ градуировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные настра- | SEE |  |  | ovAL |  | tAbL | ov.EL |  | hEiG |  | End |  |  |
| иваемые параметры | SEtt |  | h_ |  | h |  | d1 |  |  | d0 |  |  | Gr | H | U |  | d2 |  | d8 |  | r_ |  | r | d4 |  | d5 | d6 |  | d7 |  | End |  |  |
|  |  | Параметры расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dEnS |  | Lo |  |  | ro |  |  |  | to |  |  | End |  |  |
|  | плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пороговые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LEv. |  | 1.--_ |  | 2.--_ |  | 3.--_ |  |  | 4.--_ |  |  | 5.--¯ |  | 6.--¯ |  | 7.--¯ |  |  |  | 8.--¯ |  |  |  | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гистерезисы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GiSt |  | G h |  | Gt° |  |  |  | G% |  |  | G U |  |  | G G |  |  | G r |  | GU1 |  |  | Gh2 |  |  | Gt¯ |  | GG¯ |  |  |  | GG_ |  |  | End |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nt° |  | 1.°C |  | 2.°C |  |  | 3.°C |  | 4.°C |  |  |  | 5.°C |  | 6.°C |  |  |  | 7.°C |  |  | 8.°C |  |  |  | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Позиции датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ht° |  | 1.ht |  | 2.ht |  |  | 3.ht |  | 4.ht |  |  |  | 5.ht |  | 6.ht |  |  |  | 7.ht |  |  |  | 8.ht |  |  |  | End |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список отображаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | параметров | rEAd |  | 1.h |  | 2.t° |  | 3.% |  | 4.U |  | 5.G |  |  | 6.r |  | 7.U1 |  | 8.h2 |  |  | 9.P |  |  | 10.t¯ |  | 11.G¯ | 12.G_ |  | End |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| калибровочные | Cont |  | С1 |  | С2 |  | Lc |  | д |  |  | F |  | End |  |  |
|  |  | параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Калибровка | САL. |  | СXXX |  | End |  |  |
| Информация об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройстве | inFo |  | Er |  | Ad |  | Pn |  | End |  |  |
|  | End |  |
|  | Выход в рабочий режим |  |
| Рисунок 17 |
|  |  |  | Перечень пунктов, подпунктов и параметров меню настройки приведѐн в таб- |
| лице 6. |
|  | Таблица 6 |
|  | № |  |  |  | Пункт |  |  |  |  |  |  |  | Подпункт (параметр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | Обо- |  |  |  |  |  |  | Обо- |  |  | Наименование, |  |  | еди- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зна- |  | Наименование |  | зна- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ницы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чение |  |  |  |  |  | чение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | SEE | Переход к про- | - | - |  |
|  |  |  | смотру параме- |  |  |  |
|  |  |  | тров |  |  |  |
|  | 2 |  | SEtt |  | Основные на- |  | h_ |  |  |  |  |  |  | Нижняя | контрольная, | Устанавливаются при изго- |
|  |  |  |  |  | страиваемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | калибровочная |  | точка | товлении преобразователя |
|  |  |  | параметры |  | уровня, м |  |
|  | 3 |  |  | h‾ | Верхняя | контрольная, |  |
|  |  |  |  |  | калибровочная | точка |  |
|  |  |  |  |  | уровня, м |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  | Глубина |  |  |  | погружения | Устанавливается в |  |  | соответ- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поплавка уровня, м |  | ствии с 2.4.6, приложением Г |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | d0 |  |  |  |  |  |  | Отступ от |  | дна | резер- | Устанавливается при уста- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вуара, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новке |  | преобразователя в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствии с 2.4.6 |

36

Продолжение  таблицы 6

| № |  | Пункт | Подпункт (параметр) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обо- |  | Обо- | Наименование, | еди- |  |  |  |  |
|  | зна- | Наименование | зна- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ницы измерения |  |  |  |  |  |
|  | чение |  | чение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SEtt | Основные на- |  | Способ расчѐта объѐ- | oval – по формуле для гори- |
|  |  | страиваемые | Gr | ма жидкости |  | зонтального | цилиндрическо- |
|  |  | параметры |  |  |  |  |  | го резервуара | с | плоскими |
|  |  |  |  |  |  |  |  | днищами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tAbL – по | градуировочной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | таблице резервуара |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ov.EL – по | формуле для |
|  |  |  |  |  |  |  |  | горизонтального | цилиндри- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ческого резервуара с элип- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тическими днищами |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hEiG – по формуле для вер- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тикального резервуара (ли- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нейный) |  |  |  |
| 7 |  |  | Н | Высота (диаметр) ре- | Устанавливаются по данным |
|  |  |  |  | зервуара, м |  | на резервуар |  |  |  |
| 8 |  |  | U | Объем резервуара, м3 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | d2 | Глубина | погружения | Устанавливается | в соответ- |
|  |  |  |  | поплавка | раздела | ствии с 2.4.6, приложением Г |
|  |  |  |  | сред, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | d8 | Разница высот уста- | Устанавливаются при изго- |
|  |  |  |  | новки | магнитов | по- | товлении преобразователя |
|  |  |  |  | плавков уровня и раз- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дела сред, м |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | r_ | Нижняя | контрольная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точка плотности, г/см³ |  |  |  |  |
| 12 |  |  | r‾ | Верхняя | контрольная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точка плотности, г/см³ |  |  |  |  |
| 13 |  |  | d4 | Контрольное расстоя- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ние соответствующее |  |  |  |  |
|  |  |  |  | r‗ , м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | d5 | Контрольное расстоя- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ние соответствующее |  |  |  |  |
|  |  |  |  | r‾ , м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | d6 | Порог обнуления по- | Устанавливается в соответ- |
|  |  |  |  | казаний | уровня | раз- | ствии с 2.4.6, при выпуске с |
|  |  |  |  | дела сред, м |  | производства | устанавлива- |
|  |  |  | d7 | Порог | обнуления | по- | ются равными нулю |
|  |  |  |  | казаний уровня, м |  |  |  |  |  |

37

Продолжение  таблицы 6

| № | Пункт |  |  |  | Подпункт (параметр) |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обо- |  |  |  | Обо- | Наименование, |  | еди- |  |  |
|  | зна- | Наименование | зна- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ницы измерения |  |  |  |
|  | чение |  |  |  | чение |  |  |  |  |
| 16 | dEnS | Исходные | па- | Lо | Коэффициент объем- | Устанавливается в соответ- |
|  |  | раметры | для |  | ного расширения, |  | ствии с 2.4.7 |  |
|  |  | расчѐта |  | плот- |  | х10-3 1/ C |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ности | контро- | rо | Исходная плотность, |  |  |
|  |  | лируемой | жид- |  | г/см³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | кости |  |  | tо | Температура, |  | соот- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ветствующая | исход- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ной плотности,ºC |  |  |  |
| 19 | LЕv | Пороговые зна- | 1 … 8 | Список |  | пороговых | Устанавливается | в соответ- |
|  |  | чения парамет- |  | значений | параметров | ствии с 2.4.8 |  |
|  |  | ров среды |  |  | среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GiSt | Гистерезисы | G h | Гистерезис |  | уровня |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жидкости, м |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Gtº | Гистерезис | средней |  |  |
|  |  |  |  |  |  | температуры, С |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | G% | Гистерезис | процент- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ного заполнения объ- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ѐма резервуара, % |  |  |
| 23 |  |  |  |  | G U | Гистерезис объема, м3 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | G G | Гистерезис массы, т |  |  |
| 25 |  |  |  |  | G r | Гистерезис плотности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г/см³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | GU1 | Гистерезис | объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основного | продукта, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Gh2 | Гистерезис |  | уровня |  |  |
|  |  |  |  |  |  | раздела сред, м |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | G P | Гистерезис | давления |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (не используется) |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Gt ‾ | Гистерезис | темпера- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | туры | паровой | фазы, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | GG‾ | Гистерезис |  | массы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | паровой фазы СУГ, т |  |  |
| 31 |  |  |  |  | GG_ | Гистерезис |  | массы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жидкой фазы СУГ, т |  |  |
| 32 | ntº | Показания дат- | 1ºС… | Список | температур, | Просмотр температуры каж- |
|  |  | чиков темпера- | 8ºС | измеренных | датчика- | дого датчика в соответствии |
|  |  | туры |  |  |  | ми температуры, | С | с 2.4.9 |  |
| 33 | htº | Позиции датчи- | 1.hT | Список | высот | уста- | Устанавливается | при изго- |
|  |  | ков температу- | …8.h | новки | датчиков | тем- | товлении преобразователя |
|  |  | ры |  |  | T | пературы, м |  |  |  |  |  |
| 34 | rEAd | Список | отобра- | 1.h… | Список | параметров, | Устанавливается | в соответ- |
|  |  | жаемых |  | пара- | 12.G_ | отображаемых |  | при | ствии с 2.4.10 |  |
|  |  | метров |  |  |  | просмотре |  |  |  |  |  |

38

Продолжение  таблицы 6

| № | Пункт |  | Подпункт (параметр) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обо- |  | Обо- |  |  |  |  |
|  | зна- | Наименование | зна- | Наименование |  |  |
|  | чение |  | чение |  |  |  |  |
| 35 | Cont | Контрольные, | С1 | Калибровочный пара- | Устанавливаются при изго- |
|  |  | калибровочные |  | метр, | соответствую- | товлении преобразователя |
|  |  | параметры |  | щий h_ |  |  |  |
| 36 |  |  | С2 | Калибровочный | пара- |  |
|  |  |  |  | метр, | соответствую- |  |
|  |  |  |  | щий h‾ |  |  |  |
| 37 |  |  | Lc | Длина | звукопровода, |  |
|  |  |  |  | мм |  |  |  |
| 38 |  |  | д | относительное откло- |  |
|  |  |  |  | нение | длины | звуко- |  |
|  |  |  |  | провода, % |  |  |
| 39 |  |  | F | Время задержки реак- | Устанавливается в соответ- |
|  |  |  |  | ции на ошибку, с |  | ствии с 2.4.12 |
| 40 | CAL. | Калибровка | СXXX | Команды калибровки | Проводятся в соответствии с |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.13 |
| 41 | inFo | Информация об | Er | Код ошибки |  |  |
| 42 |  | устройстве | Ad | Адрес | преобразова- | Устанавливается в соответ- |
|  |  |  |  | теля |  |  | ствии с 2.4.14 |
| 43 |  |  | Pn | Версия | программы | Устанавливается при изго- |
|  |  |  |  | контроллера |  | товлении преобразователя |
|  | Примечание – Состав отображаемых пунктов, подпунктов меню зависит от |
| параметров настройки |  |  |  |  |  |

Через меню настройки осуществляется настройка преобразователя. Настрой-ка преобразователя проводится на предприятии-изготовителе в полном объеме в соответствии с данными заказа. Необходимость перенастройки преобразователя при эксплуатации может возникнуть, если данные заказа не были предоставлены в пол-ном объеме или оказались не соответствующими действительности.

Вход в меню настройки осуществляется из режима просмотра параметров од-новременным нажатием на обе кнопки. При этом на приборе отобразится надпись SЕt (настройка). Затем в течение 5 секунд необходимо кратковременно нажать на правую кнопку, после чего появится индикация запроса адреса устройства: А ХXX. Далее в соответствии с 2.4.1 необходимо набрать адрес настраиваемого преобразо-вателя (указан в паспорте). После ввода адреса на приборе отобразится тип уст-ройства – SEnS (сенсор) и первый пункт меню – SEE.

2.4.5 Быстрый переход к просмотру параметров преобразователя

Пункт SEE (просмотр) меню настройки обеспечивает быстрый переход к про-смотру параметров преобразователя.

При большом количестве подключенных устройств выбор (пролистывание) адреса преобразователя в соответствии с 2.4.2 может занять достаточно много вре-мени, к тому же преобразователя может не быть в настраиваемом в МС-К, ВC-К спи-ске устройств, поставленных на просмотр. В этих случаях возможен быстрый переход к просмотру параметров преобразователя, который осуществляется следующим об-разом:

Войти в меню настройки в соответствии с 2.4.4, набрав адрес преобразовате-

ля.

39

Выбрать в соответствии с 2.4.1 пункт меню SEE. При этом МС-К, ВС-К перей-дѐт в рабочий режим просмотра параметров преобразователя, с набранным адре-сом.

2.4.6 Настройка основных параметров преобразователя

Пункт SEtt меню настройки обеспечивает настройку основных параметров преобразователя. Каждому параметру соответствует подпункт меню.

Параметры h_, h¯, r_, r¯, d4, d5, d8 (см. таблицу 6) устанавливаются на предприятии-изготовителе при настройке (юстировке) преобразователя в соответствии с приложением Д.

Примечания.

  - Подпункты, соответствующие параметрам d4, d5, отображаются, если параметр r_ установлен отличным от нуля (при наличии поплавка плотности).

  - Подпункт, соответствующий параметру d8, отображается, если параметр d2 установлен отличным от нуля (при наличии поплавка уровня раздела сред).

ВНИМАНИЕ! Изменение параметров h_, h¯, r_, r¯, d4, d5, d8 влияет на метрологические характеристики и работоспособность преобразователя.

Преобразователь осуществляет измерение от нижней торцевой поверхности направляющей для всех вариантов исполнения, кроме варианта с инверсным датчи-ком уровня, или от уплотнительной поверхности фланца для варианта с инверсным датчиком уровня до нижней торцевой поверхности поплавка. Приведение измерений

- реальным условиям эксплуатации осуществляется с помощью подпунктов, соответ-ствующим параметрам d0, d1, d2.

Параметр d0 учитывает отступ от дна резервуара. Это расстояние в метрах от дна резервуара до нижней торцевой поверхности (см. рисунок 1,6 и 8) или уплотни-тельной поверхности фланца (см. рисунок 7).

Примечание – Дном резервуара может быть принят условный уровень, соот-ветствующий нулевому объему.

Величина отступа может быть как положительной, когда вышеуказанные по-верхности находятся выше дна резервуара, так и отрицательной, когда вышеуказан-ные поверхности находятся ниже дна резервуара.

При выпуске преобразователя с производства величина отступа от дна резер-вуара по умолчанию устанавливается равной нулю. Отступ от дна резервуара в ус-ловиях эксплуатации определяется при установке преобразователя.

Параметр d1 учитывает глубину погружения поплавка уровня. Глубина погру-жения поплавка устанавливается в зависимости от типа контролируемой среды (плотности жидкости) в соответствии с приложением Г или определяется экспери-ментально. Глубина погружения вводится в метрах (м).

Параметр d2 учитывает глубину погружения поплавка уровня раздела сред. Глубина погружения поплавка устанавливается в зависимости от типов сред (плотно-стей жидкостей) в соответствии с приложением Г или определяется эксперименталь-но. Глубина погружения вводится в метрах (м).

Примечание – При отсутствии у преобразователя измерений (поплавка) уров-ня раздела сред параметр d2 устанавливается равным нулю.

Определение параметров резервуара осуществляется с помощью подпунктов

Gr, H, U.

С помощью подпункта Gr осуществляется выбор способа расчѐта объѐма: oval – по формуле для горизонтального цилиндрического резервуара с пло-

скими днищами.

tAbL – по  градуировочной таблице резервуара.

ov.EL – по формуле для горизонтального цилиндрического резервуара с элиптическими днищами.

40

hEiG – по формуле для вертикального резервуара.

Подпункт Н соответствует параметру – высота резервуара. Для горизонталь-ных цилиндрических резервуаров высота соответствует диаметру резервуара. Высо-та вводится по данным на резервуар в метрах (м).

Подпункт U соответствует параметру – объѐм резервуара. Объѐм вводится по данным на резервуар в метрах в кубе (м3).

Примечания 1 Высота соответствует уровню, при котором объѐм контролируемой жидкости

равен объѐму резервуара.

2 При определении объѐма по градуировочной таблице высота и объѐм ре-зервуара автоматически устанавливаются в соответствии с градуировочной табли-цей.

Из-за наличия нижней неизмеряемой зоны при эксплуатации может возникнуть необходимость обнуления показаний уровня, уровня раздела сред и соответственно их производных: объѐма, массы при уменьшении уровня ниже порогового значения. Для этого предусмотрены подпункты меню, соответствующие параметрам: d6 - порог обнуления уровня раздела сред, d7 – порог обнуления уровня основной жидкости. При этом показания уровней будут обнуляться при понижении ниже заданных поро-гов, а переключение с нулевого на ненулевое показание будет происходить при пре-вышении уровнями заданных порогов более чем на 2 мм.

При необходимости использования обнуления показаний уровня, соответст-вующий порог d6, d7 целесообразно устанавливать на 2 … 5 мм выше соответст-вующего нижнего предела измерения, определяемого в соответствии с 1.2.3, 1.2.5. В противном случае, соответствующий порог d6, d7 целесообразно установить ниже соответствующего нижнего предела измерения.

Примечание – Подпункт, соответствующий параметру d6, отображается, если параметр d2 установлен отличным от нуля (при наличии измерений, поплавка уровня раздела сред).

Основные параметры можно просматривать или изменять в соответствии с 2.4.1, 2.4.4 следующим образом:

- Войти в меню настройки.

- Выбрать пункт меню SEtt.

- Перейти к подпункту меню, соответствующему требуемому параметру, при этом отобразится текущее значение параметра.

- Для изменения параметра войти в подпункт меню и набрать (выбрать) новое значение параметра.

- Перейти к подпункту End и выйти с сохранением изменений.

2.4.7 Настройка параметров расчѐта плотности

Преобразователь обеспечивает измерение плотности и два способа расчѐта плотности.

При отсутствии измерений (поплавка) плотности, параметр r_ (см. 2.4.4, 2.4.6) устанавливается равным нулю. При этом плотность определяется расчѐтным путѐм.

Выбор способа расчѐта определяется значением параметра Pr (массовая доля пропана) меню в быстрого доступа (см. 2.4.3).

При значении параметра Pr отличном от нуля, расчѐт плотности осуществляется по компонентному составу СУГ введѐнному в меню быстрого доступа. Массовые доли пропана Pr и бутана Pb вводятся в процентах (%).

При значении Pr равном нулю, расчѐт плотности осуществляется по исходным данным: исходной плотности (rо), температуре (to), соответствующей исходной плотности, и коэффициенту объемного расширения жидкости (Lo). Плотность вводится в граммах на сантиметр в кубе (г/см3), температура – в градусах Цельсия

41

( C), коэффициент объѐмного расширения – в тысячных долях на градус Цельсия

(x10-3 1/ C).

Пункт меню DENS дублирует меню быстрого доступа и содержит подпункты

| соответствующие исходным данным: rо, to, Lo. |  |
| --- | --- |
| Примечание | – При | значениях | r_, Pr | отличных от нуля пункт DENS не |
| отображается. |  |  |  |  |
| Параметры | расчѐта | плотности | можно | просматриватьили изменять в |

соответствии с 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 следующим образом:

- Войти в меню настройки или меню быстрого доступа.

- Выбрать пункт  DENS меню настройки или SEt.u меню быстрого доступа.

- Перейти к подпункту меню соответствующему требуемому параметру, при этом отобразится текущее значение параметра.

- Для изменения параметра войти в подпункт меню и набрать новое значение параметра.

- Перейти к подпункту End и выйти с сохранением изменений.

2.4.8 Настройка пороговых значений параметров, гистерезисов

В пункте меню LEv. устанавливаются пороговые значения параметров. На основе настроенных пороговых значений формируется байт состояния преобразователя, а именно при достижении параметром заданного порогового значения устанавливается соответствующее событие в байте состояния. Байт состояния передаѐтся преобразователем в линию связи, принимается и анализируется другими устройствами: блоками коммутации, питания коммутации типа БК, БПК, световыми, звуковыми сигнализаторами типа ВС, многоканальными сигнализаторами типа МС-К, ВС-К, которые по факту возникновения или существования (установки) событий, в соответствии с собственными настройками осуществляют коммутацию цепей исполнительных устройств, включение или выключение световой и/или звуковой сигнализации.

Преобразователь обеспечивает настройку до восьми пороговых значений параметров (событий). Для каждого порогового значения может быть настроены: контролируемый параметр, для которого задается порог, величина порога и направление срабатывания.

В зависимости от направления срабатывания пороговое значение параметра может быть нижним порогом, и срабатывание (установка события) произойдѐт при понижении значения параметра ниже порогового, или пороговое значение параметра может быть верхним порогом, и срабатывание произойдѐт при превышении значения параметра выше порогового.

Для настройки, просмотра пороговых значений необходимо в соответствии с

2.4.1, 2.4.4:

- Войти в меню настройки преобразователя.

- Пролистать и выбрать пункт меню Lev. (уровень-порог). При этом на табло

отобразится текущие настойки первого порогового значения (отображается номер, параметр, направление срабатывания, величина).

Примечание - Если вместо параметра отображается -- (два тире), то пороговое значение не задано.

- Кратковременным нажатием правой (левой при необходимости) кнопки выбрать номер требуемого порогового значения. При этом на табло отобразятся его текущие настойки.

- Для изменения длительным нажатием на правую кнопку войти в режим настройки, при этом замигает обозначение текущего параметра, для которого зада-ется порог (обозначение параметров в соответствии с таблицей 5).

- Длительным  нажатием  на  правую  (левую  при  необходимости)  кнопку

42

установить обозначение параметра, для которого требуется задать порог или -- (два тире), если пороговое значение с текущим номером использоваться не будет.

- Кратковременным нажатием на правую кнопку перейти к выбору направления срабатывания, при этом замигает обозначение нижнего или верхнего порога.

- Длительным нажатием на правую или левую кнопку выбрать направление срабатывания: _ (нижнее тире) для нижнего порога, ‾ (верхнее тире) для верхнего

порога.

- Кратковременным нажатием на правую кнопку перейти к вводу величины порогового значения параметра.

- Набрать и ввести величину порогового значения параметра.

- Пролистать до пункта End и выйти с сохранением параметра.

Для обеспечения устойчивой работы систем автоматики, обеспечения автоматического регулирования параметров среды преобразователь имеет настраиваемые значения гистерезисов срабатывания.

В пункте меню GiSt устанавливаются гистерезисы пороговых значений параметров. Для гистерезиса каждого параметра соответствует подпункт (см. таблицу 6).

Гистерезис - величина отклонения параметра от порогового значения в сторону увеличения для нижнего порога и в сторону уменьшения для верхнего порога, в пределах которого не будет происходить сброс установленного события и возврат к пороговому значению параметра не вызовет повторного срабатывания. Значение гистерезиса распространяется на все установленные пороговые значения параметра.

Для просмотра, настройки гистерезиса параметра  необходимо в соответствии

- 2.4.1, 2.4.4:

  - Войти в меню настройки преобразователя.

  - Пролистать и выбрать пункт меню GiSt (гистерезис).

  - Пролистать до подпункта меню, соответствующего требуемому гистерезису параметра. При этом на табло отобразится текущее значение гистерезиса.

  - Для изменения длительным нажатием на правую кнопку войти в режим редактирования гистерезиса и набрать новое значение гистерезиса.

  - Пролистать до пункта End и выйти с сохранением параметра.

Примечание – Единицы измерений пороговых значений и гистерезиса соот-ветствуют единицам измерений параметра (см. таблицу 5).

2.4.9 Просмотр данных датчиков температуры

- пункте меню ntº содержатся значения температур, измеренные каждым установленным на преобразователь датчиком температуры (аналогичный подпункт содержится в пункте HOLD меню быстрого доступа).

- пункте  меню  htº  содержатся  высоты  установки,  позиции  датчиков

температуры (расстояния от нижней торцевой поверхности направляющей до датчика), установленные при изготовлении преобразователя.

Для просмотра измеренного значения температуры или позиции датчика температуры необходимо в соответствии с 2.4.1, 2.4.4:

- Войти в меню настройки преобразователя.

- Пролистать и выбрать пункт меню ntº или htº. При этом отобразятся номер и

данные первого датчика температуры.

- Пролистать до требуемого датчика температуры, при этом отобразятся значение температуры или позиция выбранного датчика.

- Пролистать до пункта End и выйти.

ВНИМАНИЕ! Изменение позиций датчиков температуры не допускается.

43

2.4.10 Настройка списка отображаемых параметров

Пункт меню rEAd обеспечивает настройку списка параметров, которые будут передаваться по запросу и отображаться в приборах типа МС-К, ВС-К. Пункт rEAd содержит подпункты, соответствующие всем отображаемым параметрам (см. таблицу 5). Параметры, для которых в соответствующем подпункте установлено YES, передаются преобразователем по запросу и отображаются, а параметры, для которых установлено no, не передаются, не отображаются.

Для просмотра, изменения списка параметров необходимо в соответствии с

2.4.1, 2.4.4:

- Войти в меню настройки преобразователя.

- Пролистать и выбрать пункт меню rEAd.

- Пролистать до подпункта, соответствующего требуемому параметру. При этом отобразится текущая настройка отображения параметра.

- Для изменения настройки длительным нажатием на правую кнопку войти в режим редактирования, при этом значение текущей настройки (YES или no) начнѐт

мигать.

- Длительным нажатием на правую или левую кнопку изменить значение настройки на YES, если параметр надо передавать, отображать или no, если параметр передавать, отображать не надо.

- Кратковременным нажатием на правую кнопку выйти из режима редактирования.

- Пролистать до пункта End и выйти, сохранив при необходимости изменения.

2.4.11 Просмотр контрольных, калибровочных параметров

В пункте Cont содержатся подпункты, соответствующие контрольным, калиб-ровочные параметрам преобразователя, используемым при его поверке:

C1, С2 – калибровочные параметры, соответствующие h_ и h‾ соответствен-но. Данные параметры определяются преобразователем при настройке (юстировке) в соответствии с приложением Д. Неизменность этих параметров свидетельствует о том, что перенастройка преобразователя после выпуска с производства не произво-дилась;

Lc – текущая измеренная длина звукопровода, мм.

д – относительное отклонение измеренной длины звукопровода от значения, зафиксированного в «памяти» преобразователя при его настройке (юстировке), %. Величина отклонения свидетельствует о работоспособности, стабильности характе-ристик преобразователя.

Примечание - При значении д > 1% преобразователь выдает «ошибку измере-ния уровня».

Для просмотра параметров необходимо в соответствии с 2.4.1, 2.4.4:

- Войти в меню настройки преобразователя.

- Пролистать и выбрать пункт меню Cont.

- Пролистать до подпункта, соответствующего требуемому параметру. При этом отобразится значение параметра.

- Пролистать до пункта End и выйти.

2.4.12 Настройка времени задержки реакции на ошибку

Кроме подпунктов, соответствующих контрольным, калибровочным парамет-рам преобразователя, пункт Cont содержит подпункт F, соответствующий времени задержки реакции на ошибку. Время задержки реакции на ошибку определяет вре-мя, по истечении которого при наличии постоянной ошибки в работе преобразовате-ля выдается соответствующий сигнал ошибки.

Задержка может использоваться в качестве защиты от кратковременных оши-

44

бок, которые могут возникать в результате воздействия кратковременных электро-магнитных помех, внешних механических воздействий.

Для просмотра, изменения  времени задержки реакции на ошибку необходимо

- соответствии с 2.4.1, 2.4.4:

  - Войти в меню настройки преобразователя.

  - Пролистать и выбрать пункт меню Cont.

  - Пролистать до подпункта F. При этом отобразится текущее значение времени.

  - Для изменения настройки длительным нажатием на правую кнопку войти в режим редактирования и набрать новое значение.

  - Пролистать  до  пункта  End и  выйти,  сохранив  при  необходимости  новое

значение.

Время задержки реакции на ошибку вводится в секундах (с).

2.4.13 Настройка (юстировка), изменение режимов работы, сохранение конфигурации преобразователя

Настройка (юстировка), изменение режимов работы, сохранение настроек преобразователя обеспечивается пунктом CAL., путѐм ввода соответствующих ко-манд.

Порядок настройки (юстировки) c применением соответствующих команд: C01 … С06 приведѐн в приложении Д.

Существует также следующие команды: С200 – отключение режима эмуляции. С201 – включение режима эмуляции.

С210 – отключение режима обнуления поправок d0, d1, d2. С211 – включение режима обнуления поправок d0, d1, d2.

С222 – восстановление сохранѐнных настроек (конфигурации) преобразователя.

С223 – сохранение конфигурации преобразователя. Порядок работы в режиме эмуляции приведѐн в 2.4.15

Режим обнуления значения поправок d0, d1, d2 используется при поверке преобразователя. При выходе из режима, поправки автоматически восстанавливаются.

Сохранение настроек преобразователя позволяет быстро вернуться к сохра-нѐнной конфигурации при несанкционированных изменениях настроек. При сохране-нии конфигурации настроек, все настройки преобразователя сохраняются в отдель-ную область памяти контроллера. При восстановлении конфигурации, все настройки, сделанные позже, заменяются сохраненными раннее. Сохранить конфигурацию на-строек можно только один раз.

Примечание - При необходимости можно изменить ранее сохраненную конфи-гурацию, для этого необходимо обратиться на предприятие-изготовитель.

Для набора команды необходимо в соответствии с 2.4.1, 2.4.4:

- Войти в меню настройки преобразователя.

- Пролистать и выбрать пункт меню CAL.. При этом отобразится запрос ввода

номера команды (С 90).

- Набрать номер команды. При этом появится запрос: SAV? (ввести - сохранить?). Длительное нажатие на правую кнопку осуществляет переход к выполнению команды, при этом на табло последовательно отобразятся сообщения – YES, SAVE (да, введено - сохранено). Кратковременное нажатие или отсутствие нажатия на правую кнопку осуществляет выход из пункта CAL. без выполнения команды, при этом на табло отобразится сообщение – no (выполнения не было).

Примечание – Если после YES не последовало подтверждение	SAVE, то

45

команда не была выполнена.

2.4.14 Настройка адреса, просмотр информационных параметров

Настройка адреса, просмотр информационных параметров обеспечивается пунктом меню inFО.

В пункте содержатся следующие подпункты: Еr – содержит код ошибки преобразователя. Ad – содержит адрес устройства.

Pn – содержит порядковый номер версии программы контроллера преобразо-вателя.

Для работы по протоколу «СЕНС» каждое устройство имеет адрес. Преобразователю можно присвоить адрес от 1 до 254. Адрес преобразователя

должен быть уникальным, т.е. у приборов, подключенных к одной линии питания-связи не должно быть одинаковых адресов.

При работе с пороговыми значениями параметров преобразователь выдаѐт в линию байт состояния, если только его адрес находится в пределах от 1 до 127.

Примечание – Некоторые блоки коммутации, питания коммутации поддержи-вают работу с байтом состояния преобразователя, если только адрес преобразова-теля находится в пределах от 1 до 31.

Для просмотра, изменения адреса необходимо в соответствии с 2.4.1, 2.4.4:

- Войти в меню настройки преобразователя.

- Пролистать и выбрать пункт меню inFo.

- Пролистать  до  подпункта  Ad  при  этом  на  табло  отобразится  текущее

значение адреса.

- Для изменения войти в подпункт Аd и набрать новый адрес преобразователя.

- Пролистать  до  пункта  End и  выйти,  сохранив  при  необходимости  новый

адрес.

Если адрес преобразователя не известен, то для входа в режим настройки может быть использован адрес 0. При этом все остальные приборы, имеющие адре-са должны быть отключены от линии питания-связи.

ВНИМАНИЕ! Вход в режим настройки с адресом 0 целесообразно ис-пользовать только для просмотра параметров, иначе ошибочно можно изме-нить параметры нескольких устройств.

Просмотр кода ошибки и номера версии программы контроллера производится аналогично просмотру адреса, выбором соответствующих подпунктов меню.

2.4.15 Работа в режиме эмуляции

В режиме эмуляции происходит остановка процесса измерения, значения из-меряемых параметров фиксируются, при этом функция расчета остальных парамет-ров сохраняется. Измеряемым параметрам можно задавать любые значения, наблю-дая при этом за изменением выходных данных. Изменять можно только измеряемые параметры: уровень жидкости, уровень раздела сред, температуру, плотность (при наличии поплавка плотности).

Вход в режим эмуляции осуществляется вводом команды C201 в соответствии с 2.4.13.

Изменение измеряемого параметра в режиме эмуляции осуществляется в со-ответствии с 2.4.1, 2.4.3 следующим образом:

- Войти в меню быстрого доступа USEr.

- Пролистать и выбрать пункт меню SEt.u.

- Пролистать до подпункта, соответствующего изменяемому параметру при этом на табло отобразится текущее значение параметра.

46

- Для изменения войти в подпункт и набрать новое значение параметра.

- Пролистать  до  пункта  End и  выйти,  сохранив  при  необходимости  новое

значение параметра.

Выход из режима эмуляции осуществляется вводом команды C200 в соответ-ствии с 2.4.13, или автоматически через 10 минут после входа.

Режим эмуляции можно использовать для проверки работы блоков коммута-ции, питания коммутации, световых, звуковых сигнализаторов, многоканальных сиг-нализаторов и исполнительных механизмов автоматики по событиям (достижению пороговых значений параметров), а также проверки правильности расчѐтов парамет-ров, путѐм задания измеряемым параметрам соответствующих значений.

2.4.16 Порядок работы с вариантом исполнения Modbus

Преобразователь варианта исполнения Modbus дополнительно имеет сле-дующие параметры для настройки работы по протоколу Modbus: скорость передачи данных, режим контроля четности при передаче данных, адрес преобразователя в сети Modbus. Перед включением преобразователя в линию Modbus, необходимо за-благовременно настроить указанные выше параметры, для корректной работы по последовательному каналу связи. Для настройки преобразователя в простейшем случае может использоваться персональный компьютер с интерфейсом RS-485 . При этом на компьютере должна быть установлена какая-либо программа, позволяющая формировать и передавать данные по протоколу Modbus RTU. Настройку осуществ-лять в соответствии с документом: «Реализация протокола Modbus в устройствах СЕНС».

Скорость передачи данных и режим четности у преобразователя должны быть выставлены такими же, как и в канале связи, в котором предполагается использовать преобразователь. Адрес Modbus у преобразователя выбирается из числа не занятых адресов, при этом он должен отвечать требованиям протокола Modbus, то есть ле-жать в диапазоне от 1 до 247.

Изначальные (заводские) настройки преобразователя:

- скорость передачи данных – 19200 Кбит/с;

- режим четности – 8N1 (без контроля четности, 1 стоп-бит);

- адрес Modbus – 1.

Карта регистров хранения измеренных параметров преобразователя варианта исполнения Modbus, регистров остальных параметров, реализованные команды ModBus, выполнение команд калибровок и другие возможности подробно описаны в документе: «Реализация протокола Modbus в устройствах «СЕНС».

2.4.17 Блокировка изменений настроечных параметров уровнемера

Для защиты всех настроечных параметров преобразователи варианта испол-нения с типом корпуса Е (с усовершенствованным чувствительным элеметом), а так-же преобразователи с типом корпусов А, B и С варианта исполнения Modbus имеют переключатель «Блок.» (блокировка). Если переключатель «Блок.» находится в по-ложении «Вкл.» (включено), то запрещается изменение всех настроек преобразова-теля, команды изменения настроек преобразователем не выполняются. Если пере-ключатель «Блок.» находится в положении «Откл.» (отключено), то изменение на-строек разрешено.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание заключается в проведении профилактических работ и поверки. Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности и сохранения эксплуатационных и технических характеристик преобразователя в течение всего срока эксплуатации.

47

- Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания, приведенные в 2.1.

- Профилактические работы включают:

  - Осмотр и проверку внешнего вида. При этом проверяется отсутствие механических повреждений, целостность маркировки, прочность крепежа составных частей преобразователя, наличие загрязнений поверхностей преобразователя и плотных отложений на поплавках.

Примечание – При наличии загрязнений осуществляется очистка с помощью чистой ветоши, смоченной спиртом или моющим раствором.

  - Проверку установки преобразователя. При этом проверяется прочность, герметичность крепления преобразователя, вертикальность установки, соответствие отступа от дна резервуара данным, введѐнным в память преобразователя, в том числе отсутствие изгиба направляющей.

  - Проверка надежности подключения преобразователя. При этом проверяется отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительного кабеля; отсутствие обрыва или повреждения заземляющего провода.

  - Проверку настроек преобразователя и его работоспособности. При проверке работоспособности включается питание преобразователя, снимаются показания измеряемых параметров. Все показания должны находиться в пределах диапазонов измерений, должны отсутствовать сообщения об ошибках.

Профилактические работы должны осуществляться не реже одного раза в год

- сроки, устанавливаемые в зависимости от условий эксплуатации.

Поверка преобразователей осуществляется по методике «Преобразователь магнитный поплавковый «ПМП». Методика поверки. СЕНС.421411.001МП». Поверка осуществляется с периодичностью, указанной в методике поверки.

В случае неудовлетворительных результатов поверки преобразователи должны быть отправлены для настройки (юстировки) на предприятие-изготовитель.

Примечание – Настройка (юстировка) может выполняться на эксплуатации по методике, изложенной в приложении Д.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

- Ремонт преобразователя производится организацией, имеющей разрешение на ремонт взрывозащищѐнного оборудования.

- Во время выполнения работ по текущему ремонту необходимо выполнять указания, приведенные в 2.1.

- Ремонт заключается в замене вышедших из строя составных частей преобразователя, поставляемых предприятием-изготовителем.

- Замена чувствительного элемента производится по следующей методике:

- Отвернуть винты 7 (см. рисунки 9, 10) с упорами (шайбами) 8.

- Извлечь чувствительный элемент, потянув за ручку 9.

- Вставить новый чувствительный элемент в направляющую до упора. Примечание – При установке чувствительного элемента не допускается по-

вреждать изоляцию блока датчиков и оказывать механические воздействия на датчи-ки температуры 12.

- Установить винты 7 с упорами (шайбами) 8, расположив чувствительный элемент в соответствии с рисунками 9, 10.

Примечание – Винты 7 заворачивать поочередно, легким усилием во избежа-ние перекоса чувствительного элемента.

4.5 После ремонта преобразователь должен быть поверен. Перед поверкой допускается, при необходимости, производить настройку (юстировку) преобразователя в соответствии с приложением Д.

48

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 15150-69  при

температуре окружающего воздуха от минус 50 С до 50 С. Условия транспортирования – 5 (ОЖ4).

- Условия хранения в нераспакованном виде – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Условия хранения в распакованном виде – I (Л) по ГОСТ 15150-69.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизацию необходимо проводить в соответствии с законодательством стран Таможенного союза по инструкции эксплуатирующей организации.

49

Приложение А (справочное)

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, |
| --- | --- |
|  |  | подраздела, |
|  |  | пункта, в кото- |
|  |  | ром дана ссылка |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. | 2.1.1 |
| Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |  |
| ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля | B.3 |
| 60 градусов |  |  |
| ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба | B.3 |
| трубная цилиндрическая |  |
| ГОСТ 8.024-2002 Государственная система обеспечения |  |
| единства измерений. Государственная поверочная схема для | Д.1 |
| средств измерений плотности. |  |
| ГОСТ Р 8.595-2004 | Масса нефти и нефтепродуктов. Общие | 1.5.6 |
| требования к методикам выполнения измерений. |  |
| ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия. | 1.2.15 |
| ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и |  |
| трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). | B.2 |
| Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных |  |
| поверхностей |  |  |
| ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочка- | 1.2.14, 1.6.1, |
| ми (код IP). |  | 1.7.4 |
| ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические из- |  |
| делия. Исполнения для различных климатических районов. Кате- | 1.1.4, 5.1, 5.2 |
| гории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в |  |
| части воздействия климатических факторов внешней среды. |  |
| ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы зазем- | 1.7.7 |
| ляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры |  |
| ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный | 1.5.6, 1.5.7 |
| метод определения плотности и давления насыщенных паров |  |
| ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и |  |
| другим техническим изделиям в части стойкости к механическим | 1.2.15 |
| внешним воздействующим факторам при эксплуатации |  |
| ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудова- | 1.1.2, 1.1.3, |
| ние взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | 1.7.1 |
| ГОСТ 30852.1-2002 | (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудова- | 1.1.2, 1.7.1 – |
| ние взрывозащищенное. Часть1. Взрывозащита вида "взрывоне- |  |
|  | 1.7.3 |
| проницаемая оболочка" |  |  |
| ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудова- |  |
| ние взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопас- | 1.1.3 |
| ных зон |  |  |
| ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудо- |  |
| вание взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей га- | 1.1.3 |
| зов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным мак- |  |
| симальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам |  |

50

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер разде- |
| --- | --- |
|  | ла, подразде- |
|  | ла, пункта, в |
|  | котором дана |
|  | ссылка |
| ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Электрооборудо- | 1.1.3, 2.1.2, |
| вание взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взры- |  |
|  | 2.1.3 |
| воопасных зонах (кроме подземных выработок) |  |
| ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996) Электрооборудо- |  |
| вание взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое | 2.1.3 |
| обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме |  |
| подземных выработок) |  |
| ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) Электрооборудо- |  |
| вание взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электро- |  |
| оборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах | 2.1.3 |
| (кроме подземных выработок или применений, связанных с пере- |  |
| работкой и производством взрывчатых веществ) |  |
| ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006 Взрывоопасные сре- | 1.1.2, 1.1.3, |
| ды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудо- |  |
|  | 1.7.10, 2.1.2 |
| вания Gа |  |
| ГОСТ P 52931-2008 Приборы контроля и регулирования тех- | 1.2.15 |
| нологических процессов. Общие технические условия |  |

51

Приложение Б (обязательное)

Схема условного обозначения преобразователя

ПМП-201A - B - C - D - E - L F G - H - I - J - K t - Modbus

| п. | Наименование | Варианты |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  | А |
|  |  | В |  | В |
| А | Тип корпуса | C |  | C |
|  |  | С с усовершенствованным |  | Е |
|  |  | чувствительным элементом |  |  |
|  |  | 1 шт. D12 |  | – |
|  |  | 2 шт. D12 |  | 2КВ |
| B | Количество и тип кабельных | 1 шт. D18 |  | 1D18 |
|  | вводов | (только для типов корпуса С и Е) |  |  |
|  |  | 2 шт. D18 |  | 2D18 |
|  |  | (только для типов корпуса С и Е) |  |  |
|  |  | отсутствуют |  | – |
|  | Комплекты монтажных частей |  |  | УКМ10 |
| C | кабельных | комплекты в соответствии с 1.4.3 |  | УКМ12 |
|  | вводов | (только для кабельного ввода D12) |  | УКБК15 |
|  |  |  |  | УК16 |
| D | Исполнение элементов корпуса | сталь 09Г2С с покрытием |  | – |
|  |  | сталь 12Х18Н10Т |  | НЖ |
| Е | Тип устройства крепления | В соответствии с приложением В |  |
| F | Длина направляющей | В соответствии с 1.2.1, 1.4.5 |  |
|  |  | основной |  | – |
|  |  | без верхней |  | N |
|  |  | неизмеряемой зоны |  |  |
|  |  | транспортный |  | Tr |
| G | Вариант исполнения | инверсный |  | INV |
|  |  | повышенной стойкости к агрессивным |  |  |
|  | датчика уровня |  |  |  |
|  |  | средам c верхней неизмеряемой зо- |  | Ф |
|  |  | ной |  |  |
|  |  | повышенной стойкости к агрессивным |  |  |
|  |  | средам без верхней неизмеряемой |  | ФN |
|  |  | зоны |  |  |
| H | Тип поплавка уровня | В соответствии с приложением Г |  |
| I | Тип поплавка плотности | В соответствии с приложением Г |  |
| J | Тип поплавка раздела сред | В соответствии с приложением Г |  |
| K | Количество датчиков темпера- | От 0 до 8 (стандартно 5, для типов корпуса А, В и С, для Е |
|  | туры | количество определяется длиной направляющей ) |

Примечания 1 Подробное описание вариантов исполнения приведено в 1.4.

2 Коды вариантов исполнения по умолчанию (обозначены «-») в условном обозначении не указываются.

3 Допускается не указывать обозначение Kt, соответствующее стандартному количеству датчиков температуры.

4 Код Modbus указывается для варианта исполнения Modbus

52

Приложение В (обязательное)

Типы устройств крепления преобразователей

В.1 Устройство крепления преобразователей может быть фланцевым, резьбо-вым, а также с патрубком.

По возможности перемещения на направляющей устройства крепления делят-ся на нерегулируемые и регулируемые.

Все устройства крепления могут изготавливаться из стали 09Г2С, покрытой гальваническим цинком, краской (исполнение по умолчанию) или из стали 12Х18Н10Т (исполнение НЖ).

В.2 Фланцевые устройства крепления производятся следующих типов.

а) Фланцевые устройства крепления с присоединительными размерами, раз-мерами и исполнениями уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80. Данные устройства крепления предназначены для резервуаров, работающих под давлением.

Структура условного обозначения при заказе:

Фл. А – В – С,P НЖ,

где	А	–	вариант исполнения уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815-80;

- –   условный проход Dу, мм;

C	–	условное давление Ру, кгс/см2;

- –   указывается в случае регулируемого устройства крепления;

| НЖ – | указывается для исполнения из стали 12Х18Н10Т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типовые устройства крепления приведены в таблице В.1, на рисунках В.1, В.2 |
| Таблица В.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  | D, мм | D1, мм | D4, мм | d, мм | n | h1, мм | b, мм | Рисунок |
| Фл. 2-50-25 |  |  | 160 | 125 | 87 | 18 | 4 | 4 | 21 | В.1 |
| Фл. 2-50-25, Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.2 |
| Фл. 2-80-25 |  |  | 195 | 160 | 120 | 18 | 8 | 4 | 23 | В.1 |
| Фл. 2-80-25, Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.2 |
| Фл. 2-100-25 |  |  | 230 | 190 | 149 | 22 | 8 | 4,5 | 25 | В.1 |
| Фл. 2-100-25, Р |  |  |  |  |  |  |  |  | В.2 |

|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d |  | 23 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n отв. |  |  | n отв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 |  | h1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  |
| D4 |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 1 | – | Фланец; | 2 – Вкладыш; 3 – Шайба; |
|  | 4 | – | Цанга; | 5 | – | Кольцо |  | уплотнительное; |
|  | 6 – Прокладка; 7 – Болт; 8 – Шайба пру- |
|  | жинная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок В.1 |  |  |  |  | Рисунок В.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |

б) Фланцевые устройства крепления с тонкостенным фланцем произвольных размеров, указываемых в обозначении. Нерегулируемое и регулируемое устройство крепления приведены на рисунках В.3 и В.4 соответственно.

Структура условного обозначения при заказе:

|  |  | Фл. D D, Dn Dn, n n, d d, h h, P НЖ, |
| --- | --- | --- |
| где D | – | наружный диаметр фланца, мм; |
| Dn | – диаметр по центрам крепѐжных отверстий, мм; |
| n | – | количество отверстий; |
| d | – | диаметр отверстий, мм; |
| h | – | высота фланца, мм; |

- –   указывается в случае регулируемого устройства крепления;

НЖ	–	указывается для исполнения из стали 12Х18Н10Т.

Примечание – Высота фланца h для регулируемого устройства крепления не менее 20 мм.

d

n отв.

h

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n отв. |  |  |  |  |  |  |  |
| hук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dn |  |  |  |
| Dn |  |  |  |  |  | D |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | – Фланец; | 2 | – Вкладыш; 3 – Шайба; |
| 4 | – Цанга; 5 – | Кольцо | уплотнительное; |
| 6 | – Прокладка; 7 – Болт; 8 – Шайба пру- |
| жинная |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок В.3	Рисунок В.4

Возможно изготовление фланцевых устройств крепления для двустенного ре-зервуара хранения СУГ с контролем герметичности сварных швов (размеры – по со-гласованию с заказчиком).

Возможно изготовление ответного фланца или патрубка с ответным фланцем (размеры – по согласованию с заказчиком). При заказе ответный фланец или патру-бок с ответным фланцем указывается отдельной строкой.

В.3 Резьбовые устройства крепления  изготавливаются следующих типов.

а) Резьбовое с метрической резьбой M27х1,5. Предназначено для крепления преобразователя на крышке (верхней стенке) резервуара в отверстии диаметром 30 мм (см. рисунок В.5). Основной вариант исполнения устройства крепления использу-ется при толщине крышки (верхней стенки) резервуара не более 8 мм. При толщине более 8 мм, необходимо применять устройство крепления с удлинѐнной резьбой.

Примечание – При монтаже преобразователя с данным устройством крепле-ния потребуется снять с направляющей поплавки и ограничители хода поплавков.

Структура условного обозначения при заказе:

М27(l)Р НЖ ,

где l – длина резьбы, указывается только для исполнений с удлинѐнной резьбой, мм;

- –   указывается в случае регулируемого устройства крепления;

НЖ	–	указывается для исполнения из стали 12Х18Н10Т.

Типовые устройства крепления приведены в таблице В.2, на рисунках В.6, В.7.

54

Таблица В.2

| Обозначение | Длина резьбы l, мм | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| М27 | 20 |  |
| M27(50) | 50 | В.6 |
| M27(85) | 85 |  |
| М27Р | 20 |  |
| M27(50)Р | 50 | В.7 |
| M27(85)Р | 85 |  |

Примечание – Для варианта исполнения повышенной стойкости к агрессивным средам прокладка 1 и гайка 2 не поставляются

30

1

2

l M27х1,5

крышка (верхняя стенка) резервуара	1 – Прокладка; 2 – Гайка

|  |  | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | hук |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  |
| 1 | – | Прокладка; 2 – Гайка; |
| 3 | – | Штуцер; | 4 | – | Кольцо |

уплотнительное; 5 – Болт

Рисунок В.5	Рисунок В.6	Рисунок В.7

б) Резьбовое с трубной цилиндрической,  метрической или конической дюймо-

вой резьбой.

Примечание – Резьбовое устройство крепления с конической дюймовой резь-

бой предназначено для резервуаров, работающих под давлением.

Структура условного обозначения при заказе:

AР НЖ,

где	А	–	обозначение типа резьбы (см. таблицу В.3);

- –   указывается в случае регулируемого устройства крепления;

НЖ	–	указывается для исполнения из стали 12Х18Н10Т.

Типовые устройства крепления приведены в таблице В.3, на рисунках В.8 …

В.13.

Таблица В.3

| Обозначение | Тип резьбы | Длина резьбы, мм | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| G1,5’’ | G1½ ГОСТ 6357-81 | 20 | В.8 |
| G1,5’’Р |  |  | В.9 |
| G2’’ | G2 ГОСТ 6357-81 | 30 | В.8 |
| G2’’Р |  |  | В.9 |
| К2’’ | К2’’ ГОСТ 6111-52 | 25 | В.10 |
| К2’’Р |  |  | В.11 |
| M72х2 | M72х2 | 30 | В.12 |
| M72х2Р |  |  | В.13 |

55

|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | hук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 /2 (G2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | (G2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1 /2 |  |
|  | 1 | – | Штуцер; | 2 | – | Шайба; | 3 | – Цанга; |
|  | 4 – Кольцо уплотнительное; 5 – Проклад- |
|  | ка; 6 – Втулка прижимная |  |  |  |
| Рисунок В.8 |  |  |  |  | Рисунок В.9 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2'' ГОСТ 6111-52 |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2'' ГОСТ 6111-52 |
|  | 1 | – | Штуцер; | 2 | – | Шайба; | 3 | – Цанга; |
|  | 4 – Кольцо уплотнительное; 5 – Проклад- |
|  | ка; 6 – Втулка прижимная |  |  |  |
| Рисунок В.10 |  |  |  |  | Рисунок В.11 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | hук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M72x2 |  |  |  |  |
| M72x2 | 1 | – | Штуцер; | 2 | – | Шайба; | 3 | – Цанга; |
|  | 4 – Кольцо уплотнительное; 5 – Проклад- |
|  | ка; 6 – Втулка прижимная |  |  |  |
| Рисунок В.12 |  |  |  |  | Рисунок В.13 |  |  |

По заказу возможно резьбовое устройство крепления с другим типом резьбы. В.4 Устройство крепления с патрубком предназначено для крепления преобра-

зователя сварным соединением на крышке (верхней стенке) резервуара. Устройство является регулируемым (см. рисунок В.14).

56

Условное обозначение при заказе: Ду80 НЖ (НЖ –  указывается	только	для

исполнения из стали 12Х18Н10Т).

1	2	3	4	5	6	7	8	9

=23

hук

81

55

81

89

125

150

1 – Ответный фланец с патрубком; 2 – Фланец регулируемый;	3 – Болт; 4 – Кольцо

уплотнительное; 5 – Прокладка; 6 – Болт (4 шт.); 7 – Гайка (4 шт.); 8 – Шайба (8 шт.);

9 – шайба пружинная (4 шт.)

Рисунок В.14

В.5  Конструкция  устройств	крепления  постоянно  совершенствуется,  более

полная информация по типам устройств крепления опубликована на сайте предпри-

ятия www.nppsensor.ru.

Возможно исполнение устройства крепления по заказу.

57

Приложение Г (обязательное)

Типы поплавков преобразователей

Г.1 Преобразователи в зависимости от варианта исполнения поставляются с поплавками уровня, плотности и раздела сред.

Г.2 Сводные данные для поплавков уровня приведѐны в таблице Г.1 Таблица Г.1

|  | Наименование |  |  | Размеры |  | Мас- | Давление, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. |  | Материал | D, | hу, | d, |  |  |  |
|  | поплавка |  |  |  |  | Рис. | са, г | МПа |
|  |  |  | мм | мм | мм |  |  |  |
| 1 | D48x50xd21-ФЛК-9 | вспененный эбонит, | 48 | 50 | 21 | Г.1 | 28,5 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D48x50xd21-ФЛК-2 | вспененный эбонит, | 48 | 50 | 21 | Г.1 | 31 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D48x50xd25-ФЛК-9 | вспененный эбонит | 48 | 50 | 25 | Г.1 | 29,7 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D48x50xd25-ФЛК-2 | вспененный эбонит, | 48 | 50 | 25 | Г.1 | 32,7 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D78x74xd20-НЖ | 12X18Н10Т | 78 | 74 | 20 | Г.2 | 55 | - |
| 6 | D78x74xd20-НЖ-16бар | 12X18Н10Т | 78 | 74 | 20 | Г.2 | 55 | 1,6 |
| 7 | D78x74xd22-НЖ | 12X18Н10Т | 78 | 74 | 22 | Г.2 | 62,5 | - |
| 8 | D78x74xd22-НЖ-16бар | 12X18Н10Т | 78 | 74 | 22 | Г.2 | 62,5 | 1,6 |
| 9 | D78x56xd22-НЖ-Ц | 12X18Н10Т | 78 | 56 | 22 | Г.3 | 70 | - |
| 10 | D49x49xd20-НЖ-Ц | 12X18Н10Т | 48,5 | 49 | 20 | Г.3 | 38,5 | - |
| 11 | D48x80xd22-PVDF | PVDF | 48 | 80 | 22 | Г.4 | 70 | - |
| 12 | D63x85xd28-PVDF | PVDF | 63 | 85 | 28 | Г.4 | 135 | - |
| 13 | D39x50xd21-ЭДС-7АП | сферопластик | 39 | 50 | 21 | Г.1 | 27 | - |
|  |  | ЭДС-7АП |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D40x50x21-ФЛК-2 | вспененный эбонит, | 40 | 50 | 21 | Г.1 | 21,5 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | D40x75x21-ФЛК-2 | вспененный эбонит, | 40 | 75 | 21 | Г.1 | 28,5 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D48x90xd25-ФЛК-2 | вспененный эбонит, | 48 | 90 | 25 | Г.1 | 47,5 | 2,5 |
|  |  | покрытие ФЛК-2 |  |  |  |  |  |  |

Примечания 1 Поплавки, для которых давление не указано, используются в резервуарах без

давления.

2 Покрытие поверхности поплавка фторэпоксидными композициями ФЛК-9, ФЛК-2 уменьшает еѐ адгезионные свойства (налипание)

58

Габаритные размеры поплавков указаны на рисунках Г.1 – Г.4.

Примечание – Конструкции поплавков постоянно совершенствуются и могут отличаться от представленных на рисунках.

Все поплавки уровня должны устанавливаться на преобразователь магнитом вверх. Положение магнита в поплавках из вспененного эбонита, PVDF, сферопласти-ка ЭДС-7АП можно определить визуально. В поплавках из нержавеющей стали 12X18Н10Т положение магнита (верх поплавка) маркируется буквой N.

| Магнит | d | Магнит | d |
| --- | --- | --- | --- |
| hу |  |  |  |
|  |  | hу |  |
|  | D |  |  |
|  |  |  | D |
| Рисунок Г.1 | Рисунок Г.2 |
| Магнит | d | Магнит | d |
| hу |  |  |  |
|  |  | hу |  |
|  | D |  |  |
|  |  |  | D |
| Рисунок Г.3 | Рисунок Г.4 |

59

Ориентировочные значения глубин погружения поплавков уровня в зависимо-сти от плотности контролируемой среды приведены в таблицах Г.2 и Г.3.

Таблица Г.2

|  | Наименование | Глубина погружения, мм для контролируемой среды плот- |
| --- | --- | --- |
| п. |  |  | ностью, г/см3 (для диапазона 0,50 …1,00 г/см3) : |  |
|  | поплавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| 1 | D48x50xd21-ФЛК-9 | 41,5 | 38 | 34,5 | 32 | 29,7 | 27,5 | 26 | 24,5 | 23,1 | 22 | 20,8 |
| 2 | D48x50xd21-ФЛК-2 | 43,8 | 40,1 | 36,5 | 34 | 31,5 | 29,4 | 27,4 | 25,8 | 24,3 | 23,1 | 22 |
| 3 | D48x50xd25-ФЛК-9 | - | 45 | 40,8 | 38 | 35,2 | 32,5 | 29,8 | 28,6 | 27,5 | 26,1 | 24,8 |
| 4 | D48x50xd25-ФЛК-2 | - | - | 45 | 41,9 | 38,8 | 36,4 | 34 | 32,1 | 30,3 | 28,7 | 27,2 |
| 5 | D78x74xd20-НЖ | 42 | 39,6 | 37,2 | 35,5 | 33,9 | 32,6 | 31,3 | 30,3 | 29,3 | 28,4 | 27,6 |
| 6 | D78x74xd20-НЖ-16бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D78x74xd22-НЖ | 44,8 | 41,9 | 39 | 37,1 | 35,2 | 33,8 | 32,4 | 31,2 | 30,1 | 29,2 | 28,3 |
| 8 | D78x74xd22-НЖ-16бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D78x56xd22-НЖ-Ц | 37 | 34,5 | 32 | 30 | 28 | 26,2 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 21,3 | 20,4 |
| 10 | D49x49xd20-НЖ-Ц | - | - | - | - | 41 | 38,2 | 35,5 | 33,7 | 32 | 30,5 | 29 |
| 11 | D48x80xd22-PVDF | - | - | - | - | 72 | 67,5 | 63 | 59,5 | 56 | 53,5 | 51 |
| 12 | D63x85xd28-PVDF | - | - | - | - | - | 72 | 67,5 | 63,5 | 60 | 57 | 54 |
| 13 | D39x50xd21-ЭДС-7АП | - | - | - | - | 45,5 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 32 |
| 14 | D40x50x21-ФЛК-2 | - | - | 42 | 38,8 | 36,2 | 34 | 32 | 30,5 | 29 | 27,5 | 26 |
| 15 | D40x75x21-ФЛК-2 | 67 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40,7 | 38,5 | 36,5 | 34,5 |
| 16 | D48x90xd25-ФЛК-2 | 79 | 72,6 | 66,2 | 61,5 | 56,8 | 53,3 | 49,8 | 47 | 44,2 | 42 | 39,8 |
|  | Примечание – Знак « - » означает, что поплавок при данной плотности контро- |
| лируемой среды тонет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица Г.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Глубина погружения, мм для контролируемой среды плот- |
| п. |  |  | ностью, г/см3 (для диапазона 1,00 …1,50 г/см3) : |  |
|  | поплавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 |
| 1 | D48x50xd21-ФЛК-9 | 20,8 | 20 | 19 | 18 | 17,4 | 16,8 | 16 | 15,2 | 14,9 | 14,4 | 13,9 |
| 2 | D48x50xd21-ФЛК-2 | 22 | 21 | 20 | 19,1 | 18,3 | 17,6 | 16,9 | 16,3 | 15,7 | 15,1 | 14,6 |
| 3 | D48x50xd25-ФЛК-9 | 24,8 | 23,7 | 22,6 | 21,7 | 20,8 | 20 | 19,2 | 18,5 | 17,8 | 17,2 | 16,7 |
| 4 | D48x50xd25-ФЛК-2 | 27,2 | 26 | 24,8 | 23,8 | 22,8 | 21,9 | 21 | 20,3 | 19,6 | 18,9 | 18,3 |
| 5 | D78x74xd20-НЖ | 27,6 | 26,9 | 26,2 | 25,6 | 25 | 24,4 | 23,9 | 23,4 | 23 | 22,6 | 22,2 |
| 6 | D78x74xd20-НЖ-16бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D78x74xd22-НЖ | 28,3 | 27,5 | 26,8 | 26,1 | 25,5 | 24,9 | 24,3 | 23,8 | 23,3 | 22,8 | 22,4 |
| 8 | D78x74xd22-НЖ-16бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D78x56xd22-НЖ-Ц | 20,4 | 19,7 | 19 | 18,2 | 17,5 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 15,1 | 14,8 |
| 10 | D49x49xd20-НЖ-Ц | 29 | 28 | 27 | 25,7 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21,7 | 21 | 20,2 | 19,5 |
| 11 | D48x80xd22-PVDF | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41,5 | 40 | 38,5 | 37 | 35,7 | 34,4 |
| 12 | D63x85xd28-PVDF | 54 | 51,5 | 49 | 47 | 45 | 43,2 | 41,5 | 40 | 38,7 | 37,3 | 36 |
| 13 | D39x50xd21-ЭДС-7АП | 32 | 30,5 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23,2 | 22,5 | 21,7 |
| 14 | D40x50x21-ФЛК-2 | 26 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21,6 | 20,8 | 20 | 19,3 | 18,6 | 18 | 17,4 |
| 15 | D40x75x21-ФЛК-2 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30,1 | 28,7 | 27,6 | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 22,6 |
| 16 | D48x90xd25-ФЛК-2 | 39,8 | 37,9 | 36 | 34,5 | 33 | 31,7 | 30,5 | 29,4 | 28,3 | 27,3 | 26,3 |

60

Г.3 Сводные данные для поплавков плотности приведѐны в таблице Г.4 Таблица Г.4

|  |  |  | Диапазон |  | Размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование по- | Контролируе- | измерения |  |  |  |  |  | Мас- | Дав- |
| п. |  |  | (погреш- | D, | hп, | hпн, | hпв, |  |  | ление, |
|  | плавка | мая среда |  |  |  |  |  | Рис. | са, г |  |
|  |  |  | ность), | мм | мм | мм | мм |  |  | МПа |
|  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D78x327xd19-224 | Бензин | 680 … 800 | 78 | 326,5 | 99 | 6 | Г.5 | 224 | - |
|  |  |  | (±1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D78x336xd19-285 | Дизельное | 780 … 900 | 78 | 335,5 | 108 | 6 | Г.5 | 285 | - |
|  |  | топливо | (±1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D78x327xd19-244 | Керосин | 740 … 860 | 78 | 326,5 | 99 | 6 | Г.5 | 244 | - |
|  |  |  | (±1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D78x315xd19 | Бензин | 680 … 800 | 78 | 315 | 87 | 8 | Г.6 | 161 | - |
|  |  |  | (±1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D78x318xd19 | Дизельное | 780 … 900 | 78 | 318 | 90 | 8 | Г.6 | 185 | - |
|  |  | топливо | (±1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D78x316xd19 | Керосин | 740 … 860 | 78 | 316 | 88 | 8 | Г.6 | 175 | - |
|  |  |  | (±1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сжиженный | 500 … 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D78x311xd19 | углеводород- |  | 78 | 311 | 80 | 6 | Г.6 | 120,5 | 1,6 |
|  |  | ный газ (СУГ) | (±2,5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D78x200xd19 | Дизельное | 780 … 900 | 78 | 200 | 70 | 8 | Г.7 | 123,8 | - |
|  | (транспортный) | топливо | (±1,5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D78x320xd19 | СУГ | 470 ... 610 | 78 | 320 | 82 | 9 | Г.8 | 121 | 1,6 |
|  |  |  | (±2,5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание – Поплавки, для которых давление не указано, используются в ре- |
| зервуарах без давления |  |  |  |  |  |  |  |  |

Габаритные размеры поплавков указаны на рисунках Г.5 ... Г.8.

Примечание – Конструкции поплавков постоянно совершенствуются и могут отличаться от представленных на рисунках.

|  | hпв |
| --- | --- |
|  | hп |
|  | hпн |
|  | D |
| Рисунок Г.5 | Рисунок Г.6 |

61

|  | hпв |
| --- | --- |
|  | hп |
|  | hпн |
|  | D |
| Рисунок Г.7 | Рисунок Г.8 |

Поплавки плотности используются с поплавками уровня D48x50xd21-ФЛК-9, D48x50xd21-ФЛК-2. Настройка (юстировка) поплавков уровня и плотности осуществ-ляется в комплекте. Разукомплектование комплекта приводит к увеличению погреш-ности канала измерения плотности.

Г.4 Сводные данные для поплавков раздела сред приведѐны в таблице Г.5 Таблица Г.5

|  | Наименование |  |  | Размеры |  | Мас- | Плот- | Давле- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. |  | Материал | D, | hрс, | d, |  |  | ность, | ние, |
|  | поплавка |  | мм | мм | мм | Рис. | са, г | кг/м3 | МПа |
| 1 | D48x80xd21-РС-930 | вспененный | 48 | 80 | 21 | Г.9 | 99 | 960 | 2,5 |
| 2 | D48x80xd21-РС-830 |  | 48 | 79 | 21 | Г.9 | 86,5 | 850 | 2,5 |
|  |  | эбонит, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D48x80xd21-РС-730 |  | 48 | 78 | 21 | Г.9 | 79 | 750 | 2,5 |
|  |  | покрытие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D48x80xd25-РС-930 |  | 48 | 79,3 | 25 | Г.9 | 93 | 960 | 2,5 |
|  |  | ФЛК-2, |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D48x80xd25-РС-830 |  | 48 | 78 | 25 | Г.9 | 81 | 860 | 2,5 |
|  |  | 12X18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D48x80xd25-РС-730 |  | 48 | 77 | 25 | Г.9 | 71 | 760 | 2,5 |
| 7 | D78x87xd20-НЖ-РС-730 |  | 78 | 87 | 20 | Г.10 | 148,5 | 750 | 1,6 |
| 8 | D78x87xd20-НЖ-РС-830 |  | 78 | 87 | 20 | Г.10 | 159 | 850 | - |
| 9 | D78x87xd20-НЖ-РС-930 | 12X18Н10Т | 78 | 87 | 20 | Г.10 | 180 | 950 | - |
| 10 | D78x85xd22-НЖ-РС-730 |  | 78 | 85,5 | 22 | Г.10 | 150 | 750 | 1,6 |
| 11 | D78x85xd22-НЖ-РС-830 |  | 78 | 85,5 | 22 | Г.10 | 165 | 850 | - |
| 12 | D78x85xd22-НЖ-РС-930 |  | 78 | 85,5 | 22 | Г.10 | 180 | 950 | - |

Примечание – Поплавки, для которых давление не указано, используются в ре-зервуарах без давления

Габаритные размеры поплавков указаны на рисунках Г.9, Г.10.

Примечание – Конструкции поплавков постоянно совершенствуются и могут отличаться от представленных на рисунках.

Все поплавки раздела сред должны устанавливаться на преобразователь маг-нитом вверх. Положение магнита в поплавках из вспененного эбонита можно опреде-лить визуально. В поплавках из нержавеющей стали 12X18Н10Т положение магнита (верх поплавка) маркируется буквой N.

62

| Магнит | d | Магнит | d |
| --- | --- | --- | --- |
| hрс |  | hрс |  |
|  | D |  |  |
|  |  |  | D |
| Рисунок Г.9 | Рисунок Г.10 |

Для корректной работы поплавка раздела сред плотность жидкости над раз-делом сред должна быть на 50 кг/м3 меньше плотности поплавка раздела сред, ука-занной в таблице Г.5, а плотность жидкости под разделом сред – на 50 кг/м3 больше.

Ориентировочные значения глубин погружения поплавков раздела сред в за-висимости от плотности контролируемой среды для раздела контролируемая жид-кость – вода с плотностью 1000 кг/м3 приведены в таблице Г.6.

Таблица Г.6

|  |  | Глубина погружения, мм для контролируемой |
| --- | --- | --- |
| п. | Наименование | среды плотностью, г/см3 (для диапазона 0,50 |
|  | поплавка |  |  |  | …0,90 г/см3) : |  |  |  |
|  |  | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| 1 | D48x80xd21-РС-930 |  |  |  |  |  |  | 62 | 56 | 46 |
| 2 | D48x80xd21-РС-830 | 53 | 50,5 | 48 | 43 | 38 | 31 | 16 | - | - |
| 3 | D48x80xd21-РС-730 | 38 | 33,8 | 28,5 | 22,5 | 13,5 | - | - | - | - |
| 4 | D48x80xd25-РС-930 |  |  |  |  |  |  | 62 | 56 | 46 |
| 5 | D48x80xd25-РС-830 |  |  | 50 | 46 | 41 | 34 | 23 | - | - |
| 6 | D48x80xd25-РС-730 | 39 | 35 | 29,5 | 23,5 | 14 | - | - | - | - |
| 7 | D78x87xd20-НЖ-РС-730 | 49,1 | 46,8 | 44,2 | 40,6 |  | - | - | - | - |
| 8 | D78x87xd20-НЖ-РС-830 |  |  | 51,2 | 48,5 | 45 | 40 | 31,8 | - | - |
| 9 | D78x87xd20-НЖ-РС-930 |  |  |  |  |  | 68,8 | 66,7 | 64 | 58,2 |
| 10 | D78x85xd22-НЖ-РС-730 | 49 | 47 | 44,5 | 41,4 |  | - | - | - | - |
| 11 | D78x85xd22-НЖ-РС-830 |  |  | 55 | 52,7 | 50 | 46,5 | 41 | - | - |
| 12 | D78x85xd22-НЖ-РС-930 |  |  |  |  |  | 63 | 60,2 | 56,5 | 50 |
|  | Примечание – Знак « - » означает, что поплавок при данной плотности контро- |
| лируемой среды всплывает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г.5 Конструкция поплавков постоянно совершенствуется, более полная ин- |

формация по типам поплавков опубликована на сайте предприятия www.nppsensor.ru.

Возможно исполнение поплавков по заказу.

63

Приложение Д (обязательное)

Порядок настройки (юстировки) преобразователя

Д.1 При проведении настройки должны использоваться средства измерений, указанные в таблице Д.1.

Таблица Д.1

| п. | Средства | Характеристики | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лента |  | Диапазон измерений от 1 до 30 м. | TS-30/2 |
|  | измерительная | 3 разр. по МИ 2060-90. |  |
| 2. | Термометр | ртутный стек- | Диапазон измерений: (0 – 50) С. | ТЛ-4 ТУ 25- |
|  | лянный лабораторный | Цена деления ± 0,1°С. | 2021.003-88 |
| 3. | Ареометр |  | Диапазон измерений от 650 до | AOH |
|  |  |  | 1500 кг/м3. |  |
|  |  |  | Пределы допускаемой абсолютной |  |
|  |  |  | погрешности ±0,1 кг/м3. |  |
|  |  |  | 1 разряд по ГОСТ 8.024 – 2002. |  |
| 4. | Гигрометр |  | Диапазон измерений (30 – 90) %. | ВИТ–2 |
|  | психрометрический | Погрешность 0,5 %. |  |
| 5. | Барометр-анероид | Диапазон измерений (80 – 106) кПа. | БАММ-1 |
|  | метеорологический | Погрешность ± 0,2 кПа. |  |
|  | Примечание – | Допускается применение других средств имеющих аналогичные |
| метрологические характеристики |  |  |

Д.2 Настройку необходимо проводить при следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха от 40 до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

Перед проведением настройки преобразователь должен быть предварительно выдержан в нормальных условиях не менее 4 часов.

Д.3 Перед проведением настройки необходимо проверить соответствие на-строечных параметров d2 и r_ варианту исполнения преобразователя. А именно, при отсутствии поплавка раздела сред параметр d2 (глубина погружения поплавка раз-дела сред) должен быть равным нулю, а при отсутствии поплавка плотности, пара-метр r_ (плотность жидкости в нижней контрольной точке) должен быть равным нулю.

Д.4 Настройку датчиков уровня производить следующим образом. Расположить преобразователь горизонтально на столе.

Развернуть ленту измерительную, расположить ее в непосредственной бли-зости от преобразователя (параллельно ему) и совместить нулевую отметку ленты измерительной с нулевой точкой преобразователя (плоскостью торцевой поверхно-сти направляющей оболочки или плоскостью уплотнительной поверхности фланца для инверсного варианта исполнения).

Установить все поплавки посередине направляющей и в соответствии с 2.4.13 ввести команду С03.

Установить поплавок уровня в положение, соответствующее верхней кон-трольной калибровочной точке уровня h‾, при этом расстояние от нулевой точки пре-образователя до плоскости нижней торцевой поверхности поплавка уровня должно соответствовать значению h‾, указанному в паспорте. В соответствии с 2.4.13 ввести

64

команду С02.

Примечание – Здесь и далее при установке поплавка в определѐнное положе-ние необходимо стремиться, чтобы ось поплавка была параллельна оси направляю-щей.

Установить поплавок уровня в положение, соответствующее нижней контроль-ной калибровочной точке уровня h_, при этом расстояние от нулевой точки преобра-зователя до плоскости нижней торцевой поверхности поплавка уровня должно соот-ветствовать значению h_, указанному в паспорте. В соответствии с 2.4.13 ввести команду С01.

При наличии поплавка раздела сред установить поплавок раздела сред в по-ложение, соответствующее нижней контрольной, калибровочной точке уровня h_, при этом расстояние от нулевой точки преобразователя до плоскости нижней торцевой поверхности поплавка раздела сред должно соответствовать значению h_, указанно-му в паспорте. В соответствии с 2.4.13 ввести команду С04.

После проведения настройки необходимо произвести проверку датчиков (ка-налов) измерения уровня в нормальных условиях в соответствии с методиками по-верки.

При положительном результате проверки в соответствии с 2.4.6, 2.4.11 про-сматриваются и фиксируются в паспорте преобразователя новые значения следую-щих параметров:

- С1, значение  калибровочного параметра соответствующее h_;

- С2, значение  калибровочного параметра соответствующее h‾;

- d8, разность высот поплавков уровня и раздела сред (при наличии поплавка раздела сред).

Так же в паспорте фиксируется температура окружающей среды, при которой производилась настройка датчиков уровня.

Д.5 Настройка датчика плотности производить следующим образом.

Для проведения настройки подготовить две испытательные жидкости с плот-ностями максимально приближенными к краям диапазона измерений плотности. Вы-держать жидкости в нормальных условиях не менее 2 часов.

Примечание – В качестве испытательных жидкостей могут быть использованы сорта бензина АИ-76, АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, керосин, дизельное топливо, их смеси, а так же спирт, вода и их смеси.

Поместить преобразователь и ареометр в сосуд, заполненный первой испыта-тельной жидкостью с меньшей плотностью, и выдержать их в течение не менее 2 минут.

Примечание – Здесь и далее не допускается отклонение оси направляющей от

вертикали превышающее 1 , поплавки преобразователя и эталонный ареометр должны находиться в жидкости во взвешенном состоянии и не соприкасаться между собой и со стенками сосуда.

После истечения времени выдержки зафиксировать показание эталонного ареометра н и в соответствии с 2.4.13 ввести команду С05.

Поместить преобразователь и эталонный ареометр в сосуд, заполненный вто-рой испытательной жидкостью с большей плотностью, и выдержать их в течение не менее 2 минут.

После истечения времени выдержки зафиксировать показание эталонного ареометра в и в соответствии с 2.4.13 ввести команду С06.

В соответствии с 2.4.6 ввести параметры r_ и r¯ соответствующие плотностям испытательных жидкостей н и в соответственно.

После проведения настройки необходимо произвести проверку датчика (кана-ла) измерения плотности в нормальных условиях в соответствии с методикой повер-

65

ки.

При положительном результате проверки в соответствии с 2.4.6 просматрива-ются и фиксируются в паспорте преобразователя новые значения следующих пара-метров:

- r_ , плотность испытательной жидкости в нижней контрольной точке, г/см3;

- r¯ , плотность испытательной жидкости в верхней контрольной точке, г/см3;

- d4, контрольное расстояние соответствующее r_ , м;

- d5, контрольное расстояние соответствующее r¯ , м.

66

-