ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ “ДИХРОН-СЧ”

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

ТС5.006.09-07ТО

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.МЛ02.В.00055 (Таможенный союз)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2016г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Часы первичные “ДИХРОН-СЧ” (далее – ПЧ) предназначены для рабо-ты в системе единого времени с вторичными стрелочными часами типа “ЧВМП”, управляемыми секундными импульсами (далее – ВЧ).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Параметры импульсов в линии ВЧ:

- период следования – 1 с,

- полярность – чередующаяся,

- длительность – (0,25±0,05) с,

- напряжение – (18±4) В.

2.2. Нагрузочная способность – до 70 ВЧ.

2.3. Средний суточный ход ПЧ при температуре окружающего воздуха (20±5) ºС не более 1,5 с, а в диапазоне рабочих температур не более 8 с по абсолютной величине.

2.4. ПЧ имеют устройство для защиты от короткого замыкания в линии

ВЧ.

- ПЧ имеют устройство для полуавтоматического (по нажатию кноп-ки) ускоренного подгона ВЧ импульсами с периодом 0,5 с или перевода их на летнее время.

- ПЧ имеют устройство для полуавтоматического (по нажатию кноп-ки) останова ВЧ или перевода их на зимнее время.

- ПЧ имеют цифровое табло с индикацией информации о шкале вре-мени в объеме: часы, минуты, день недели, число, месяц, год, а также орга-

-1-

ны управления для установки текущего времени. Счет времени на табло осуществляется от выходных секундных импульсов ПЧ.

- ПЧ имеют кнопку для ручной коррекции, которая обеспечивает подгон либо останов ПЧ и линии ВЧ при рассогласовании хода ПЧ по срав-нению с образцовыми часами в пределах 60 секунд.

ПЧ имеют разъем “ВХ. КОРР.” для коррекции от внешнего устройства, например, блока коррекции “БК-2”. Коррекция происходит при замыкании внешних контактов, подключенных к разъему. Длительность замыкания должна быть не менее 200 мс.

ПЧ имеют разъем “ВЫХ. КОРР.” для коррекции других устройств, имеющих вход коррекции. В момент коррекции замыкаются нормально-разомкнутые контакты, подключенные к этому выходу. Замыкание контак-тов происходит при нажатии кнопки “КОРР.” либо при замыкании внешних контактов на разъеме “ВХ. КОРР.”

Наличие разъемов “ВХ. КОРР.” и “ВЫХ. КОРР.” позволяет:

а) синхронизировать автономные приборы времени (например, про-граммные реле времени),

б) строить системы единого времени (далее – СЕВ) с несколькими шлейфами ВЧ, каждый из которых управляется от своих ПЧ. При этом мо-жет обеспечиваться синхронизация всех ПЧ между собой.

- ПЧ ежегодно в 03 час 00 мин в последнее воскресенье марта обес-печивают перевод ВЧ на летнее время путем выдачи 3600 импульсов уско-ренного подгона.

- ПЧ ежегодно в 03 час 00 мин в последнее воскресенье октября обеспечивают перевод ВЧ на зимнее время путем останова их на 1 час.

- ПЧ имеют переключатель для включения либо отключения авто-матических переходов на зимнее и летнее время.

- ПЧ имеют переключатель для включения либо отключения встро-енного аккумулятора.

- ПЧ имеют устройство для контроля прохождения секундных им-пульсов и их полярности.

- ПЧ имеют индикацию режимов «подгон/переход на летнее время», «останов/переход на зимнее время», индикацию наличия сетевого напряже-ния, короткого замыкания в цепи ВЧ, а также индикацию памяти пропу-щенных импульсов.

- Питание ПЧ осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50

Гц.

Автоматическое резервирование питания ПЧ при пропадании сетевого напряжения осуществляется при помощи встроенного аккумулятора. При этом ПЧ не поддерживают работу ВЧ, однако они запоминают время отсут-ствия сетевого питания и при его возобновлении автоматически подгоняют

-2-

ВЧ до текущего времени. Срок энергетической автономности – 3 недели при температуре (20±5) ºС (при условии, что за это время не нажимаются кноп-

ки “ПДГ/ЛВ” или “СТОП/ЗВ”).

2.16. Средняя мощность, потребляемая ПЧ от сети, без учета мощности, потребляемой ВЧ, составляет не более 6 Вт.

2.17. Габаритные размеры ПЧ не более 160х140х70 мм, масса - не более

1 кг.

  - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- При работе с ПЧ необходимо соблюдать правила техники безопас-ности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжени-ем до 1000 В.

- ПЧ могут эксплуатироваться при температуре окружающего возду-

ха от -10 до 45 С и относительной влажности воздуха до 80 % при темпера-туре 35 С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800) мм рт. ст.

3.3. Категорически запрещается при включенных ПЧ производить под-ключение ВЧ.

  - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

- В помещении, где устанавливаются ПЧ, не должно быть паров ки-слот или щелочей, а также токопроводящей пыли.

- После транспортировки распакуйте ПЧ и выдержите их в нормаль-ных климатических условиях не менее 12 часов.

- ПЧ должны быть защищены от попадания влаги и грязи. Монтаж выходных контактов ПЧ вести гибким проводом сечением от 1,0 до 2,5 мм2. Монтажные провода должны быть надежно закреплены и не иметь возмож-ности перемещения.

- Установите на всех ВЧ одно и то же время.

- Подсоедините, не подключая питание, провода, по которым подает-ся питание на ПЧ, к контактам “220В, 50Гц”.

- Подключите линию к контактам “ВЫХОД”.

- Подайте питание на ПЧ, должен загореться индикатор “СЕТЬ”.

- Нажмите кнопку “СБРОС”.

- Нажмите переключатель “АККУМ.” на нижней поверхности ПЧ.

- Если в дальнейшем предусмотрен автоматический перевод ВЧ на летнее и зимнее время нажмите переключатель “ЛЗВ”.

- Для привязки ПЧ к точному времени по началу 6-го сигнала СПВ или в момент смены минут по образцовым часам нажмите на короткое вре-мя кнопку “КОРР.”. Должен на 1 с загореться соответствующий светодиод. При первой привязке происходит обнуление встроенного счетчика секунд

-3-

ПЧ, а при следующих также и подгон (при отставании) либо останов (при опережении) ПЧ и линии ВЧ на необходимое количество секунд.

Привязка может также происходить от внешнего устройства коррекции, подключенного к разъему “ВХ. КОРР.” (пп. 2.8, 4.17).

4.12. Кнопками “ПДГ./ЛВ” и “СТОП/ЗВ” установите на контрольных ВЧ текущее время.

При нажатии кнопки “ПДГ./ЛВ” начинается подгон ВЧ с периодом 0,5 с на 1 час (переход на летнее время). При необходимости завершить подгон досрочно нажмите кнопку “СБРОС”. При отсутствии сетевого напряжения команда на подгон (переход на летнее время) не исполняется, однако она запоминается и исполняется при возобновлении сетевого питания.

При нажатии кнопки “СТОП/ЗВ” на 1 час прекращается выдача выход-ных импульсов (переход на зимнее время). При необходимости возобновить выдачу импульсов раньше - нажмите кнопку “СБРОС”. Команда на останов (переход на зимнее время) исполняется и при вводе ее в отсутствие сетевого питания.

Состояние цепей управления подгоном и остановом ВЧ определяется индикаторами рядом с соответствующими кнопками. Выдача знакопере-менных импульсов контролируется по индикаторам “ВЫХОД”.

4.13. Цифровое табло показывает текущее время, дату и день недели. Информация выводится в 2-х окнах. В первом – номер дня недели, часы и минуты:

4	13 – 52

во-втором – число, месяц, год:

08 07 06

Переход между окнами осуществляется по нажатию кнопки “ ”. Установите на табло время, соответствующее показаниям ВЧ, а также

текущий день недели и дату. Для этого нажмите кнопку “УСТ.”. На табло выводится первое окно и мигает разряд единиц минут. Кнопкой “ ” устано-вите требуемое значение затем при помощи кнопки “ ” перейдите к разряду десятков минут, установите его и т.д. После установки номера дня недели нажатие кнопки “ ” переводит во второе окно, где устанавливается дата. После установки корректных текущих данных вновь нажмите кнопку “УСТ.”. На табло снова выводится текущее время. Ход часов цифрового табло осуществляется от секундных импульсов, подаваемыми в линию ВЧ.

-4-

4.15. Индикатор “КЗ” зажигается в случае короткого замыкания в линии ВЧ. После устранения причины короткого замыкания с началом очередного выходного импульса индикатор погаснет.

4.16. Импульсы, пропущенные из-за отсутствия сетевого напряжения или короткого замыкания в линии ВЧ, запоминаются в памяти ПЧ и выда-ются в линию при возобновлении сетевого напряжения и устранении при-чин короткого замыкания. При этом загорается индикатор “ПАМЯТЬ” и на-чинается ускоренная выдача в линию ВЧ пропущенных импульсов.

Примечание. В случае отсутствия сетевого напряжения больше 12 часов под-гон ВЧ происходит на время на 12 часов меньше реально прошедшего, т.к. они имеют 12-часовой циферблат. Каждые 12 часов содержимое памяти ПЧ обнуляется. Например, если сетевое напряжение отсутствовало в течение 28 час 15 мин, то под-гон будет происходить на 4 час 15 мин, т.е. на 24 часа меньше реального. Поскольку отсчет времени на цифровом табло ПЧ происходит от выходных импульсов, то в случае отсутствия сетевого напряжения больше 12 часов возможно отставание его от реального на время кратное 12 часам.

4.17. Наличие разъемов “ВХ. КОРР.” и “ВЫХ. КОРР.” позволяет стро-ить СЕВ с несколькими шлейфами ВЧ, каждый из которых управляется от своих ПЧ. При этом может обеспечиваться синхронизация всех ПЧ между собой. (п.2.8.) В качестве основных синхронизирующих ПЧ рекомендуется использовать ПЧ серии “ДИХРОН-C”, имеющие вход коррекции от радио-трансляционной сети (РТС) (или другие часы этой серии, подключенные к блоку коррекции “БК-2”). Пример построения такой системы приведен ни-же. (Штекера для подключения к разъемам “ВХ. КОРР.” и “ВЫХ. КОРР.” имеются в комплекте поставки).

|  | РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТС |  |  |  |  | ВЫХ. |  |  |  |  |  |  | ВХ. |  |  |  |  |  | ВЫХ. |  |  |  |  |  |  | ВХ. |  |  |  |  |  | ВЫХ. |  |  |  |  |  |  | ВХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  | КОРР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИХРОН-CЧК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИХРОН-CЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИХРОН-CЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИХРОН-CЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЧ |  |  |  |  |

| ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ |
| --- | --- | --- | --- |

Суммарное сопротивление 2-х проводов между контактами «ВЫХ.КОРР.» предыдущих первичных часов и контактами «ВХ.КОРР.»

-5-

последующих должно быть не более 150 Ом (800 м провода сечением 0,2 мм2).

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Часы первичные “ДИХРОН-СЧ” №______________________ соответст-вуют требованиям ТУ 4283-001-31940263-2008 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________201	г.

Контролер ___________________

6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт ПЧ в случае выхода их из строя осуществляется на предпри-ятии-изготовителе.

Гарантируется работа ПЧ в течение 18-ти месяцев со дня выпуска. В те-чение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

-6-

-7-